## Sheet1
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
Pilkai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
Pirkimo pavadinimas: Siuvimo aparatai ir priemonės koloproktologijai (Nr. 9852-1, Nr. 9852-2)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.2 Tiekėjas privalo siūlyti tik gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytas prekes. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2.3 Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
2.4 Visos prekės ir panaudai suteikta įranga turi būti pažymėtos atitikties ženklu "CE" ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.5 Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti siūlomų prekių ir panaudai teikiamos įrangos pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Laiku nepateikus pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius įvertinti realiomis operacijos sąlygomis.
2.6. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis: prekių naudojimo instrukcijos, panaudai teikiamos įrangos priežiūros bei valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo instrukcijos. Perkančiajai organizacijai paprašius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos turi būti pravedami mokymai perkančiosios organizacijos personalui.
2.7. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos. Ant sterilių pakuočių turi būti matoma informacija, kaip reikalaujama Europos parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (viena iš jų pagaminimo metai ir mėnuo; sterilizavimo data; aiški nuoroda į laiko terminą ar iki kada priemonė gali būti naudojama saugiai.).
2.8. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
2.9. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis 12 mėn. | Mato vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1. | Mechaninės siūlės aparatas su peiliu skirtas žemam tiesiosios žarnos uždarymui ir nupjovimui
1.1 | Aparatas | 1.Vienkartinis, lenktas, su peiliu | 10 | vnt. |  | 5% | 0
2. Siūlės ilgis 51±4 mm, peilio ilgis 40±3 mm
3. Erdvės, į kurią telpa aparatas, tiesės ilgis iki 30±3 mm
4. Kasetė pasirinktinai: atidarytos kabutės aukštis 3,5±0,1 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,5±0,1 mm arba atidarytos kabutės aukštis 4,7±0,1 mm, uždarytos kabutės aukštis 2,0±0,1 mm
5. Kasetės su paviršiuje esančiais iškilumais, kasetėje ne mažiau 46 kabutės
6. Kabutės išdėstytos 4 eilėmis, po aparato panaudojimo tampa "3D" formos kabutės
7. Aparatas uždaromas viena rankena, leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas - atidarymas, skirtas šauti ne mažiau kaip 6 kartus
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
2. | Laparoskopinis titaninis linijinis lankstus pjovėjas
2.1. | Aparatas | 1. Lankstus (natūrali artikuliacija) 45° į abi puses. Po 3 padėtis (15°, 30°, 45°) į abi puses | 20 | vnt |  | 5% | 0
2. Turi peilio indikatorių rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu
3. Siūlės ilgis 60±4 mm, audinių pjūvio ilgis 57±4 mm. 6 eilės kabučių
4. Aparato ilgis 340±10 mm. Rotuojamas 360° ir daugiau
5. Peilis integruotas į aparatą arba į kasetę.
6. Aparatai tinka trokarui iki 12±1 mm skersmens
7. Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 2 skirtingomis kasetėmis (balta ir mėlyna)
8. Sterilus, vienkartinio naudojimo
2.2. | Siuvimo aparato kasetė | 1. Kasetė suderinama su titaniniu linijinui lanksčiu pjovėju
2. Kabutės viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi
3. Kasetėje 88 kabutės, kasetės ilgis 60±4 mm
|  | 4. Baltos spalvos kasetė, atviros kabutės aukštis 2,6±0,1 mm, uždarytos kabutės aukštis 1±0,1 mm, tinkamos kraujagyslėms | 30 | vnt. |  | 5% | 0
|  | 5. Mėlynos spalvos kasetė, atviros kabutės aukštis 3,6±0,1 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,5±0,1 mm | 70 | vnt. |  | 5% | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
3. | Cirkuliarūs siuvimo aparatai
3.1. | Vienkartinis cirkuliarinis siuvimo aparatas 28mm | 1. Vienkartinis, sterilus | 20 | vnt. |  | 5% | 0
2. Trys eilės skirtingo aukščio kabučių: 4 mm, 4,5 mm ir 5 mm (±0,1 mm)
3. Kasetės paviršius laiptuotas
4. Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos
5. Kabutės po suspaudimo tikslios B formos
6. Instrumento darbinės dalies ilgis ne mažiau 22 cm
7. Aparatas skirtas dirbti viena ranka
8. Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo
9. Darbinės dalies skersmuo: 28 - 29 mm
10. Priekalas po iššovimo palenkiamas
3.2. | Vienkartinis cirkuliarinis siuvimo aparatas 31mm | 1. Vienkartinis, sterilus | 20 | vnt. |  | 5% | 0
2. Trys eilės skirtingo aukščio kabučių: 4 mm, 4,5 mm ir 5 mm (±0,1 mm)
3. Kasetės paviršius laiptuotas
4. Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos
5. Kabutės po suspaudimo tikslios B formos
6. Instrumento darbinės dalies ilgis ne mažiau 22 cm
7. Aparatas skirtas dirbti viena ranka
8. Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo
9. Darbinės dalies skersmuo: 30 - 31 mm
10. Priekalas po iššovimo palenkiamas
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
4. | Kolorektalinės chirurgijos rinkinys
4.1. | Vienkartinis endoskopinio linijinio siuvimo aparato antgalis | 1. Suderinamas su daugkartine motorizuota siuvimo rankena | 30 | vnt. |  | 5% | 0
2. Galimi trijų dydžių antgaliai - 65±5 mm, 155±5 mm, 250±5 mm
3. Peilio padėties indikatorius
4. Turi apsaugos mygtuką, neleidžiantį atsitiktinai iššauti aparato
5. Galima naudoti 45±3 mm ir 60±3 mm ilgio kasetes
6. Kasečių ir audinių atpažinimo technologija - apsauga, neleidžia iššauti, jei audinys per storas
4.2. | Vienkartinė endoskopinio linijinio siuvimo aparato kasetė 45±3 mm baltos spalvos | 1. Suderinama su endoskopinio linijinio siuvimo aparato antgaliu | 30 | vnt. |  | 5% | 0
2. Uždaros kabutės aukštis 1±0,1 mm, atviros kabutės aukštis 2,5±0,1 mm aukščio
3. Kasetė artikuliuojama į abi puses 55 laipsnius, fiksuojant 4 pozicijose į abi puses
4. Kasetėje integruotas peilis
4.3. | Vienkartinė endoskopinio linijinio siuvimo aparato kasetė 60±3 mm mėlynos spalvos | 1. Suderinama su endoskopinio linijinio siuvimo aparato antgaliu | 30 | vnt. |  | 5% | 0
2. Uždaros kabutės aukštis 1,5±0,1 mm, atviros kabutės aukštis 3,5±0,1 mm aukščio
3. Kasetė artikuliuojama į abi puses 55 laipsnius, fiksuojant 4 pozicijose į abi puses
4. Kasetėje integruotas peilis
4.4. | Vienkartinis cirkuliaraus siuvimo aparato antgalis | 1. Suderinamas su daugkartine motorizuota siuvimo rankena | 30 | vnt. |  | 5% | 0
2. Dydis pasirinktinai - 29/31/33 mm
3. Instrumento distalinės dalies ilgis 180±5 mm
4. Atidarytos kabutės aukštis 5 mm
5. Uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1,2 mm, 1,5 mm arba 2 mm (±0,1 mm)
6. Turi integruotą spalvinį uždarytos kabutės aukščio indikatorių
7. Instrumentas manipuliuojamas motorizuota daugkartine rankena (atidaromas, uždaromas, iššaunamas)
Su prekėmis panaudai teikiama įranga: |  | Kartu su kolorektalinės chirurgijos rinkiniu turi būti pateikta daugkartinio naudojimo motorizuota rankena panaudai 1 vnt. (t.y. visi reikalingi instrumento priedai būtini rankenos naudojimui pagal gamintojo numatytą paskirtį) nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį su kainomis. Ši informacija turi būti pateikta užpildant lentelę "Siūlomų panaudai instrumentų sąrašas". Rankena turi būti tinkama naudoti su endoskopiniu linijiniu ir cirkuliariu siuvimo aparato angtaliais. Kartu su panaudai pateikta rankena pateikiama dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis: prekių naudojimo instrukcijos bei valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo instrukcijos.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
SIŪLOMŲ PANAUDAI INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Instrumento pavadinimas |  | Gamintojas, šalis | REF kodas | Kiekis | 1 vnt. vertė EUR be PVM | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Iš viso (be PVM):
PVM suma (EUR)
Iš viso (su PVM):
5. | Troakarai
| 1. Sterilus, vienkartinio naudojimo |  | 60 | vnt. |  | 5% | 0
2. Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio
3. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje
4. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos
5. Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmė su vizualine kontrole
6. Be peilio
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
6. | Laparoskopiniai diskai
6.1. | Viršutinis laparoskopinio disko žiedas | 1. Sterilus, vienkartinio naudojimo | 30 | vnt. |  | 5% | 0
2. Užfiksuoja žemutinį žiedą dantračio principu
3. Yra galimybė pilnai uždaryti, išlaikant orą pilvo ertmėje, taip pat troakaro įvedimui bei rankos įvedimui į pilvo ertmę
4. Į komplektą įeina: markeris, liniuotė bei riešo raištis
6.2. | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius vidutinei pilvo sienai | 1. Sterilus, vienkartinio naudojimo | 10 | vnt. |  | 5% | 0
2. Žiedas-retraktorius pilvo sienai, kurios storis nuo 4 cm iki 7 cm
3. Pagamintas iš atsparios medžiagos
4. Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip žaizdos retraktorius
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
7. | Retraktorius koloproktologinėms operacijoms
7.1. | Retraktoriaus žiedas | 1. Pagamintas iš plastiko | 15 | vnt. |  | 5% | 0
2. Žiedo išmatavimai 141x141±0,3 mm
3. Žiedas turi kampo reguliavimo galimybę
4. Vienkartinio naudojimo, supakuota po 1 vnt. steriliame įpakavime
7.2. | Laikiklis naudojamas su retraktoriaus žiedu | 1. Laikiklis guminis, elastingas, laikiklio kabliukas aštrus | 150 | vnt. |  | 5% | 0
2. Dydis 5±0,1 mm
3. Vienkartinio naudojimo, kiekvienas laikiklis supakuotas atskirai steriliame įpakavime
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
8. | Hemoroidinis stapleris
| 1. Staplerio priekalo diametras pasirinktinai: 33±0,4 mm, 34±0,4 mm |  | 15 | vnt. |  | 5% | 0
2. Pjūvio skersmuo 24,4±0,2 mm
3. Kabutės pagamintos iš titano lydinio medžiagos
4. Atidarytos kabutės aukštis 4 mm, uždarytos kabutės aukštis 0,75 - 1,5 mm
5. Kabučių skaičius 32±1, kabutės išdėstytos 2 eilėmis
6. Po uždarymo susiformoja B-formos (3D) kabės
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
9. | Antgalis HAL-RAR procedūrai atlikti
9.1. | Antgalis | 1. Antgalis skirtas hemorojaus gydymui minimaliai invaziniu būdu. Hemorojaus mazgus maitinančių arterijų ligavimas ir rektoanalinės srities gleivinės atstatymas | 30 | vnt. |  | 5% | 0
2. Antgalis su asimetrine anga, pritaikyta laipsniškam gleivinės siuvimui
3. Su integruotu davikliu viršutinėje dalyje, kurio pagalba elektrinis signalas paverčiamas ultragarsiniu
4. Vienkartinio naudojimo, supakuota po 1 vnt. steriliame įpakavime
9.2. | Chirurginis siūlas | 1. Sterilus | 180 | vnt. |  | 5% | 0
2. Siūlo medžiaga: poliglikiolio rūgštis
3. Su apvalia 5/8 lenktumo adata
4. Siūlo ilgis 750±50 mm
5. Siūlas absorbuojamas, pintas, siūlo storis 2/0
Su prekėmis panaudai teikiama įranga: |  | Kartu su HAL - RAR antgaliu turi būti pateikta bevielė Dopler ultragarsinė sistema su Bluetooth įranga panaudai 1 vnt. (t.y. visi reikalingi instrumentai su priedais kurie būtini HAL - RAR antgalio aparato naudojimui pagal gamintojo numatytą paskirtį), nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį su kainomis. Ši informacija turi būti pateikta užpildant lentelę "Siūlomų panaudai instrumentų sąrašas". Kartu su panaudai pateikta beviele ultragarsine sistema pateikiama dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis: prekių naudojimo instrukcijos bei valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo instrukcijos.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
SIŪLOMŲ PANAUDAI INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil.Nr. | Įnstrumento pavadinimas | Gamintojas, šalis | REF kodas | Kiekis | 1 vnt. vertė EUR be PVM | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Iš viso (be PVM):
PVM suma (EUR)
Iš viso (su PVM):
10. | Transanalinės prieigos platformos kompektas
| 1. Sandarus gelinis dangtelis |  | 7 | kompl. |  | 5% | 0
2. Sukeičiami oro įpūtimo/išleidimo kraneliai 2 vnt
3. Dangtelio fiksavimo svirtelė
4. Skirtukas
5. Prieigos kanalas
6. Siūlų tvirtinimo kilpos 2 vnt
7. Viršutinis kanalo žiedas
8. Apatinis kanalo žiedas
9. Prieigos kanalo pravedėjas
10. Trokarų kaniulės skersmuo 10mm -3 vnt. (praleidžančios instrumentus 4.7 – 10.1 mm skersmens)
11. Trokarų obturatorius
12. Įpūtimo stabilizavimo maišelis (ISB)
13. Vienkartinio naudojimo, visas rinkinys supakuotas sterilioje pakuotėje
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.