ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIŲ PASTABAS

VšĮ Vilniaus rajono poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) įvykdė Ultragarsinės diagnostinės sistemos pirkimo rinkos konsultaciją ir pateikia atsakymus:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Rinkos dalyvių pastabos | PO atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Prietaiso architektūra | Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 380 dB. | Prašome pakeisti parametrą sekančiai: Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 320 dB. Dinaminis diapazonas priklauso nuo gamintojo technologijų, bet rinka rodo, kad nuo to nepriklauso įrangos kokybė, kaikurių senų ir patikimų gamintojų premium klasės aparatai turi iki 320dB, bet rinkoje yra pačios aukščiausios klasės prietaisai, todėl parametras tik riboja konkurenciją. | Reikalaujamas dinaminis diapazonas nurodo, jog perkamas aukščiausios klasės ultragarso aparatas. Dinaminis diapazonas apibūdina aparato gebėjimą užfiksuoti ir skirti skirtingų intensyvumų atspindžius audiniuose. Kuo dinaminis diapazonas didesnis tuo daugiau pilkumo atspalvių audiniuose sistema gali atvaizduoti. Reikalaujamas parametras nėra nepagrįstai didelis ir yra būtinas norint užtikrinti aukščiausio lygio diagnostikos lygi. Be to, šį parametrą atinka daugiau nei trys gamintojai, todėl parametro nekeičiame. |
| 4. | Dvimačio vaizdo savybės | 1. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija; 2. Aukštesnių harmonikų registravimas. 3. Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame tyrimo gylyje („nSight beamforming“, „cSound“, „InFocus“ arba lygiavertė technologija); 4. Galimybė keisti širdies tyrimams skirto daviklio tyrimo lauko plotį ir sektoriaus pakreipimo kampą. | 2. Ar galite paaiškinti ką reiškia registravimas? Ar harmonikai kažkur užrašomi, registruojami? Prašome pakeisti parametrą: Aukštesnių harmonikų. 4. Aprašytos matricinio daviklio funkcijos, prašome neriboti konkurencijos ir pakesiti parametrą sekančiai: Galimybė keisti širdies tyrimams skirto daviklio tyrimo lauko kampą (praplėsti). | 2. Ultragarso signalui sklindant minkštaisiais audiniais jis yra iškraipomas – greta pagrindinio signalo atsiranda aukštesnių harmonikų dedamosios. Būtent šių, signalui sklindant audiniais atsiradusių aukštesnio dažnio signalų - aukštesnių harmonikų, registravimui ir yra skirtas šis reikalavimas. Fiksuojant aukštesnes harmonikas gaunama informacija papildoma informacija apie tiriamus audinius. Ši technologija ultragarsinės diagnostikos tyrimams naudojama daugiau nei trisdešimt metų ir yra įdiegta praktiškai visuose šiuolaikiniuose ultragarso aparatuose. Šis parametras nekeičiamas, o tiekėjo siūloma formuluotė apibūdina reikalaujamą technologiją. 3 punktas bus formuojamas taip: Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame tyrimo gylyje (vaizdo formavimas be fokuso zonų); 4. Pažymėtina, kad aprašytą funkciją turi ne tik matricinis daviklis. Šią funkciją gali atlikti ir įprastinės technologijos davikliai. Nurodomas daviklio funkcionalumas yra labai svarbus norint užtikrinti kokybišką darbą. Galimybė keisti širdies tyrimams skirto daviklio tyrimo sektoriaus pakreipimo kampą leidžia geriau išsivesti reikiamus širdies vaizdų pjūvius. Reikalaujamas parametras yra būtinas norint užtikrinti aukščiausio lygio diagnostikos lygi. Be to, šį parametrą atitinka daugiau nei trys gamintojai, todėl parametro nekeičiame. |
| 8.1 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Matricinio tipo sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams suaugusiųjų širdies tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 iki 3,8 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 90°, kristalų kiekis ne mažesnis kaip 200; | Parametras riboja konkurenciją, nes nurodomas konkretus technologijos tipas ir neleidžiama siūlyti lygiaverčių technologijų. Prašome pakeisti parametrą sekančiai: Vieno kristalo arba matricinio tipo sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams suaugusiųjų širdies tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 iki 3,8 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 90°, elementų kiekis ne mažesnis kaip 80. | Vieno kristalo technologija yra skirta padidinti daviklio jautrumui, tuo tarpu matricinė technologija leidžia fokusuoti ultragarsinį spindulį dvejose tarpusavyje statmenose plokštumose. Šios dvi technologijos skirtos visiškai skirtingiems tikslams pasiekti. Šiuo atveju matricinio techchnologijos tipo daviklis užtikrina geresnę raišką bei plonesnį atkuriamo ultragarsinio vaizdo pjūvio storį, šis parametras yra labai svarbus norit atlikti tikslią diagnostiką. Matricinė technologija nėra išskirtinė, kadangi tokią technologiją turi daugiau nei trys gamintojai, o šios technologijos suteikiami pranašumai ženkliai pagerina vaizdo kokybę bei diagnostines galimybes, todėl parametro nekeičiame. |
| 9. | Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise | 1. Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti; 2. Automatizuotam tėkmės parametrų matavimui ir skaičiavimui; 3. Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką (automatinis vaizdų atpažinimas, sienelių kontūro ir judesių detekcija, rezultatų pateikimas); | 3. Aprašytas tiksli gamintojo technologija, prašome neriboti konkurencijos ir pakeisti parametrą sekančiai: Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas 2D režime. | 3. Aprašytas reikalavimas yra būtinas norint tiksliai patenkinti gydytojų keliamus diagnostinius reikalavimus. Parametro nekeičiame. Nurodytą parametrą atitinka dagiau nei trys gamintojai. |

Diana Germanovič, el.p. diana.germanovic@vrcp.lt