Priedas Nr. 2., TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ,,Automatinis krūtinės ląstos paspaudėjas‘‘ – 1 vnt.

- Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4 papunktį:

. tiekiant Prekes laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už patiektas Prekes teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu - deklaruojame;

. siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Tiekėjo darbuotojai, tiekiantys Prekes, atvykimui į Prekių tiekimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Prekių tiekimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai - deklaruojame.

- Tiekėjas įsipareigoja pagal šią sutartį tiekiamoms prekėms išrašomoje sąskaitoje – faktūroje              vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vienetus, kokie yra Priede ir sąskaitoje – faktūroje užrašyti sutarties Nr – deklaruojame.

- Tiekiamos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, turi atitikti atviro konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus, pateiktos originalioje (gamyklinėje) pakuotėje, o kur reikalaujama transportinėje dėžėje. Visi gaminiai turi būti pateikti originalioje išorinėje pakuotėje. Prekės turi būti patikimai ir saugiai įpakuotos, su labai aiškia informacija (lietuvių kalba) ant kiekvienos pakuotės (medžiaga, prekės gamintojas, galiojimo laikas ir pan.) - deklaruojame

- Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys - deklaruojame.

| Eil. Nr. | Funkciniai - techniniai parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma parametrų reikšmė PILDYTI PRIVALOMA (dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti: 1. Gamintoją 2. Modelį |  |  |
| 1 | Veikimo principas | Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (pakėlimas) |  |  |
| 2 | Dekompresijų atlikimo principas | Dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos |  |  |
| 3 | Kompresijų gylis diapazone | Ne mažiau kaip 5 cm, bet ne daugiau kaip 6 cm (pagal LR gaivinimo algoritmą) |  |  |
| 4 | Kompresijos/dekompresijos ciklas | 50% ± 5% |  |  |
| 5 | Kompresijų greičio nustatymo ribos | Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai 100, 110 ir 120 k/min +/- 4 k/min) |  |  |
| 6 | Pagrindiniai reguliuojami parametrai | a) kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai); b) pastovios kompresijos režimai; c) pauzės režimas. |  |  |
| 7 | Ventiliavimo dažnio nustatymai | Garsiniai signalas kas 30 paspaudimų ir kas 6 s arba 10 k/min nesinchronizuotam ventiliavimui, kai pacientas yra intubuotas atliekant pastovaus režimo paspaudimus |  |  |
| 8 | Paciento stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu | a) paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento; b) paciento rankų fiksavimo diržai pritvirtinti prie aparato korpuso, saugiam transportavimui |  |  |
| 9 | Duomenų saugojimas atmintyje | Paspaudimų laiko, greičio, trumės, paspaudimų skaičiaus, nutrauktų paspaudimų ilgesnių nei 10s skaičius |  |  |
| 10 | Darbinės aplinkos sąlygos ir atsparumas išoriniams veiksniams | a) temperatūra diapazone ≥ (0° ± 40°) C; b) santykinė drėgmė diapazone ≥ (5% - 98%); c) IP ≥ 43. |  |  |
| 11 | Saugojimo ir transportavimo krepšys | Kieto korpuso krepšys skirtas aparato ir jo priedų saugojimui. Lengvai valomas, pagamintas iš polikarbonato. |  |  |
| 11 | Akumuliatorių pakroviklis integruotas aparate | Būtina. Prietaisas pastoviai kraunamas neišimtas iš krepšio, pro krepšyje esančią įkrovimo laido angą. |  |  |
| 12 | Akumuliatorių savybės | a) pakraunamas ličio jonų polimerų arba analogiškas akumuliatorius. b) galimybė greitai pakeisti akumuliatorių rankomis, nenaudojant įrankių. c) minimalus veikimo laikas ≥ 40 min. |  |  |
| 13 | Akumuliatoriaus indikatorius | Indikatorius rodantis akumuliatoriaus pakrovimo lygį. Įkrovimo lygį galima matyti pro saugojimo krepšyje esantį skaidrų „langelį“. |  |  |
| 14 | Savitikros sistema | Automatinė patikros sistema (self-test) kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui |  |  |
| 15 | Garsinė aliarmo sistema | Informuoja apie ventiliavimo pauzę, per mažą pacientą, sisteminį gedimą, akumuliatoriaus įkrovimo lygį ir akumuliatoriaus išsikrovimą. |  |  |
| 16 | Duomenų perdavimas į kompiuterį bevieliu būdu | WiFi arba bluetooth duomenų perdavimas į elektroninį paštą sugeneruojant gaivinimo raportą |  |  |
| 17 | Prietaiso svoris | Svoris su baterija (be papildomų diržų ir kitų priedų) ne daugiau 8 kg |  |  |
| 18 | Komplektuojami priedai | 1. Gaivinimo sistemos nešiojimo krepšys – 1 vnt. 2. Akumuliatoriai – 2 vnt. 3. Maitinimo šaltinis 230V. |  |  |
| 19 | Žymėjimas CE ženklu | Būtina : Siūloma prekė turi būti ženklinta CE pagal medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninį reglamentą, būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti saugą įrodančius dokumentus, originalo ir patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą. |  |  |
| 20 | Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims | 24 mėnesių garantija įrangai ir visoms komplektuojančioms detalėms |  |  |
| 21 | Techninė priežiūra ir aptarnavimas | Pateikti gamintojo išduotą sertifikatą apie bent vieno inžinieriaus apsimokymą atlikti techninę priežiūrą Lietuvoje |  |  |
| 22 | Įrangos apruošimui, naudojimui | Įrangos dezinfekcijos ir sterilizacijos apruošimui dokumentai |  |  |
| 23 | Personalo apmokymas | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą |  |  |
| 24 | Naudotojo instrukcija | Naudotojo instrukcija anglų kalba pateikiama elektroninė versija kartu su pasiūlymų CVP IS priemonėmis. |  |  |
| 25. | Vartotojo vadovas | Lietuvių kalba |  |  |