REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ Prenatalinės diagnostikos biocheminių žymenų TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

tECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | __ | įrašo tiekėjas |
| 1. | Techniniai reikalavimai analizatoriui |  |  |
| 1.1. |  | Panaudai turi būti pateiktas pilnai automatizuotas analizatorius su analizatoriaus valdymo programine įranga, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, suderintu su analizatoriumi spausdintuvu bei kompiuterinė aparatūrinė įranga su instaliuota nėščiųjų patikros bei prenatalinės rizikos nustatymo ir valdymo programa (6 atskiros darbo vietos), arba tyrimams atlikti gali būti suteikiama panaudos būdu naudoti perkančiosios organizacijos jau naudojama įranga​. | įrašo tiekėjas |
| 1.2. |  | Panaudai pateiktas analizatorius (su programine įranga) turi būti techniškai pajėgus atlikti visus 1 priede įvardintus tyrimus. | įrašo tiekėjas |
| 1.3. |  | Analizatorius turi turėti vidinį brūkšninių kodų skaitytuvą mėginių identifikavimui. | įrašo tiekėjas |
| 1.4. |  | Analizatorius turi automatiškai nuskaityti brūkšninį kodą, atpažinti reagentus bei informaciją apie juos (galimų atlikti iš kiekvienos reagento talpos tyrimų kiekį arba reagento tūrį/lygį). | įrašo tiekėjas |
| 1.7. |  | Analizatoriaus mėginių laikikliai turi būti pritaikomi skirtingų dydžių mėgintuvėliams ir/arba specialiems mėginių indeliams (pastaruoju atveju tiekėjas mėginių indelius pateikia kartu su reagentais bei papildomomis priemonėmis). | įrašo tiekėjas |
| 1.8. |  | Analizatorius turi turėti krešulio mėginyje aptikimo funkciją. | įrašo tiekėjas |
| 1.9. |  | Užšaldytų mėginių, skirtų tirti siūlomu analizatoriumi, laikymo trukmė (tinkamumo tirti laikas) – ne mažiau kaip 1 savaitė (nurodyta tyrimo metodikose). | įrašo tiekėjas |
| 1.10. |  | Analizatorius turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių analizatoriaus žymėjimą CE ženklu, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.11. |  | Naudojimo instrukcijos (vartotojo vadovai) kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikiami anglų kalba elektronine, o laimėjimo atveju – lietuvių ir anglų kalbomis spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 2. | Reikalavimai nėščiųjų patikros ir prenatalinės rizikos nustatymo bei valdymo programai: |  |  |
| 2.1. |  | Nėščiųjų patikros ir prenatalinės rizikos nustatymo bei valdymo programa turi būti suderinta su analizatoriaus pateikiamais visų 1 priede nurodytų tyrimų rezultatais ir turi būti CE sertifikuota (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti CE sertifikavimą liudijančio dokumento kopiją). | įrašo tiekėjas |
| 2.2. |  | Nėščiųjų patikros ir prenatalinės rizikos nustatymo bei valdymo programa turi vykdyti laboratorijos tyrimų rezultatų analizę ir nustatyti pirmo trimestro bei antro trimestro prenatalinę riziką. | įrašo tiekėjas |
| 2.3. |  | Nėščiųjų patikros ir prenatalinės rizikos nustatymo bei valdymo programa ir atliekami tyrimai turi atitikti LR SAM patvirtintas Akušerijos diagnostikos ir gydymo metodikas (Prenatalinė diagnostika, SAM 2019-07-13): 1. Pirmąjį nėštumo trečdalį moters kraujo serume turi būti nustatomi PAPP-A ir laisvas β-hCG (dvigubas testas). Tyrimų rezultatai (kartu su ultragarsinio tyrimo duomenimis) analizuojami kompiuterine chromosomų aneuploidijų rizikos skaičiavimo programa ir įvertinima vaisiaus chromosomų anomalijų, tokių kaip Dauno sindromas (21 chromosomos trisomija), Edvardso sindromas (18 chromosomos trisomija), Patau sindromas (13 chromosomos trisomija) ir/ar Ternerio sindromas (X chromosomos monosomija), RIZIKA; 2. Antrąjį nėštumo trečdalį moters kraujo serume turi būti tiriami AFP, hCG ir uE3 (trigubas testas). Tyrimų rezultatai analizuojami kompiuterine chromosomų aneuploidijų rizikos skaičiavimo programa ir įvertinima vaisiaus chromosomų anomalijų, tokių kaip Dauno sindromas (21 chromosomos trisomija), Edvardso sindromas (18 chromosomos trisomija), Patau sindromas (13 chromosomos trisomija) ir/ar Ternerio sindromas (X chromosomos monosomija), RIZIKA, taip pat apskaičiuojama nervinio vamzdelio patologijos rizika. | įrašo tiekėjas |
| 2.4. |  | Nėščiųjų patikros ir prenatalinės rizikos nustatymo bei valdymo programa turi skaičiuoti chromosomų anomalijų riziką ne tik vienvaisio, bet ir daugiavaisio nėštumo (dvynių) atveju. Programoje privalo būti galimybė skaičiuoti išskiriant monozigotinių ir dizigotinių dvynių rizikas (galimybė skaičiuoti rizikas tryniams pageidautina, tačiau neprivaloma). | įrašo tiekėjas |
| 2.5. |  | Tiekėjas turi užtikrinti nėščiųjų patikros ir prenatalinės rizikos nustatymo bei valdymo programos veikimą ir, reikalui esant, jos atnaujinimą sutarties galiojimo laikotarpiu (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 3. | Reikalavimai analizatoriaus programinei įrangai: |  |  |
| 3.1. |  | Analizatoriaus programinė įranga turi teikti informaciją apie reagentus, kalibracijos duomenis, atliktus tyrimus ir jų rezultatus. | įrašo tiekėjas |
| 3.2. |  | Analizatoriuje turi būti integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti rezultatus grafiškai. | įrašo tiekėjas |
| 3.3. |  | Analizatoriaus programinė įranga turi turėti nuotolinio serviso priežiūros modulį, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatoriaus būklę, atlikti gedimų diagnostiką. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas. |
| 4. | Suderinamumas su LIS |  |  |
| 4.1. |  | Analizatorius ir/arba programinė įranga (toliau - Sistema) turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. - Pagal brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/arba validavime. Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). | įrašo tiekėjas |
| 5. | Reikalavimai tyrimams |  |  |
| 5.1. |  | Visi 1 priede įvardinti tyrimai turi būti suderinami su pateikta ir instaliuota nėščiųjų patikros bei prenatalinės rizikos nustatymo ir valdymo programa ir naudojami vaisiaus chromosomų anomalijų vertinimui (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 5.2. |  | Tyrimo metodikos, reagentų (tame tarpe ir kontrolinių medžiagų, kalibratorių) aprašymai kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis. | įrašo tiekėjas |
| 5.3. |  | Gamintojo tyrimų metodikose turi būti pateikti (pateikiama kartu su pasiūlymu konkursui) gamintojo rekomenduojami tyrimų referentiniai dydžiai, atsižvelgiant į nėštumo savaites. | įrašo tiekėjas |
| 5.4. |  | Analizatorius tyrimų rezultatus turi pateikti suderintais su nėščiųjų patikros bei prenatalinės rizikos nustatymo ir valdymo programa matavimo vienetais (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 6. | Reikalavimai reagentams ir papildomoms tyrimo priemonėms: |  |  |
| 6.1. |  | Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau nei 2-jų lygių, pritaikytos 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui, validuotos panaudai siūlomam analizatoriui. | įrašo tiekėjas |
| 6.2. |  | Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su panaudai siūlomu analizatoriumi. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomo analizatoriaus) reagentai ir/arba papildomos priemonės, turi būti pateiktas panaudai siūlomo analizatoriaus gamintojo arba tiekėjo siūlomų reagentų ir/arba papildomų priemonių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/arba papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomu analizatoriumi. | įrašo tiekėjas |
| 6.3. |  | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) bei teikti visas sudedamąsias priemones (reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau 2 lygių), skiediklius (jei reikalingi tyrimo atlikimui), ploviklius, papildomas priemones (pvz., specialius antgalius, specialų spausdinimo popierių, mėginių indelius) ir/arba kitas gamintojo nurodytas priemones, reikalingas 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui per nurodytą 6 mėn. laikotarpį (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 6.4. |  | Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad tyrimai bus atliekami 2–3 kartus per savaitę, o kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus bei kad kaskart, tiriant pacientų mėginius bus atliekami vidiniai (ne mažiau kaip 2 lygių, apimantys normalias ir patologines vertes, ne rečiau kaip 2–3 kartus per savaitę)) ir išoriniai (ne rečiau kaip 2 kartus per metus) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kalibracijos, kontrolinių bei tiriamųjų mėginių), mėginio skiedimai, rezultatui viršijus analitines matavimo ribas. Šie tyrimai neįskaičiuojami į atliktų tyrimų kiekį. (Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 6.5. |  | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos, kalibratoriai) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 6.6. |  | Reagentų ir papildomų priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 7. | Įrangos techninis aptarnavimas |  |  |
| 7.1. |  | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos (aparatūrinės ir programinės) nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą/veiklos sutrikimą, servisas turi būti suteikiamas iš karto, prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, į LSMUL Kauno klinikas turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir per 24 valandas pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ir sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiai atlikti tyrimus. Visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 48 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (Būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas) | įrašo tiekėjas |

1 priedas REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS Prenatalinės diagnostikos biocheminių žymenų TYRIMŲ ANALIZATORIUI

Eil. Nr.; Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai; Preliminarus tyrimų skaičius per 6 mėn.; Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina Eur be PVM.; Suma, EUR be PVM 6 mėn.; PVM tarifas, %; Suma, EUR su PVM 6 mėn.; Siūloma pakuotė; Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti; Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. I-o nėštumo trimestro prenatalinės diagnostikos biocheminiai žymenys. 1.; PAPP-A nustatymas; 702; x; x; x. 1.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 1.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 1.3.; ...; x; x; x; x; x. 2.; Laisvo β-hCG nustatymas; 702; x; x; x. 2.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 2.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 2.3.; ...; x; x; x; x; x. II-o nėštumo trimestro prenatalinės diagnostikos biocheminiai žymenys. 3.; AFP nustatymas; 216; x; x; x. 3.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 3.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 3.3.; ...; x; x; x; x; x. 4.; Laisvo estriolio (uE3) nustatymas; 216; x; x; x. 4.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 4.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 4.3.; ...; x; x; x; x; x. 5.; hCG nustatymas; 216; x; x; x. 5.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 5.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 5.3.; ...; x; x; x; x; x. Pasiūlymo kaina iš viso:; x; x; x.

PASTABOS, PAPILDOMI REIKALAVIMAI: - Konkurso laimėjimo atveju tiekėjas turi pateikti sąrašą visų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas naudojamų sudedamųjų priemonių (reagentų, kalibratorių, kontrolinių medžiagų (ne mažiau 2 lygių), ploviklių, skiediklių (jei reikalingi tyrimo atlikimui), papildomų priemonių (pvz., specialių antgalių, specialaus spausdinimo popieriaus, mėginių indelių) ir/arba kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui) su nurodytu kiekiu pakuotėje. - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).