Dozės galios ir paviršinės taršos matuoklių pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dozės galios ir paviršinės taršos matuoklis

| Eil. Nr. | Įrangos/parametrų pavadinimas | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Paviršinio radioaktyviojo užterštumo matavimas, pamatuojant alfa, beta ir gama paviršinį radioaktyvųjį užterštumą su tuo pačiu detektoriumi. |
|  | Komplektavimo specifikacija: | Matuoklis, teleskopinė lazda prietaisui laikyti, prietaiso gamintojo naudojami AA ar AAA, ar kito tipo maitinimo arba akumuliatoriniai elementai su rezerviniais, akumuliatorinių elementų pakrovėjas (nuo 220 V tinklo), laidas įkrovimui automobilyje (12/24 V), duomenų perdavimui į kompiuterį programinė įranga (USB laikmena (1 laikmena 2 prietaisams)), laidas duomenų perdavimui į kompiuterį, vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, pirminės patikros sertifikatas, kalibravimo sertifikato originalas. |
|  | Matavimo atlikimo specifika | Nenaudojant specialiųjų dujų užpildymui. |
|  | Alfa ir beta matavimo režimai | Galimybė matuoti alfa radioaktyvumą atskirai nuo beta, taip pat alfa/beta radioaktyvumą matuoti kartu. |
|  | Matuojamų dydžių išvedimo parametrai | cps vienetais arba nurodyto radionuklido Bq ir Bq/cm² vienetais. |
|  | Detektoriaus tipas | Scintiliacinis arba analogiškas. |
|  | Detektoriaus dydis | Ne mažesnis kaip 160 cm2. |
|  | Foninės jonizuojančiosios spinduliuotės lygis | Alfa spinduolių matavimui ne didesnis kaip 0.1 cps, beta/gama spinduolių matavimui – ne didesnis kaip 30 cps. |
|  | Slenkstinių dydžių nustatymas ir matuoklio signalizacijos suveikimas | Kiekvienam radionuklidui nustatomas garsinis ir vaizdinis aliarmas. |
|  | Matuojami radionuklidai ir jiems nustatyti kalibravimo faktoriai | Ne mažiau kaip 15 nuklidų, šiems radionuklidams iš anksto nustatyti kalibravimo faktoriai, integruota autokalibravimo funkcija. |
|  | Matavimo laikas | Nepertraukiamas, pastoviose operacijose kontroliuojamas sekundėmis |
|  | Matuoklio monitorius | Grafinis LC displėjus, kontroliuojama apšvietimo trukmė |
|  | Maitinimo šaltinis | prietaiso gamintojo naudojami AA ar AAA, ar kito tipo maitinimo arba akumuliatoriniai elementai. Maitinimas užtikrinamas ne trumpiau kaip 24 val. |
|  | Darbinė temperatūra | Ne mažesnis temperatūros intervalas kaip - 10°C to + 30°C. |
|  | Svoris (su maitinimo elementais) | Ne didesnis kaip 1400 g (su baterijomis). |
|  | Prietaiso nustatymų atlikimas | Meniu pagalba. |
|  | Programinė įranga | Integruota kalibravimo programinė įranga. Programinė įranga prietaiso konfigūravimui. |
|  | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP 52. |
|  | Atsarginės dalys | Keičiamas aliuminio folijos lakštas, pritaikytas prietaisui, 2 vnt. |
|  | Įgaliojimas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą | Tiekėjas privalo būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje, įgaliotas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą (pasiūlyme pateikti įgaliojimo kopiją) |
|  | Matuoklio kilmė | Kilmė turi būti Europos Bendrijos šalys (kartu su preke pateikti Certificate of Origin) |
|  | Kalibravimas | Kartu su preke turi būti pateiktas kalibravimo sertifikato originalas |
|  | Įtraukimas į Lietuvos matavimo priemonių registras | Pristatymo metu matuoklis turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą (2015 m. Vasario 25 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr.210) |
|  | Metrologinė patikra | Metrologinės patikros sertifikato originalas |
|  | Instrukcija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba arba anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą, 1 vnt. |
|  | Matuoklio pagaminimo data | Nė ankstesnė kaip 2024 metai |
|  | Garantinė priežiūra | Laikotarpis, ne trumpesnis kaip 12 mėn. |
|  | Priedai | Į komplektą turi įeiti ne trupmpesnė kaip 1,4 metro teleskopinė lazda prietaisui laikyti. |
|  | Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai): | Matuoklis turi būti tvirtas, ilgaamžis, funkcionalius, jis ar jo sudedamosios dalys turi būti tinkami naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomi, ir (ar) pakeičiami, tinkami perdirbti ar paruošti pakartotinai naudoti /Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai/. |

_______________________