Dozės galios ir paviršinės taršos matuoklių pirkimas

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, Eur su PVM (jei PVM netaikoma EUR be PVM) arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė. Siūlymas :

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus Prekių kiekis*, vnt. | Mato vieneto įkainis, Eur (be PVM) | Mato vieneto įkainis, Eur (su PVM) /pildoma jeigu taikoma/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dozės galios ir paviršinės taršos matuoklis (nurodyti markę, modelį, modifikaciją ar kataloginį numeris pagal gamintoją (jeigu tokia gamintojo informacija yra), gamintoją) | 12 |  |  |
|  | Pasiūlymo palyginamoji kaina (mato vieneto įkainis)5, Eur** |  |  |  |

* Preliminarus prekių kiekis bus naudojamas tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliu. Nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti).

**Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |

- lentelė. Siūlomos pastatomos registracijos palapinės duomenys :

| Eil. Nr. | Įrangos/parametrų pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės charakteristikos/ parametrai / Pildo tiekėjas/ (Prie pasiūlymo turi būti pridėti dokumentai, kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitinkamą reikalavimą. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ „ yra ne mažesnis kaip “, ” bus ne didesnis kaip“ ar pan., negalimi) jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Paviršinio radioaktyviojo užterštumo matavimas, pamatuojant alfa, beta ir gama paviršinį radioaktyvųjį užterštumą su tuo pačiu detektoriumi. | /nurodyti siūlomos Prekės paskirtį/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
| 2. | Komplektavimo specifikacija: | Matuoklis, teleskopinė lazda prietaisui laikyti, prietaiso gamintojo naudojami AA ar AAA, ar kito tipo maitinimo arba akumuliatoriniai elementai su rezerviniais, akumuliatorinių elementų pakrovėjas (nuo 220 V tinklo), laidas įkrovimui automobilyje (12/24 V), duomenų perdavimui į kompiuterį programinė įranga (USB laikmena (1 laikmena 2 prietaisams)), laidas duomenų perdavimui į kompiuterį, vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, pirminės patikros sertifikatas, kalibravimo sertifikato originalas. | /nurodyti siūlomos Prekės komplektaciją/ |
| 3. | Matavimo atlikimo specifika | Nenaudojant specialiųjų dujų užpildymui. | /nurodyti reikalaujamą informaciją/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Alfa ir beta matavimo režimai | Galimybė matuoti alfa radioaktyvumą atskirai nuo beta, taip pat alfa/beta radioaktyvumą matuoti kartu. | /nurodyti reikalaujamą informaciją/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Matuojamų dydžių išvedimo parametrai | cps vienetais arba nurodyto radionuklido Bq ir Bq/cm² vienetais. | /nurodyti siūlomos Prekės matuojamų dydžių išvedimo parametrus/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Detektoriaus tipas | Scintiliacinis arba analogiškas. | /nurodyti siūlomos Prekės detektoriaus tipą/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Detektoriaus dydis | Ne mažesnis kaip 160 cm2. | /nurodyti siūlomos Prekės detektoriaus dydį/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Foninės jonizuojančiosios spinduliuotės lygis | Alfa spinduolių matavimui ne didesnis kaip 0.1 cps, beta/gama spinduolių matavimui – ne didesnis kaip 30 cps. | /nurodyti/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Slenkstinių dydžių nustatymas ir matuoklio signalizacijos suveikimas | Kiekvienam radionuklidui nustatomas garsinis ir vaizdinis aliarmas. | /nurodyti/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Matuojami radionuklidai ir jiems nustatyti kalibravimo faktoriai | Ne mažiau kaip 15 nuklidų, šiems radionuklidams iš anksto nustatyti kalibravimo faktoriai, integruota autokalibravimo funkcija. | /nurodyti/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Matavimo laikas | Nepertraukiamas, pastoviose operacijose kontroliuojamas sekundėmis | /nurodyti/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Matuoklio monitorius | Grafinis LC displėjus, kontroliuojama apšvietimo trukmė | /nurodyti/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Maitinimo šaltinis | prietaiso gamintojo naudojami AA ar AAA, ar kito tipo maitinimo arba akumuliatoriniai elementai. Maitinimas užtikrinamas ne trumpiau kaip 24 val. | /nurodyti siūlomo prietaiso maitinimo šaltinį, ir juo užtikrinamą maitinimo laiką/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Darbinė temperatūra | Ne mažesnis temperatūros intervalas kaip - 10°C to + 30°C. | /nurodyti siūlomo prietaiso darbinę temperatūrą/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Svoris (su maitinimo elementais) | Ne didesnis kaip 1400 g (su baterijomis). | /nurodyti siūlomo prietaiso svorį (su maitinimo elementais)/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Prietaiso nustatymų atlikimas | Meniu pagalba. | /nurodyti/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Programinė įranga | Integruota kalibravimo programinė įranga. Programinė įranga prietaiso konfigūravimui. | /nurodyti/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP 52. | /nurodyti siūlomo prietaiso apsaugos klasę/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Atsarginės dalys | Keičiamas aliuminio folijos lakštas, pritaikytas prietaisui, 2 vnt. | /patvirtinti šio reikalavimo vykdymą/ |
|  | Įgaliojimas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą | Tiekėjas privalo būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje, įgaliotas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą (pasiūlyme pateikti įgaliojimo kopiją) | /nurodyti/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
|  | Matuoklio kilmė | Kilmė turi būti Europos Bendrijos šalys (kartu su preke pateikti Certificate of Origin) | /patvirtinti šio reikalavimo vykdymą/ |
|  | Kalibravimas | Kartu su preke turi būti pateiktas kalibravimo sertifikato originalas | /patvirtinti šio reikalavimo vykdymą/ |
|  | Įtraukimas į Lietuvos matavimo priemonių registras | Pristatymo metu matuoklis turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą (2015 m. Vasario 25 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr.210) | /patvirtinti šio reikalavimo vykdymą/ |
|  | Metrologinė patikra | Metrologinės patikros sertifikato originalas | /patvirtinti šio reikalavimo vykdymą/ |
|  | Instrukcija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba arba anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą, 1 vnt. | /patvirtinti šio reikalavimo vykdymą/ |
|  | Matuoklio pagaminimo data | Nė ankstesnė kaip 2024 metai | /patvirtinti šio reikalavimo vykdymą/ |
|  | Garantinė priežiūra | Laikotarpis, ne trumpesnis kaip 12 mėn. | /nurodyti siūlomo prietaiso garantijos terminą/ |
| 28. | Priedai | Į komplektą turi įeiti ne trupmpesnė kaip 1,4 metro teleskopinė lazda prietaisui laikyti. | /nurodyti siūlomos teleskopinės lazdos ilgį/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
| 29. | Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai): | Matuoklis turi būti tvirtas, ilgaamžis, funkcionalius, jis ar jo sudedamosios dalys turi būti tinkami naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomi, ir (ar) pakeičiami, tinkami perdirbti ar paruošti pakartotinai naudoti /Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai/. | /nurodyti/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/ |
| Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta: 1) siūlomos Prekės markė, modelis, modifikacija ar kataloginis numeris pagal gamintoją (jeigu tokia gamintojo informacija yra), gamintojas; 2) siūlomos Prekės gamintojo techniniai dokumentai: aprašymas, specifikacija, atitikties deklaracijos ir/ar sertifikatai, kita informacija ir duomenys patvirtinantys siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, ar kiti lygiaverčiai įrodymai; 3) atitikti techninės specifikacijos 29 punkto reikalavimams patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas arba kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomam reikalavimui; 4) gamintojo ar gamintojo įgaliotojo atstovo įgaliojimo, kad tiekėjas yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje, įgaliotas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą, kopija. |  |  |  |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį