REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ biocheminių ir imunocheminių tyrimų atlikimui KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

tECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos komplektacija ir techniniai reikalavimai |  |
| 1.1. | Panaudai turi būti pateikta sistema, kurią turi sudaryti 1.3. punkte nurodyti automatizuoti analizatoriai bei kiti papildomi moduliai (įranga), arba tyrimams atlikti gali būti suteikiama panaudos būdu naudoti perkančiosios organizacijos jau naudojama įranga​. | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Sistema turi būti techniškai pajėgi atlikti visus (išimtis nurodyta 1.3 punkto 1 reikalavime) Techninės specifikacijos 1 priede įvardintus biocheminius (toliau tekste – klinikinės chemijos) ir imunocheminius tyrimus ir jų kiekius (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Sistemą turi sudaryti: - Ne mažiau kaip 2 vienodi automatiniai klinikinės chemijos analizatoriai ir ne mažiau kaip 2 vienodi automatiniai imunochemijos tyrimų analizatoriai su programinėmis valdymo įrangomis visų Techninės specifikacijos 1 priede išvardintų tyrimų ir nurodytų jų kiekių atlikimui. Jeigu siūlomi Sistemos analizatoriai neturi galimybės atlikti kai kurių, pavienių (ne daugiau 2) tyrimų, turi būti pasiūlyta kita, su siūloma Sistema nesusijusi, bet galinti atlikti šiuos tyrimus įranga (pilnai automatinis (-iai) analizatorius (-iai)), kartu su spausdintuvu (-ais), nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (-iais) bei reagentais ir papildomomis priemonėmis, reikalingais nurodytam tyrimų skaičiui per 6 mėn. atlikti. (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). - Papildomi moduliai (įranga), kartu su Sistemą sudarančiais analizatoriais užtikrinantys Techninės specifikacijos 1.4.1–1.4.5 punktuose įvardintas funkcijas: 2.1. Ėminių įdėjimo modulis (-iai); 2.2. Centrifugavimo modulis; 2.3. Mėgintuvėlių atidarymo modulis; 2.4. Mėgintuvėlių uždarymo modulis; 2.5. Mėginių archyvavimo ir saugojimo modulis; 2.6. Mėginių transportavimo linija (modulis). - Kartu su sistema turi būti pateikti visi reikalingi sistemos darbą ir valdymą pilnai užtikrinantys papildomi įrenginiai, įskaitant, tačiau neapsiribojant: 3.1. Tarpinė programinė įranga (Middleware), (kitaip vadinama Sistemos programa) skirta automatizuotiems sistemos procesams valdyti bei užtikrinti duomenų apsikeitimą tarp analizatorių ir laboratorinės informacinės sistemos (LIS). 3.2. Kompiuteriai (ne mažiau 2) su kompiuterine aparatūrine įranga ir instaliuota arba suderinama su sistemos tarpine duomenų valdymo programa (Middleware); 3.3. Pakankamo galingumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniai; 3.4. Spausdintuvas (-ai) (spausdintuvų kasečių tiekimą turi užtikrinti sistemos tiekėjas); 3.4. Išoriniai brūkšninių kodų skaitytuvai (prie analizatorių bei kompiuterizuotų darbo vietų); 3.6. Vandens valymo įrenginys (-iai) (jei darbui/įrangai reikalingas didesnio švarumo lygio vanduo nei yra paruošiamas ir tiekiamas nuomininko patalpose (t. y. 2-o švarumo lygio)). (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas); | įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Sistemą sudarantys analizatoriai bei papildomi moduliai/papildoma įranga turi būti sujungti (tiek mechaniniu, tiek programiniu būdu) į bendrą automatinę sistemą, kuri turi būti pajėgi visiškai automatizuotai, be papildomo operatoriaus įsikišimo, užtikrinti ėminių/mėginių transportavimą tarp analizatorių ir sistemos modulių bei atlikti funkcijas, nurodytas 1.4.1–1.4.5 punktuose. Jeigu atskiriems pavieniams tyrimams atlikti siūloma kita (kaip nurodyta 1.3 punkto 1 reikalavime), su siūloma Sistema nesusijusi, bet galinti atlikti šiuos tyrimus įranga (pilnai automatinis (-iai) analizatorius (-iai)), ji programiniu būdu turi būti sujungta su Sistemos programa. (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas); | įrašo tiekėjas |
| 1.4.1. | Bendros funkcijos: - Įdėtų į sistemą ėminių atpažinimas; - Užsakytų tyrimų identifikavimas; - Ėminių/ mėginių transportavimas. | įrašo tiekėjas |
| 1.4.2. | Automatinis ėminių centrifugavimas: - Centrifugavimo modulis – centrifuga, viename cikle talpinant ne mažiau kaip 96 (devyniasdešimt šešis) mėgintuvėlius. Centrifugos išcentrinės jėgos (RCF) keitimo ribos – ne siauresnės nei 1200–2500 x g (turi būti galimybė išcentrinę jėgą keisti pagal poreikį). | įrašo tiekėjas |
| 1.4.3. | Mėgintuvėlių atidarymas (kamštelių nuėmimas, atsukimas) ir mėgintuvėlių uždarymas (kamštelių uždėjimas): - Atidarymas ir uždarymas turi būti atliekami kiekvienam mėgintuvėliui individualiai; 2. Turi būti galimybė pakartotinai atidaryti ir uždaryti kiekvieną mėgintuvėlį. | įrašo tiekėjas |
| 1.4.4. | Mėginių archyvavimas ir saugojimas: - Mėginių archyvavimo ir saugojimo modulis turi talpinti ne mažiau kaip 14 000 (keturiolika tūkstančių) mėgintuvėlių; - Mėgintuvėlių archyvavimas ir saugojimas turi būti ne žemesnėje kaip +2°C bei ne aukštesnėje kaip +8°C temperatūroje; - Automatinis mėgintuvėlių pašalinimas iš mėginių archyvavimo ir saugojimo modulio, priklausomai nuo nustatyto saugojimo laiko trukmės (turi būti galimybė nustatymus pagal poreikį keisti). | įrašo tiekėjas |
| 1.4.5. | Sistema ir visi sistemą sudarantys bei siūlomi papildomi, su Sistema nesusiję, analizatoriai turi būti pritaikyti Techninės specifikacijos 1 priede įvardintus tyrimus atlikti iš įvairaus tūrio ir diametro sveikatos priežiūros įstaigoms skirtų mėgintuvėlių, įskaitant 13x75 mm ir 13x100 mm dydžių mėgintuvėlius, o taip pat analizatoriai, kurie atliks Techninės specifikacijos 1 priede įvardintus šlapimo tyrimus, turi būti pritaikyti tirti mėginius iš 16x100 mm dydžio mėgintuvėlių. | įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Sistemą sudarantys bei siūlomi papildomi, su siūloma Sistema nesusiję, analizatoriai ir papildomi moduliai turi būti CE sertifikuoti bei žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių sistemą sudarančių analizatorių CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, bei galiojančių dokumentų, liudijančių sistemą sudarančių papildomų modulių žymėjimą CE ženklu, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.6. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos elektroninės (anglų kalba), o laimėjimo atveju kartu su įranga spausdintos Sistemos ir ją sudarančių bei siūlomų papildomų, su siūloma Sistema nesusijusių, analizatorių naudojimo instrukcijos (vartotojo vadovai) anglų ir lietuvių kalbomis (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 2. | Techniniai reikalavimai analizatoriams |  |
| 2.1. | Sistemą sudarančių analizatorių bendras (suminis) našumas yra ne mažiau kaip 2400 (du tūkstančiai keturi šimtai) klinikinės chemijos tyrimų per valandą, ne mažiau kaip 400 (keturi šimtai) imunocheminių tyrimų per valandą. | įrašo tiekėjas |
| 2.2. | Visi analizatoriai turi turėti vidinius brūkšninius kodų skaitytuvus mėginių identifikavimui. | įrašo tiekėjas |
| 2.3. | Visi analizatoriai turi automatiškai nuskaityti brūkšninį kodą ir atpažinti reagentus. | įrašo tiekėjas |
| 2.4. | Visi analizatoriai privalo turėti mėginio automatinio praskiedimo funkciją, o taip pat galimybę praskiedimo dydį (arba praskiedimo koeficientą) parinkti arba įvesti rankiniu būdu. | įrašo tiekėjas |
| 2.5. | Visi analizatoriai turi turėti galimybę tirti kelis mėginius vienu metu. | įrašo tiekėjas |
| 2.6. | Visi analizatoriai privalo turėti galimybę tirti mėginį iš pirminio mėgintuvėlio (skirtingų dydžių) ir iš mėginių indelio (mėginių indelius tiekėjas pateikia kartu su reagentais bei papildomomis priemonėmis). | įrašo tiekėjas |
| 2.7. | Turi būti galimybė mėgintuvėlius/ mėginių indelius į visus analizatorius įdėti rankiniu būdu. | įrašo tiekėjas |
| 2.8. | Visi analizatoriai turi turėti krešulio mėginyje aptikimo funkciją. | įrašo tiekėjas |
| 2.9. | Visi analizatoriai turi turėti mėginio lygio/kiekio aptikimo funkciją. | įrašo tiekėjas |
| 2.10. | Sistemą sudarantys analizatoriai turi turėti skubių mėginių tyrimo funkciją. | įrašo tiekėjas |
| 2.11. | Sistemą sudarantys analizatoriai turi turėti ir vykdyti mėginio lipemijos, hemolizės, bilirubino (angl. icterus) indeksų nustatymo funkciją. Jeigu šią funkciją turi tik klinikinės chemijos analizatoriai, jie turi užtikrinti ne tik visų mėginių klinikinės chemijos tyrimams, bet taip pat ir mėginių imunocheminiams tyrimams (pagal poreikį, atsižvelgiant į metodinius reikalavimus) lipemijos, hemolizės, bilirubino (angl. icterus) indeksų nustatymą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 2.12. | Visų analizatorių programinė įranga turi teikti informaciją apie reagentus, kalibracijos duomenis, atliktus tyrimus ir jų rezultatus. | įrašo tiekėjas |
| 2.13. | Visuose analizatoriuose turi būti integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti rezultatus grafiškai. | įrašo tiekėjas |
| 3. | Reikalavimai Sistemos programinei įrangai |  |
| 3.1. | Suderinamumas su LIS: Siūloma Sistema ir jos programinė įranga turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. - Pagal brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). | įrašo tiekėjas |
| 3.2. | - Atlikus Sistemos programinės įrangos integraciją, į Kauno klinikų laboratorijos informacinę sistemą turi būti gaunami/ perduodami šie duomenys: - Paciento duomenys (pavardė, vardas, gimimo data ar amžius, lytis, skyrius, ėminio paėmimo ir/arba registracijos laikai; - Tyrimų užsakymai; - Tyrimų atsakymai (rezultatai) ir komentarai; - Tyrimų rezultatų peržiūra, pakartojimų, skiedimų užsakymas, validacija, mėginių paieška ir kt. vykdoma tarpinėje sistemos duomenų valdymo programoje (Middleware). | įrašo tiekėjas |
| 3.3. | Sistema ir visi analizatoriai turi atpažinti ir apdoroti mėgintuvėlius, žymimus 50 X 15 mm dydžio 1D, 128 standarto brūkšninio kodo etiketėmis. | įrašo tiekėjas |
| 3.4. | Programinė įranga turi gebėti iškviesti mėgintuvėlį iš saugyklos (mėginių archyvavimo ir saugojimo modulio) - tyrimų pakartojimui, išėmimui iš sistemos, vizualiniam įvertinimui. | įrašo tiekėjas |
| 3.5. | Programinė įranga turi sekti ir nurodyti mėginio buvimo vietą, atliktus veiksmus (pvz., centrifugavimas, skiedimas ir t.t.). Informacija turi būti matoma mėginio tyrimų rezultatų validacijos lange. | įrašo tiekėjas |
| 3.6. | Turi būti galimybė iš to paties mėgintuvėlio užsakyti: - Papildomus tyrimus; - Tyrimų pakartojimus. | įrašo tiekėjas |
| 3.7. | Turi būti automatinis (be atskiro operatoriaus pareikalavimo) mėginio praskiedimo užsakymas ir atlikimas pagal nustatytas taisykles (pvz., rezultatui esant aukštesniam, nei nustatyta viršutinė matavimo riba), išskyrus jei tyrimo metodikoje nurodyta, kad mėginys negali būti skiedžiamas. | įrašo tiekėjas |
| 3.8. | Rezultatų validavimo lange turi būti matomi ne mažiau kaip: paciento duomenys (pavardė, vardas, gimimo data arba amžius, lytis ir kt.), skyrius, ėminio registracijos, tyrimų atlikimo laikai, mėginio lipemijos, bilirubino (icterus), hemolizės indeksai, to paties paciento ankstesnių tyrimų rezultatai (turi būti galimybė matyti tos pačios rūšies buvusių tyrimų rezultatus). | įrašo tiekėjas |
| 3.9. | Turi būti galimybė Sistemos programoje rankiniu ar automatiniu būdu atjungti (deaktyvuoti) atskirus Sistemos analizatorius ar tam tikrus tyrimus, kad būtų išvengta tyrimų atlikimo ir/arba išrūšiavimo konkretiems analizatoriams. | įrašo tiekėjas |
| 3.10. | Sistemos ir analizatorių programinė įranga turi turėti nuotolinio serviso priežiūros modulį, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatorių ir visos sistemos/kitos įrangos būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu | įrašo tiekėjas |
| 4. | Reikalavimai tyrimams |  |
| 4.1. | Bet kurio imunocheminio tyrimo atlikimo trukmė (be mėginio praskiedimo) – ne ilgiau 20 min., išskyrus tyrimus, kuriems reikalingas specialus mėginio paruošimas prieš tyrimą (pvz., 25-OH-vitaminas D, vitaminas B12, Folinė r., Homocisteinas). | įrašo tiekėjas |
| 4.2. | Gamintojo rekomenduojamas imunocheminių tyrimų kalibracijos dažnumas - ne dažniau kaip vieną kartą per 2 mėnesius, naudojant tos pačios gaminimo serijos (LOT) reagentus (turi būti nurodyta tyrimo metodikoje). | įrašo tiekėjas |
| 4.3. | Tyrimo metodikos, reagentų (tame tarpe ir kontrolių, kalibratorių) aprašymai kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti anglų kalba elektronine, o kartu su prekėmis - anglų ir lietuvių kalbomis spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). 1 priede išvardintų tyrimų metodikose turi būti pateikti gamintojo rekomenduojami referentiniai (norminiai) dydžiai arba numanomos/tikėtinos rezultatų vertės (pateikiama kartu su pasiūlymu konkursui). | įrašo tiekėjas |
| 4.4. | Tyrimo rezultatai turi būti pateikiami SI sistemos matavimo vienetais (arba nurodytais pageidaujamais) arba tyrimo rezultatų perskaičiavimui turi būti pateikiami perskaičiavimo į SI sistemos matavimo vienetus koeficientai. | įrašo tiekėjas |
| 5. | Specialieji reikalavimai tyrimams |  |
| 5.1. | Alaninaminotransferazė (ALT), Aspartataminotransferazė (AST), Laktatdehidrogenazė (LDH), Gama glutamiltransferazė (GGT), Šarminė fosfatazė (ALP): tyrimo metodas turi būti suderintas su IFCC reikalavimais. Automatinio mėginio praskiedimo galimybė iki ne žemesnės kaip 2000 U/l koncentracijos ribos. | įrašo tiekėjas |
| 5.2. | Glikozilintas hemoglobinas HbA1C: remiantis IFCC rekomendacijomis, rezultatas turi būti pateikiamas ir procentine, ir skaitine reikšme (mmol/mol). | įrašo tiekėjas |
| 5.3. | Gliukozė - Heksokinazės metodas. Automatinio (be atskiro operatoriaus pareikalavimo) mėginio praskiedimo metu nustatoma koncentracija iki ne žemesnės kaip 50 mmol/l koncentracijos ribos. Matavimo žemutinė riba ne didesnė kaip 1 mmol/l. | įrašo tiekėjas |
| 5.4. | Tiesioginis bilirubinas, mažo tankio cholesterolis - turi būti išmatuojami tiesioginiu būdu, o ne apskaičiuojami. | įrašo tiekėjas |
| 5.5. | Kreatininas (serume ir šlapime): tyrimas turi būti standartizuotas pagal IDMS (izotopų skiedimo masių spektrometrija) principą. | įrašo tiekėjas |
| 5.6. | Jei tyrimas atliekamas tiriant šlapimą ar likvorą, turi būti pateikta gamintojo patvirtinta metodika, kurioje nurodyta, kad tiriamoji medžiaga gali būti šlapimas ar likvoras. | įrašo tiekėjas |
| 5.7. | Vėžio žymenų (Ca 125, Ca 19-9, Ca 27-29 (ar Ca 15-3), AFP) automatinio mėginio praskiedimo galimybė iki ne žemesnės kaip 20 000 kU/l koncentracijos ribos. | įrašo tiekėjas |
| 5.8. | Vėžio žymenų (CEA, PSA) automatinio mėginio praskiedimo galimybė iki ne žemesnės kaip 10 000 µg/l ribos. | įrašo tiekėjas |
| 5.9. | Troponinas I (arba troponinas T) turi būti didelio jautrumo. Tyrimo tikslumas ties referentinių ribų 99-tąja procentile ≤10% CV, žemiausia aptikimo riba turi turi būti žemesnė nei referentinė riba, ≥50 % sveikų asmenų matuojama koncentracijos reikšmė turi viršyti žemiausią aptikimo ribą; Turi būti pateiktos 0/1 val., 0/2 val. diagnostiniams algoritmams validuotos (su siūloma įranga) reikšmės. Tyrimo laikas analizatoriuje ne ilgesnis nei 20 min. | įrašo tiekėjas |
| 5.10. | Lytinių hormonų (estradiolio, DHEA-SO4, FSH, LH, SHBG, progesterono, prolaktino, testosterono) referentiniai (pamatiniai) dydžiai turi būti pateikti pagal lytį, o estradiolio, FSH, LH, progesterono referentiniai (pamatiniai) dydžiai moterims turi būti pateikti ir pagal menstruacinio ciklo fazes. | įrašo tiekėjas |
| 5.11. | Tiriant 25-hidroksivitaminą D, turi būti nustatoma suminė abiejų 25-hidroksivitamino D frakcijų (25-hidroksivitamino D2 ir 25-hidroksivitamino D3) koncentracija. | įrašo tiekėjas |
| 5.12. | Imunocheminių tyrimų rezultatams biotinas neturi turėti įtakos. | įrašo tiekėjas |
| 6. | Reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms |  |
| 6.1. | Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su panaudai siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomų analizatorių) reagentai ir/ar papildomos priemonės, turi būti pateiktas panaudai siūlomų analizatorių gamintojo ar tiekėjo siūlomų reagentų ir papildomų priemonių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomu analizatoriumi. | įrašo tiekėjas |
| 6.2. | Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau nei 2-jų lygių (jeigu gamintojas rekomenduoja, turi būti pateikiama ir daugiau lygių), pritaikytos 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui, validuotos panaudai siūlomiems analizatoriams. | įrašo tiekėjas |
| 6.3. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas sudedamąsias priemones (reagentus (tame tarpe ir mėginių lipemijos, hemolizės, bilirubino (angl. icterus) indeksų nustatymui), kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau 2 lygių), reagentų ir mėginių skiediklius (jei reikalingi tyrimo atlikimui, mėginių praskiedimui), ploviklius, papildomas priemones (pvz., specialius antgalius, mėginių indelius, ploviklius) ir/ar kitas gamintojo nurodytas priemones, reikalingas 1 priede nurodytų tyrimų (tame tarpe ir mėginių lipemijos, hemolizės, bilirubino (angl. icterus) indeksų nustatymo) per 6 mėn. atlikimui bei rezultatų pateikimui (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 6.4. | Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad 1 priedo 1–5, 8–15, 17–19, 25–27, 33–37, 40–41, 43–45, 48–53, 57-63, 100, 103 punktuose išvardinti tyrimai bus atliekami dviem analizatoriais iš karto bei kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus bei kad kaskart, tiriant pacientų mėginius bus atliekami kasdieniniai (ne mažiau kaip 2 lygių, apimantys normalias ir patologines vertes)) ir išoriniai (ne mažiau kaip 1 kartą per 6 mėn., ne mažiau 2–3 lygių) kokybės kontrolės bei palyginamieji tarp analizatorių (kas 1–2 mėn.) tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kalibracijos, kontrolinių ar tiriamųjų mėginių), mėginio skiedimai (esant poreikiui), rezultatui viršijus analitines matavimo ribas. Šie tyrimai neįskaičiuojami į atliktų tyrimų kiekį (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 6.5. | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos, kalibratoriai) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 6.6. | Reagentų ir papildomų priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 7. | Įrangos techninis aptarnavimas |  |
| 7.1. | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos (aparatūrinės ir programinės) nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie Sistemos (aparatūrinės ar programinės) ar atskirų, su siūloma Sistema nesusijusių analizatorių gedimą / veiklos sutrikimą, Nuomotojo specialistas privalės prisijungti nuotoliniu būdu ne vėliau kaip per 30 min. nuo pranešimo gavimo momento ir pašalinti sutrikimą, o nepavykus pašalinti gedimo ar sutrikimo nuotoliniu būdu per 60 min., ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pranešimo gavimo momento atvykti į Kauno klinikas ir 4 valandų laikotarpyje pašalinti gedimą arba kitaip atkurti ir užtikrinti Sistemos veikimą. Nesant galimybės pašalinti gedimų per nurodytą laiką, Nuomotojas privalės kitais būdais ir savo lėšomis užtikrinti kokybišką ir savalaikišką tyrimų atlikimą pagal Kauno klinikų poreikius. Visiškai pašalinti gedimą turi per 24 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 24 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | įrašo tiekėjas |

1 priedas

REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS biocheminių ir imunocheminių tyrimų ANALIZATORIAMS

Eil. Nr.; Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai; Preliminarus tyrimų skaičius per 6 mėn.; Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina Eur be PVM.; Suma, EUR be PVM 6 mėn.; PVM tarifas, %; Suma, EUR su PVM 6 mėn.; Siūloma pakuotė; Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti; Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Albuminas serume, g/l; 20 500; x; x; x. 1.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 1.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 1.3.; ...; x; x; x; x; x. 2.; Albuminas šlapime, mg/l; 18 360; x; x; x. 2.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 2.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 2.3.; ...; x; x; x; x; x. 3.; Alfa amilazė serume, U/l; 17 000; x; x; x. 3.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 3.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 3.3.; ...; x; x; x; x; x. 4.; Alanino aminotransferazė (ALT), U/l; 75 000; x; x; x. 4.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 4.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 4.3.; ...; x; x; x; x; x. 5.; Aspartato aminotransferazė (AST), U/l; 75 000; x; x; x. 5.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 5.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 5.3.; ...; x; x; x; x; x. 6.; Amoniakas, µmol/l; 1 836; x; x; x. 6.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 6.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 6.3.; ...; x; x; x; x; x. 7.; Antistreptolizinas O, kU/l; 3 000; x; x; x. 7.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 7.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 7.3.; ...; x; x; x; x; x. 8.; Bendras baltymas, g/l; 10 200; x; x; x. 8.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 8.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 8.3.; ...; x; x; x; x; x. 9.; Bendras baltymas šlapime, g/l; 17 000; x; x; x. 9.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 9.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 9.3.; ...; x; x; x; x; x. 10.; Bendras baltymas likvore, g/l; 1 360; x; x; x. 10.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 10.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 10.3.; ...; x; x; x; x; x. 11.; Bilirubinas bendras, µmol/l; 31 960; x; x; x. 11.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 11.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 11.3.; ...; x; x; x; x; x. 12.; Bilirubinas tiesioginis, µmol/l; 27 200; x; x; x. 12.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 12.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 12.3.; ...; x; x; x; x; x. 13.; Cholesterolis bendras, mmol/l; 20 400; x; x; x. 13.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 13.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 13.3.; ...; x; x; x; x; x. 14.; Cholesterolis didelio tankio, mmol/l; 17 000; x; x; x. 14.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 14.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 14.3.; ...; x; x; x; x; x. 15.; Cholesterolis mažo tankio, mmol/l; 18 360; x; x; x. 15.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 15.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 15.3.; ...; x; x; x; x; x. 16.; Ciklosporinas, µg/l; 1 700; x; x; x. 16.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 16.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 16.3.; ...; x; x; x; x; x. 17.; Chloridai serume, mmol/l; 3 060; x; x; x. 17.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 17.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 17.3.; ...; x; x; x; x; x. 18.; Chloridai šlapime, mmol/l; 340; x; x; x. 18.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 18.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 18.3.; ...; x; x; x; x; x. 19.; C reaktyvus baltymas, mg /l; 130 000; x; x; x. 19.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 19.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 19.3.; ...; x; x; x; x; x. 20.; C reaktyvus baltymas didelio jautrumo metodu, mg/l; 4 216; x; x; x. 20.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 20.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 20.3.; ...; x; x; x; x; x. 21.; Digoksinas, nmol/l; 204; x; x; x. 21.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 21.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 21.3.; ...; x; x; x; x; x. 22.; Fenobarbitalis, µmol/l; 170; x; x; x. 22.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 22.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 22.3.; ...; x; x; x; x; x. 23.; Geležis, µmol/l; 2 380; x; x; x. 23.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 23.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 23.3.; ...; x; x; x; x; x. 24.; Gentamicinas, µmol/l; 306; x; x; x. 24.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 24.2; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 24.3; ...; x; x; x; x; x. 25.; Gamagliutamiltransferazė (GGT), U/l; 34 000; x; x; x. 25.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 25.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 25.3.; ...; x; x; x; x; x. 26.; Gliukozė serume, mmol/l; 66 600; x; x; x. 26.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 26.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 26.3.; ...; x; x; x; x; x. 27.; Gliukozė likvore, mmol/l; 1 020; x; x; x. 27.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 27.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 27.3.; ...; x; x; x; x; x. 28.; Glikozilintas hemoglobinas, standartizuotas pagal IFCC (HbA1C), mmol/mol ir %; 4 500; x; x; x. 28.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 28.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 28.3.; ...; x; x; x; x; x. 29.; Haptoglobinas, g/l; 2 380; x; x; x. 29.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 29.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 29.3.; ...; x; x; x; x; x. 30.; Imunoglobulinas A, g/l; 3 500; x; x; x. 30.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 30.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 30.3.; ...; x; x; x; x; x. 31.; Imunoglobulinas G, g/l; 4 100; x; x; x. 31.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 31.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 31.3.; ...; x; x; x; x; x. 32.; Imunoglobulinas M, g/l; 3 060; x; x; x. 32.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 32.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 32.3.; ...; x; x; x; x; x. 33.; Kalcis serume, mmol/l; 8 840; x; x; x. 33.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 33.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 33.3.; ...; x; x; x; x; x. 34.; Kalcis šlapime, mmol/l; 2 040; x; x; x. 34.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 34.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 34.3.; ...; x; x; x; x; x. 35.; Kalcis jonizuotas, mmol/l; 18 360; x; x; x. 35.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 35.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 35.3.; ...; x; x; x; x; x. 36.; Kalis serume, mmol/l; 183 600; x; x; x. 36.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 36.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 36.3.; ...; x; x; x; x; x. 37.; Kalis šlapime, mmol/l; 954; x; x; x. 37.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 37.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 37.3.; ...; x; x; x; x; x. 38.; Karbamezepinas, µmol/l; 170; x; x; x. 38.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 38.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 38.3.; ...; x; x; x; x; x. 39.; Kasos amilazė, U/l; 1 360; x; x; x. 39.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 39.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 39.3.; ...; x; x; x; x; x. 40.; Kreatininas serume, µmol/l; 170 000; x; x; x. 40.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 40.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 40.3.; ...; x; x; x; x; x. 41.; Kreatininas šlapime, µmol/l; 29 240; x; x; x. 41.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 41.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 41.3.; ...; x; x; x; x; x. 42.; Kreatinkinazė, U/l; 4 080; x; x; x. 40.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 42.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 42.3.; ...; x; x; x; x; x. 43.; Laktatai plazmoje, mmol/l; 1 700; x; x; x. 43.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 43.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 43.3.; ...; x; x; x; x; x. 44.; Laktatai likvore, mmol/l; 1 020; x; x; x. 44.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 44.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 44.3.; ...; x; x; x; x; x. 45.; Laktatdehidrogenazė (LDH), U/l; 12 240; x; x; x. 45.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 45.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 45.3.; ...; x; x; x; x; x. 46.; Litis, mmol/l; 170; x; x; x. 46.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 46.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 46.3.; ...; x; x; x; x; x. 47.; Lipazė, U/l; 3 060; x; x; x. 47.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 47.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 47.3.; ...; x; x; x; x; x. 48.; Magnis serume, mmol/l; 50 000; x; x; x. 48.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 48.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 48.3.; ...; x; x; x; x; x. 49.; Magnis šlapime, mmol/l; 408; x; x; x. 49.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 49.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 49.3.; ...; x; x; x; x; x. 50.; Natris serume, mmol/l; 136 000; x; x; x. 50.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 50.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 50.3.; ...; x; x; x; x; x. 51.; Natris šlapime, mmol/l; 1 360; x; x; x. 51.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 51.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 51.3.; ...; x; x; x; x; x. 52.; Neorganinis fosforas serume, mmol/l; 11 560; x; x; x. 50.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 52.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 52.3.; ...; x; x; x; x; x. 53.; Neorganinis fosforas šlapime, mmol/l; 1 360; x; x; x. 53.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 53.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 53.3.; ...; x; x; x; x; x. 54.; Paracetamolis, µmol/l; 170; x; x; x. 54.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 54.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 54.3.; ...; x; x; x; x; x. 55.; Prealbuminas, g/l; 102; x; x; x. 55.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 55.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 55.3.; ...; x; x; x; x; x. 56.; Reumatoidinis faktorius, kU/l; 3 740; x; x; x. 56.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 56.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 56.3.; ...; x; x; x; x; x. 57.; Šarminė fosfatazė, U/l; 51 000; x; x; x. 57.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 57.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 57.3.; ...; x; x; x; x; x. 58.; Šlapalas, mmol/l; 115 600; x; x; x. 58.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 58.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 58.3.; ...; x; x; x; x; x. 59.; Šlapalas šlapime, mmol/l; 136; x; x; x. 59.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 59.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 59.3.; ...; x; x; x; x; x. 60.; Šlapimo rūgštis, µmol/l; 12 920; x; x; x. 60.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 60.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 60.3.; ...; x; x; x; x; x. 61.; Šlapimo rūgštis šlapime, µmol/l; 408; x; x; x. 61.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 61.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 61.3.; ...; x; x; x; x; x. 62.; Trigliceridai, mmol/l; 18 360; x; x; x. 62.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 62.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 62.3.; ...; x; x; x; x; x. 63.; Vankomicinas, µmol/l; 4 760; x; x; x. 63.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 63.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 63.3.; ...; x; x; x; x; x. 64.; Valproatai, µmol/l; 612; x; x; x. 64.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 64.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 64.3.; ...; x; x; x; x; x. 65.; Alfa fetoproteinas (AFP), kU/l; 2 380; x; x; x. 65.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 65.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 65.3.; ...; x; x; x; x; x. 66.; Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH), pmol/l; 1 700; x; x; x. 66.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 66.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 66.3.; ...; x; x; x; x; x. 67.; Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (anti-TPO), kU/l; 5 100; x; x; x. 67.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 67.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 67.3.; ...; x; x; x; x; x. 68.; Beta 2 mikroglobulinas, mg/l; 680; x; x; x. 68.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 68.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 68.3.; ...; x; x; x; x; x. 69.; Beta-chorioninis gonadotropinas (β-HCG), U/l; 680; x; x; x. 69.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 69.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 69.3.; ...; x; x; x; x; x. 70.; Somatotropinas (augimo hormonas), μg/l; 1 700; x; x; x. 70.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 70.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 70.3.; ...; x; x; x; x; x. 71.; Vėžio žymuo Ca 125, kU/l; 5 000; x; x; x. 71.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 71.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 71.3.; ...; x; x; x; x; x. 72.; Vėžio žymuo Ca 27.29 (ar Ca 15-3), kU/l; 7 000; x; x; x. 72.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 72.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 72.3.; ...; x; x; x; x; x. 73.; Vėžio žymuo Ca 19-9, kU/l; 10 200; x; x; x. 73.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 73.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 73.3.; ...; x; x; x; x; x. 74.; Karcinoembrioninis antigenas (CEA), µg/l; 13 600; x; x; x. 74.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 74.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 74.3.; ...; x; x; x; x; x. 75.; Chorioninis gonadotropinas (HCG), U/l; 816; x; x; x. 75.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 75.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 75.3.; ...; x; x; x; x; x. 76.; C-peptidas, nmol/l; 1 360; x; x; x. 76.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 76.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 76.3.; ...; x; x; x; x; x. 77.; Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4), µmol/l; 1 020; x; x; x. 77.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 77.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 77.3.; ...; x; x; x; x; x. 78.; Estradiolis (E2), pmol/l; 1 836; x; x; x. 78.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 78.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 78.3.; ...; x; x; x; x; x. 79.; Feritinas, µg/l; 13 300; x; x; x. 79.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 79.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 79.3.; ...; x; x; x; x; x. 80.; Folio rūgštis, nmol/l; 3 000; x; x; x. 80.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 80.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 80.3.; ...; x; x; x; x; x. 81.; Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH), U/l; 1 972; x; x; x. 81.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 81.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 81.3.; ...; x; x; x; x; x. 82.; Homocisteinas, µmol/l; 476; x; x; x. 82.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 82.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 82.3.; ...; x; x; x; x; x. 83.; Imunoglobulinas E, kU/l; 4 760; x; x; x. 83.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 83.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 83.3.; ...; x; x; x; x; x. 84.; Insulinas, mU/l; 1 156; x; x; x. 84.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 84.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 84.3.; ...; x; x; x; x; x. 85.; Kortizolis, nmol/l; 4 420; x; x; x. 85.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 85.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 85.3.; ...; x; x; x; x; x. 86.; Laisvasis prostatos specifinis antigenas (fPSA), µg/l; 170; x; x; x. 86.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 86.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 86.3.; ...; x; x; x; x; x. 87.; Laisvasis trijodtironinas (LT3/FT3), pmol/l; 5 500; x; x; x. 87.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 87.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 87.3.; ...; x; x; x; x; x. 88.; Laisvasis tiroksinas (LT4/FT4), pmol/l; 11 600; x; x; x. 88.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 88.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 88.3.; ...; x; x; x; x; x. 89.; Lliuteinizuojantis hormonas (LH), U/l; 2 720; x; x; x. 89.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 89.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 89.3.; ...; x; x; x; x; x. 90.; Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG), nmol/l; 2 040; x; x; x. 90.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 90.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 90.3.; ...; x; x; x; x; x. 91.; Mioglobinas, µg/l; 680; x; x; x. 91.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 91.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 91.3.; ...; x; x; x; x; x. 92.; Progesteronas, nmol/l; 1 020; x; x; x. 92.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 92.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 92.3.; ...; x; x; x; x; x. 93.; Prolaktinas, mU/l; 2 720; x; x; x. 93.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 93.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 93.3.; ...; x; x; x; x; x. 94.; Prostatos specifinis antigenas (PSA), µg/l; 4 760; x; x; x. 94.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 94.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 94.3.; ...; x; x; x; x; x. 95.; Parathormonas (intaktinis) (iPTH), pmol/l; 7 480; x; x; x. 95.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 95.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 95.3.; ...; x; x; x; x; x. 96.; Testosteronas, nmol/l; 3 400; x; x; x. 96.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 96.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 96.3.; ...; x; x; x; x; x. 97.; Tiroglobulinas, µg/l; 544; x; x; x. 97.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 97.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 97.3.; ...; x; x; x; x; x. 98.; Antikūnai prieš tiroglobuliną, kU/l; 4 760; x; x; x. 98.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 98.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 98.3.; ...; x; x; x; x; x. 99.; Tirotropinas (TSH), mU/l; 20 400; x; x; x. 99.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 99.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 99.3.; ...; x; x; x; x; x. 100.; Troponinas I (arba lygiavertis, pvz., Troponinas T), širdies, ng/l; 20 400; x; x; x. 100.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 100.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 100.3.; ...; x; x; x; x; x. 101.; Kobalaminas (vitaminas B12), pmol/l; 3 200; x; x; x. 101.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 101.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 101.3.; ...; x; x; x; x; x. 102.; 25-hidroksivitaminas D (25-hidroksivitaminas D2 + 25-hidroksivitaminas D3), nmol/l; 8 000; x; x; x. 102.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 102.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 102.3.; ...; x; x; x; x; x. 103.; N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP) arba B tipo (smegenų) natriuretinis peptidas (BNP), ng/l; 8 840; x; x; x. 102.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 103.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 103.3.; ...; x; x; x; x; x. 104.; Apolipoproteinas B, g/l; 600; x; x; x. 104.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 104.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 104.3.; ...; x; x; x; x; x. 105.; Lipoproteinas a, g/l; 3 400; x; x; x. 105.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 105.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 105.3.; ...; x; x; x; x; x. 106.; Tulžies rūgštys, µmol/l; 240; x; x; x. 106.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 106.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 106.3.; ...; x; x; x; x; x. 107.; Prokalcitoninas, µmol/l; 1 200; x; x; x. 107.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 107.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 107.3.; ...; x; x; x; x; x. Pasiūlymo kaina iš viso:; x; x; x. priedas

PASTABOS, PAPILDOMI REIKALAVIMAI:

- Konkurso laimėjimo atveju tiekėjas turi pateikti sąrašą visų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas naudojamų sudedamųjų priemonių (reagentų, kalibratorių, kontrolinių medžiagų (ne mažiau 2 lygių), ploviklių, skiediklių (jei reikalingi tyrimo atlikimui), papildomų priemonių (pvz., specialių antgalių, specialaus spausdinimo popieriaus, mėginių indelių) ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui) su nurodytu kiekiu pakuotėje. - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).