Priedas Nr.1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

| Autorefraktometras su keratometru, tonometru ir pachimetru |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Refraktometrijos darbo režimai | - Normalus, Dirbtinio lęšiuko (IOL) /drumstų terpių (kataraktos) režimas |
| 2. | Sferinės refrakcijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -30D iki +25D (galimas matavimo žingsnis 0,01/ 0,12/ 0,25 D ) |
| 3. | Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo –12D iki +12D (galimas matavimo žingsnis 0,01/0,12/ 0,25 D ) |
| 4. | Ašių matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0o iki 180o |
| 5. | Matuojamas ragenos Vertex atstumas, pasirinktinai | 0; 10- 10,5 mm; 12-12,5 mm; 13-13,5 mm; 15-15,5 mm ir 16- 16,5 mm |
| 6. | Matuojamas ašies žingsnis | Pasirinktinai 1o arba 5o |
| 7. | Tyrimui atlikti pakankamas vyzdžio diametras | Ne didesnis nei 2,0 mm |
| 8. | Matavimo sritis | Nuo 1 iki 6 mm |
| 9. | Keratometrija: | Būtina (matavimų ribos ne siauresnės už nurodytas) |
| 10. | Matuojamas ragenos ploto skersmuo | Nuo 5,0 mm iki 13,00 mm |
| 11. | Ragenos refrakcijos matavimas | Nuo 26 D iki 67,50 D |
| 12. | Ragenos astigmatizmo matavimas | Nuo –12 D iki +12 D |
| 13. | Ašių matavimo ribos | Nuo 0 iki 180, matavimo žingsnis pasirinktinai 1 arba 5 |
| 14. | Matavimo sritis | 2,0-2,5 mm ir 3,0-3,5 mm diametro, pasirinktinai |
| 15. | Ragenos ir vyzdžio dydžių matavimas | Nuo 1,00 iki 14,00 mm, žingsnis 0,1mm |
| 16. | Tarpvyzdinio atstumo matavimas | 30,00 mm iki 85,00 mm, žingsnis 1 mm |
| 17. | Būtini matavimo metodai | Rankinis matavimas; Automatinis matavimas; |
| 18. | Automatinis matavimo koordinačių nustatymas | Būtinas, X-Y-Z koordinatėms |
| 19. | Nekontaktinis tonometras | Būtinas |
| 20. | # Akies spaudimo matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 mmHg iki 60 mmHg, žingsnis 1mmHg |
| 21. | Darbinis atstumas | 10-15 mm |
| 22. | Akies fiksacija | Vidinė |
| 23. | Būtini tonometrijos matavimo metodai | - Rankinis matavimas; Automatinis matavimas; |
| 24. | Automatinis tonometrijos matavimo koordinačių nustatymas | Būtinas, X-Y-Z koordinatėms |
| 25. | Nekontaktinis pachimetras | Būtinas |
| 26. | # Ragenos storio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 300 iki 800 |
| 27. | Intraokulinio spaudimo korekcija pagal ragenos storį | Automatinė |
| 28. | Retroiliuminacinis vaizdas | Būtina |
| 29. | Akomodacijos matavimo ribos | Nuo 0D iki 10D |
| 30. | Matavimo duomenų pateikimas | Spalvotame, reguliuojamo pasvirimo kampo LCD tipo ekrane (ekrane pateikiamas pilnas akies vaizdas, matavimo duomenys, informaciniai ir kiti pranešimai, meniu) |
| 31. | Rezultatų spausdinimas | Integruotas terminis spausdinimo įrenginys su automatinio popieriaus nupjovimo funkcija. |
| 32. | Maitinimo šaltinis | 220 V± 10% ; 50 Hz elektros tinklas |
| 33. | Energijos taupymas | Automatinis įsijungimas į budėjimo režimą nenaudojant įrenginio. |
| 34. | Paciento pozicionavimas | Motorizuota smakro atrama. |
| 35. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina pateikti CE sertifikato kopiją) |
| 36. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |