## 1. "High Flow" aparatas
Didelės tėkmės deguonies tiekimo aparatas ("High Flow") (22 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Įrenginio paskirtis | 1. Aparatas su priedais invaziniam pašildyto bei sudrėkinto oro ir deguonies mišinio tiekimui teigiamu slėgiu, turintis integruotą dujų srauto generatorių,
2. Tinka naudoti su didelės tėkmės vienkartinėmis priemonėmis - nosies kaniulėmis ir tracheostominiais vamzdeliais,
3. Prietaiso taikymas tinkamas suaugusiems.
3 | Įrenginio techniniai parametrai
3.1 | Maksimali darbinė į įrenginį paduodamo deguonies tėkmė | ≥ 50 l/min
3.2 | Oro ir deguonies mišinio tėkmės reguliavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 10 - 60 l/min
3.3 | Deguonies koncentracijos nustatymo tikslumas (paklaida), deguonies koncentracijai esant 25 - 95 % intervale | ≤ ± 5%
3.4 | Galimi darbinės temperatūros pacientui tiekiamame dujų mišinyje nustatymai | 1. 31 ºC, ± 0,5 ºC,
2. 34 ºC, ± 0,5 ºC,
3. 37 ºC, ± 0,5 ºC.
3.5 | Aparate integruotas nustatomos deguonies koncentracijos matavimo elementas nereikalaujantis kalibracijos | Būtina
3.6 | Drėgmės našumas, esant maksimaliai darbinei temperatūrai | ≥ 30 mg/l
3.7 | Aparato maitinimui tinkamas elektros energijos šaltinis | 230V ± 10%, 50-60 Hz elektros tinklas
3.8 | Aliarmo signalai | 1. Nepasiekta nustatyta tėkmė,
2. Nepasiekta nustatyta temperatūra,
3. Per žemas deguonies koncentracijos lygis,
4. Per aukštas deguonies koncentracijos lygis,
5. Nepakankama drėgmė,
6. Nepakankamas vandens lygis rezervuare .
3.9 | Aparatui nereikia suspausto oro tiekimo sistemos | Būtina
3.10 | Reikalavimai mobiliam stovui | 1. Su ne mažiau nei 4 ratukais,
2. Su vertikaliu stovu vandens maišams pakabinti ir paciento kontūro fiksatoriumi,
3. Su padėklu, tinkančiu prietaisui fiksuoti.
3.11 | Reikalavimai kontūrui vienos atšakos su kaitinimo sistema ir drėkinimo indu | 1. Kontūro konstrukcija: per visą kontūro ilgį integruoti spiraliniai kaitinimo elementai arba kitas sprendimas kontūre cirkuliuojančio oro apsaugai nuo aplinkos temperatūrų skirtumų mažinantis kondensato susidarymo kontūro viduje riziką,
2. Su integruotu temperatūros jutikliu,
3. Su tvirtinimo mechanizmu, fiksuojančiu kontūrą norimoje padėtyje,
4. Kontūro ilgis ne mažiau nei 160 cm,
5. Drėkinimo indas su automatiniu vandens paėmimu,
6. Su atžyma įpilamo vandens kiekiui,
7. Techniškai suderintas su siūlomu prietaisu ir sujungiamas su kaniulėmis ir/ar tracheostomos jungtimi,
8. Kontūro rinkinys su vienu pacientu gali būti naudojamas ne mažiau nei 10 dienų.
3.12 | Reikalavimai didelės tėkmės nosies kaniulėms | 1. Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su didele tėkme,
2. Anatomiškai išlenktos, minkštos,
3. Su papildoma apsauga nuo kondensato susidarymo,
4. Su reguliuojamu galvos dirželiu,
5. Tėkmės diapazonas ne siauresnėse ribose nei 10-50 L/min,
6. Gali būti naudojamos su vienu pacientu ne trumpiau kaip 10 dienų,
7. Techniškai suderintos su siūloma sistema bei prijungiamu kontūru.
3.13 | Reikalavimai didelės tėkmės vamzdeliui ventiliacijai per tracheostomą | 1. Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su didele tėkme,
2. Su papildoma apsauga nuo kondensato susidarymo,
3. Lengvas, lankstus, gofruotas vamzdelis,
4. Su apsauga nuo paciento sekreto,
5. Vamzdelio ilgis su konektoriumi ne mažiau nei 40 cm,
6. Su dirželiu, fiksuojamu ant paciento kaklo,
7. Tėkmės diapazonas ne siauresnėse ribose nei 10-60 L/min,
8. Gali būti naudojamos su vienu pacientu ne mažiau nei 10 dienų,
9. Techniškai suderintos su siūloma sistema bei prijungiamu kontūru.
3.14 | Reikalavimai deguonies srauto reguliatoriui su deguonies tiekimo žarnele | 1. Nustatomos tiekiamo deguonies tėkmės ribos 0 – 50 l/min diapazone,
2. Ne trumpesnė kaip 1 m ilgio deguonies tiekimo žarnelė prijungimui prie deguonies srauto reguliatoriaus,
3. Kitoje deguonies tiekimo žarnelės pusėje sumontuotas prisijungimo prie deguonies teikimo lizdo kištukas atitinkantis ligoninėje naudojamų deguonies tiekimo lizdų kodavimą.
3.15 | Komplektuojami priedai (taikoma 22 perkamiems didelės tėkmės deguonies tiekimo aparatams ("High Flow"); kiekvienam aparatui turi būti pateiktas atskiras pilnas išvardintų objektų komplektas): | 1. Mobilus stovas - 1 vnt,
2. Priemonių rinkinys įrenginio dezinfekcijai prieš pradedant įrenginį naudoti su kitu pacientu - 1 komplektas,
3. Komplektuojamos vienkartinio naudojimo priemonės:
3.1 Kvėpavimo kontūrai su drėkinimo indu, tinkami naudoti su siūloma sistema - ne mažiau nei 9 vnt,
3.2 Nosies kaniulės suaugusiems (ne mažiau 3 skirtingi dydžiai) - kiekvieno dydžio po 3 vnt. (viso 9 vnt.),
3.3 Vamzdelis prie tracheostomos prijungti - ne mažiau 2 vnt.
4. Kontūras vienos atšakos su kaitinimo sistema ir drėkinimo indu - 5 komplektai,
5. Didelės tėkmės nosies kaniulės - ne mažiau 10 vnt,
6. Didelės tėkmės vamzdelis ventiliacijai per tracheostomą - ne mažiau 10 vnt,
7. Didelės tėkmės vamzdelis ventiliacijai per tracheostomą - ne mažiau 10 vnt,
8. Deguonies srauto reguliatorius su deguonies tiekimo žarnele - ne mažiau 10 vnt.

## 2. Elektrokardiografas
EKG skaitmeninis aparatas (10 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Registruojamo signalo diskreditacijos dažnis | Ne mažesnis kaip 16000 Hz
3 | EKG analizės dažnis | Ne mažesnis kaip 1000 Hz/kanalui
4 | Automatinė 12 derivacijų EKG registracija | Būtina, 10 s ± 0,5 s (standartinė 10 sekundžių trukmės elektrokardiograma)
5 | Integruotas monitorius | Ne mažiau kaip 17 cm įstrižainės, spalvotas.
Ne mažiau 800 x 480 aktyvių taškų.
6 | Duomenys pateikiami monitoriaus ekrane | 1. 12 EKG derivacijų vienu metu;
2. Ligonio duomenys (ID numeris ar vardas/pavardė);
3. Laikrodis;
4. Ligonio širdies susitraukimų dažnis;
5. Elektrokardiografo nustatymai;
6. Baterijos įkrovos būklė;
7 | Elektrodų kontakto informacija, nurodant problematinį elektrodą | Būtina
8 | Klaviatūra | Raidinė su galimybe įrašyti skaičius arba lygiavertė
9 | Integruotas vidinis terminis spausdintuvas | Būtina
10 | Keičiamas popieriaus traukimo greitis | Ne mažiau greičių, kaip 5-12,5-25-50 mm/s
11 | Keičiamas kardiografo jautrumas | Ne mažiau jautrumo verčių kaip 2,5 - 5 – 10 –20 – mm/mV arba automatinis
12 | Širdies susitraukimų dažnio indikacija | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 290 susitr./min
13 | EKG interpretacijos programa suaugusiems | Būtina
14 | Dreifo kompensacija | Būtina
15 | Sinfazinio signalo slopinimas | Ne mažiau 125 dB
16 | Aparato maitinimas | Iš išorinio elektros tinklo ir iš vidinio akumuliatoriaus (ličio jonų baterijos ar lygiavertės).
Ne mažiau kaip 100 elektrokardiogramų dirbant nuo vidinio akumuliatoriaus arba ne mažiau kaip 3 val. pastovaus veikimo
17 | Galimybė užrašytą elektrokardiogramą perduoti belaidžiu kompiuteriniu tinklu (WiFi technologija) į ligoninės informacinę sistemą. | Būtina. Į pasiūlymą įskaičiuotas šios funkcijos įdiegimo kaštai.
18 | Vidinė registruojamų EKG atmintis | Ne mažiau kaip 200 EKG vidinė atmintis.
19 | Duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir siuntimas tinkle PDF, XML, DICOM (arba lygiaverčiais) formatais | Būtina
20 | Duomenų ir rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu (LAN ar lygiaverte technologija) į ligoninės informacinę sistemą DICOM arba lygiaverčiu formatu. Jei reikalavimo įgyvendinimui yra reikalinga papildoma darbo stotis, ji turi būti pateikta gamintojo rekomenduojamų parametrų su visa reikalinga programine įranga. | Būtina. Į pasiūlymą turi būti įskaičiuota visa reikalinga įranga, bei šio funkcionalumo įdiegimo kaštai.
21 | Komplektacija (taikoma 10 - čiai perkamų EKG skaitmeninių aparatų; kiekvienam aparatui turi būti pateiktas atskiras pilnas išvardintų priedų komplektas):
21.1 | Paciento kabelis su krūtininių ir standartinių derivacijų elektrodų rinkiniu (elektrodai prisiurbiami, daugkartiniai, kriaušelės tipo). | 1 kompl. suaugusiems pacientams
21.2 | Adapteriai vienkartiniams elektrodams, tinkantys 21.1 punkte aprašytiems laidams arba atskiras kabelis skirtas vienkartiniams elektrodams | Būtina
21.3 | USB Bar kodo skaitytuvas, ligonio duomenų įvedimui | Būtina
21.4 | Termo popierius | Ne mažiau kaip 3 pakuotės ar ritinėliai
21.5 | Mobilus vežimėlis su stalčiumi arba lentyna arba krepšeliu elektrokardiografo transportavimui ligoninės viduje | Būtina

## 3. Gleivių atsiurbėjas
Gleivių atsiurbėjai jungiami į vakuuminę sistemą (51 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Vakuumo reguliatoriaus paskirtis | Skirtas tolygiam vakuumo reguliavimui ir indikavimui (su vakuummetru)
3 | Vakuumo reguliavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 0,8 bar
4 | Vakuumo įjungimo/išjungimo funkcija | Būtina
5 | Apsauginis indas | 1. Plastikinis 50 - 200 cm3 talpos, skaidrus,
2. Autoklavuojamas ne mažesnėje nei 134°C temperatūroje,
3. Su apsauga nuo perpylimo. Jungiamas prie vakuumo reguliatoriaus, skirtas apsaugoti nuo skysčio patekimo į centralizuoto vakuumo tiekimo sistemą.
6 | Antibakterinis filtras | Jungiamas prie apsauginio indo ar įstatomas jame
7 | Reguliatoriaus jungimas į centralizuotą tiekimo sistemą. | Reguliatorius tiesiogiai jungiamas į sistemos DIN standarto greito sujungimo vakuumo lizdą arba su papildoma žarnele nuotoliniam pajungimui ir jungtimi į sistemos DIN standarto greito sujungimo vakuumo lizdą (arba lygiaverčių standartų)
8 | Sistema sudaryta/komplektacija (taikoma 51 perkamam gleivių atsiurbėjui, jungiamam į vakuuminę sistemą; kiekvienam atsiurbėjui turi būti pateiktas atskiras pilnas išvardintų objektų komplektas): | 1. Vakuumo reguliatorius,
2. Apsauginio indelio su apsauga nuo skysčių patekimo į vakuumo sistemą (punktas 5)
3. 2l ± 100 ml talpos, plastikinio skysčių surinkimo indo. Indas su apsauga nuo persipildymo, autoklavuojamas ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje,
4. 2l ± 100 ml talpos indo laikiklio, kuris tvirtinamas ant standartinio medicininio bėgelio. Tvirtinimo mechanizmas pridedamas,
5. Autoklavuojamos žarnos sistemai sujungti. Žarnos (diametras) pritaikytos sistemai. Autoklavuojama žarna, prie kurios jungiasi atsiurbimo kateteris turi būti netrumpesnė nei 1.5 m,
6. Antibakteriniai filtrai - ne mažiau 3 vnt.

## 4. Transportinis DPV aparatas
Transportinis DPV (2 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Pagrindiniai transportinio DPV aparato, kuris bus naudojamas skubiosios medicinos pagalbos skyriuje techniniai parametrai: | 1. Aparato be priedų, su vidiniu akumuliatoriumi, svoris ≤ 7.9 kg,
2. Išoriniai matmenys be prietaiso tvirtinimo rankenos ≤ 400x320x260 mm,
3. Darbinis tiekiamų dujų (deguonies) diapazonas nuo 2.7 iki 6.0 bar (ne siauresnis už nurodytą),
4. Maitinimo šaltinis – 230 V ± 10%, 50 Hz,
5. Integruotos vidinės baterijos darbo laikas ≥ 4 val,
6. Aparato korpuse integruotas ekranas, kurio įstrižainė ≥ 10 cm.
3 | Ventiliacijos režimai | 1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija,
2. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija,
3. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija,
4. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija,
4. Slėgiu palaikoma ventiliacija,
5. Pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija,
6. Apnoe ventiliacija,
7. Neinvazine ventiliacija galima slėgio kontroliuojamos ventiliacijos rėžime.
4 | Pagrindiniai ventiliatoriaus darbo parametrai (ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1. Kvėpavimo dažnis 3 – 60 k/min,
2. Vienkartinis įpūtimo tūris – 100 iki 1500 ml,
3. Įkvėpimo laikas 0,5 iki 10 s,
4. PEEP ribos – 0 iki 20 cmH2O,
5. I:E santykis 1:5 iki 4:1,
6. Pagalbos slėgiu nustatymo ribos 5 – 30 cmH2O,
7. Slėgio įkvėpime nustatymo ribos 5 – 55 cmH2O,
8. 100 % koncentracijos O2 tiekimo pasirinkimas,
9. Reguliuojamos tėkmės trigerio ribos – 1 iki 15 l/min,
5 | Monitoriaus ekrane pateikiamos skaitinės šių parametrų reikšmės: | 1. Minutinis tūris iškvėpime ir spontaninis,
2. Pikinis slėgis,
3. Vidutinis slėgis,
4. Plato slėgis,
5. PEEP,
6. Kvėpavimo dažnis ir spontaninio kvėpavimo dažnis,
7. Deguonies koncentracija įkvėpime,
8. Išmatuota etCO2 koncentracijos reikšmė,
9. Akumuliatoriaus įkrovos lygis.
6 | Monitoriaus ekrane stebėjimui pasirenkamos ventiliacijos kreivės: | 1. Slėgio,
2. Srauto,
3. CO2
7 | Garsinė apsauga (aliarmas) | 1. Įspėjimas apie per žemą tiekiamų dujų slėgį,
2. Per aukštas/žemas slėgis kvėpavimo takuose,
3. Minutinis tūris arba kvėpavimo tūris per aukštas/žemas,
4. Nuotėkis.
8 | Komplektacija (taikoma abiems transportiniams DPV aparatams; kiekvienam DPV aparatui turi būti pateiktas atskiras pilnas priedų komplektas, t. y., visų priedų kiekis turi būti dvigubas): | 1. Paciento kontūras: ≥ 1,5 m ilgio, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas – 1 vnt,
2. Paciento kontūras: ≥ 1,5 m ilgio, vienkartinio naudojimo - ≥ 5 vnt,
3. etCO2 matavimo modulis su daugkartinio naudojimo jutikliu – 1 vnt,
4. Deguonies slėgio sumažinimo reduktorius su atskira atšaka O2 tiekimui į kaukę ir srauto reguliavimo galimybe,
5. Laidas prietaiso maitinimui prijungti,
6. Žarnelė su sienine jungtimi deguonies tiekimui į preitaisą iš centralizuotos degeuonies tiekimo sistemos (sieninės jungties tipą tikslinti prieš užsakant prekes),
7. Transportavimo vežimėlis (pilnai suderinamas su pateikiamu transportiniu DPV aparatu);

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą);

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne