{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pastabos","TS"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pastabos","index":0,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["Teikiame rinkos konsultacijos dalyvių pateiktas pastabas ir atsakymus į jas. \nRinkos konsultacija buvo paskelbta 2025-03-31, pastabų / pasiūlymų pateikimo terminas - 2025-04-09"]
[]
[]
["Tiekėjas","Tiekėjas Nr. 1","Atsakymas į Tiekėjo Nr. 1 pastabas","Tiekėjas Nr. 2","Atsakymas į Tiekėjo Nr. 2 pastabas","Tiekėjas Nr. 3","Atsakymas į Tiekėjo Nr. 3 pastabas","Tiekėjas Nr. 4","Tiekėjas Nr. 5","Atsakymas į Tiekėjo Nr. 5 pastabas","Tiekėjas Nr. 6","Atsakymas į Tiekėjo Nr.6 pastabas"]
["Pastabos","Taip. Didinimas bent jau iki 25x, galimas jei mažiausias didinimas būtų ne 3,5x, o bent 4,5x. Ir tokiam didinimui praktiškai visur yra reikalingas 5 žingsnių didinimas.","TS nustato minimalius reikalavimus kolposkopui. Reikalavimo formuluotė \"ne prastesni\" bei \"nemažiau\" netrukdo siūlyti 5 žingsnių didinimo bei pirmojo faktoriaus reikšmė gali būti bet kokia didesnė už 3.5. Reikalavimas keičiamas nebus","Techninės specifikacijos punktas Nr. 1.1.1. skelbia ,,Binokuliarinė konvergentinė stebėjimo sistema‘‘. \nManome, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją. Šis konkretus reikalavimo išdėstymas yra pritaikytas vienam gamintojui. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai: ,,Binokuliarinė stebėjimo sistema‘‘. "," Binokuliarinė konvergentinė stebėjimo sistema naudoja pažangesnes technologijas, tokias kaip vaizdo apdorojimas ir analizė, kad sukurtų tikslesnius ir detalesnius vaizdus. Paprasta binokuliarinė stebėjimo sistema gali būti mažiau sudėtinga ir naudoti paprastesnes technologijas. Be to, turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų kolposkopai, parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus.","techninės specifikacijos projektas yra aiškus ir korektiškas",null,"Viskas ok","1.1.17. Pakeisti į: Ekrano skiramoji geba: ne mažiau 1920 x 1080 taškų","Monitorius: Tai yra išorinis įrenginys, kuris prijungiamas prie kompiuterio ar kito prietaiso, kad būtų rodomas vaizdas. Ekranas: Tai yra bendresnis terminas, kuris apima visus paviršius, kuriais rodomas vaizdas. Ekranas gali būti integruotas į prietaisą. Pagal kolposkopui keliamus reikalavimus monitoriaus apibrėžimas tiksliau atitinka paskirtį. Reikalavimas keičiamas nebus.","Prašome patikslinti 1.1.2. reikalavimą. Prašome patikslinti reikalavimą ir jo interpretaciją. Ar pradinė reikšmė turi būti būtinai ne mažesnė nei x3 (x3,5±0,5), ar visgi šioje vietoje reikšmių žingsnis turi būti fiksuotas – per 0,5? Ar galima, kad pirmoji prietaiso reikšmė būtų mažesnė nei reikalavimo pirmoji, tačiau antroji prietaiso reikšmė atitiktų reikalavimo pirmą žingsnį ir prietaisas dar turėtų bent tris reikšmes didėjimo tvarka? Pavyzdžiui, mūsų siūlomo prietaiso didinimo faktorių seka yra tokia: x2,8; x4,1; x6,9; x11,6; x17. Ar ji atitinka reikalavimą?","Paaiškiname: reikalavimas neriboja galimybės pasiūlyti daugiau negu 3 didinimo faktorių prietaiso (Pvz.5 žingsnių) svarbu, kad toje didinimo sekoje būtų 3 didinimo žingsniai, tarp kurių  - vienas ne mažiau nei x3,5±0,5 plius dar du, didesni už 3.5, didinimo faktoriai. Jūsų pvz. pilnai tenkina pirkimo reikalavimą 1.1.2. Reikalavimas tikslinamas nebus."]
["Pastabos","Didinimas iki 25x. Reikia dėti papildomus lešius, kas išbrangina kainą. Tačiau jei tokios sąlygos reikalauja procedūros, reiktų atkreipti dėmesį į kitus tech parametrus, kaip minimalus didinimas. ","Minimalus didinimas TS reikalavimuose tik apibrėžia mažiausią priimtiną ligoninės specialistams didinimą. Jis neapriboja galimybės siūlyti geresnių parametrų įrenginio. Reikalavimas keičiamas nebus.","Techninės specifikacijos punktas Nr. 1.1.8. skelbia ,,Tikslaus-preciziško reguliavimo mechanizmas: reguliavimas rankenomis (būtina)‘‘. \nManome, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją ir šis konkretus reikalavimas yra pritaikytas vienam gamintojui. Siūlome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Kolonoskopo kampo reguliavimas rankena (būtina)‘‘.","Ligoninės specialistamas labai svarbus šis reikalavimas, nes preciziškas valdymas ženkliai palengvina tikslaus vaizdo suformavimą, sumažina specialistų nuovargį, trumpina procedūros laiką. Aukštos kokybės vaizdai, gauti naudojant tikslaus reguliavimo mechanizmą, padeda geriau diagnozuoti ir stebėti paciento būklę. Be to, turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų kolposkopai, parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus",null,null,null,"1.1.18. Pakeisti į: Ekrano tvirtinimo būdas: ant stovo arba ant lentynos;\nSiūlome įstaigai pakoreguoti 1.1.18 punktą: „Ekrano tvirtinimo būdas: ant stovo arba ant lentynos“. \nTokiu atveju tiekėjai turėtų galimybė pasiūlyti platesnį asortimentą(pvz., pasiūlyti nešiojamą kompiuterį). Įtakos tai atliekamoms procedūroms nepadarytų jokios. \nSiūlome keisti žodį „monitorius“ į „ekraną“.\nTokiu atveju pasiūlymo kaina galėtų būti mažesnė.","Monitoriaus tvirtinimas ant lentynos nepriimtinas, kadangi bus prarastas įrenginio mobilumas. Tai būtina funkcija, kuriai aprašyti skirtas 1.1.13 reikalavimas. Reikalavimas keičiamas nebus."]
["Pastabos",null,null,"Techninės specifikacijos punktas Nr. 1.1.9. skelbia ,,Tikslaus-preciziško reguliavimo mechanizmas: fokusavimas (būtina)‘‘.\nManome, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją ir šis konkretus reikalavimas yra pritaikytas vienam gamintojui. Siūlome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Fokusavimas ratuko rankenėlės pagalba (būtina)‘‘.","Ligoninės specialistamas labai svarbus šis reikalavimas, nes preciziškas valdymas ženkliai palengvina tikslaus vaizdo suformavimą, sumažina specialistų nuovargį, trumpina procedūros laiką. Aukštos kokybės vaizdai, gauti naudojant tikslaus reguliavimo mechanizmą, padeda geriau diagnozuoti ir stebėti paciento būklę. Be to, turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų kolposkopai, parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus",null,null,null,"1.1.19. Pakeisti į: Ekrano įvestis HDMI arba lygiavertė","Reikalavimas keičiamas nebus, nes jis susijęs su 1.1.17.; 1.1.18; reikalavimais, kurie nėra keičiami "]
["Pastabos",null,null,"Techninės specifikacijos punktas Nr. 1.1.10. skelbia ,,Tikslaus-preciziško reguliavimo mechanizmas: kilnojamas aukštyn/žemyn (būtina)‘‘. \nManome, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją ir šis konkretus reikalavimas yra pritaikytas vienam gamintojui. Siūlome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Kilnojamas aukštyn/žemyn (būtina)‘‘.","Ligoninės specialistamas labai svarbus šis reikalavimas, nes preciziškas valdymas ženkliai palengvina tikslaus vaizdo suformavimą, sumažina specialistų nuovargį, trumpina procedūros laiką. Aukštos kokybės vaizdai, gauti naudojant tikslaus reguliavimo mechanizmą, padeda geriau diagnozuoti ir stebėti paciento būklę. Be to, turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų kolposkopai, parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus",null,null,null,"1.1.23. Programinė įranga (skirta pacientų vaizdo įrašų išvadų saugojimui, peržiūrai ir analizei, sesijai, radinių tvarkymui) su kojiniu pedalu (nuotraukoms bei video daryti)","Siūlymas \"su kojiniu pedalu\" perteklinis reikalavimas, ribojantis konkurenciją. Reikalavimas keičiamas nebus."]
["Pastabos",null,null,"Techninės specifikacijos punktas Nr. 1.1.11. skelbia ,,Tikslaus-preciziško reguliavimo mechanizmas: kampo keitimas (būtina)‘‘. \nManome, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją ir šis konkretus reikalavimas yra pritaikytas vienam gamintojui. Siūlome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Kampo keitimas (būtina)‘‘.","Ligoninės specialistamas labai svarbus šis reikalavimas, nes preciziškas valdymas ženkliai palengvina tikslaus vaizdo suformavimą, sumažina specialistų nuovargį, trumpina procedūros laiką. Aukštos kokybės vaizdai, gauti naudojant tikslaus reguliavimo mechanizmą, padeda geriau diagnozuoti ir stebėti paciento būklę. Be to, turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų kolposkopai, parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus",null,null,null,"1.1.24. Galima užtikrinti ir su tokia sąsaja, bet turint omenyje, jog reikalinga pakankamai galinga raiška, siūlome keisti į 10/11 versiją.","Pagal bendruosius pirkimo reikalavimus, galima siūlyti geresnių parametrų, naujesnių programinių versijų įrangą, reikalavimas keičiamas nebus."]
["Dėl ekonominio vertinimo kriterijų","Sunku vertinti, gal ir atsiras gamintojas kuris galės pateikti visas specifikacijas atitinkantį produktą. ",null,"Manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis. Pakankamas Fiksuoto didinimo faktorius: didžiausias didinimas turėtų būti x16 ir daugiau (D). Ir balai turėtų būti skiriami tiekėjams, kurie gali pasiūlyti x16 ir daugiau. ","Ligoninė siekia įsigyti kiek įmanoma didesnio didinimo prietaisą. Ligoninės specialistų nuomone, didesnis didinimas leidžia tiksliau diagnozuoti. Reikalavimas keičiamas nebus.","Siūlome keisti lyginamuosius svorius:\nPirmas kriterijus: Kaina (C) 80 balų\nAntras kriterijus: Fiksuoto didinimo faktorius: didžiausias didinimas x25 ir daugiau (D). 20 balų","Ligoninė siekia įsigyti kiek įmanoma didesnio didinimo prietaisą. Ligoninės specialistų nuomone, didesnis didinimas leidžia tiksliau diagnozuoti. Reikalavimas keičiamas nebus.","tinka","Tinka",null,"-"]

{"sheet":"TS","index":1,"n_rows":33,"n_cols":3,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
["Pirkimas: Medicinos įranga - kolposkopas (kainos ir kokybės santykio kriterijus)"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Rinkos dalyvių komentarai / pastabos"]
[]
["1.1.","Kolposkopo įrangos komplektas","1 kompl."]
["1.1.1.","Binokuliarinė konvergentinė stebėjimo sistema"]
["1.1.2.","Fiksuoti didinimo faktoriai: ne prastesni nuo x3,5±0,5 ir nemažiau nei 3 faktoriai didėjimo tvarka"]
["1.1.3.","Integruotas LED arba lygiavertis apšvietimas (reguliuojamas intensyvumo šviesumas ≥ 25 000 lux)"]
["1.1.4.","LED arba lygiaverčios technologijos apšvietimo gyvavimo trukmė ≥ 20 000 valandų"]
["1.1.5.","Integruotas žalios šviesos filtras"]
["1.1.6.","Okuliarai  su dioprijų reguliavimu"]
["1.1.7.","Darbinis atstumas 300 ± 30 mm"]
["1.1.8.","Tikslaus-prciziško reguliavimo mechanizmas: reguliavimas rankenomis (būtina)"]
["1.1.9.","Tikslaus-preciziško reguliavimo mechanizmas: fokusavimas (būtina)"]
["1.1.10.","Tikslaus-preciziško reguliavimo mechanizmas: kilnojamas aukštyn/žemyn (būtina)"]
["1.1.11.","Tikslaus-preciziško reguliavimo mechanizmas: kampo keitimas (būtina)"]
["1.1.12.","Stovas: įrenginio padėtis koreguojama dviejų alkūnių pagalba, kurių bendras ilgis ≥500 mm"]
["1.1.13.","Įrenginys sumontuotas ant stovo su ≥ 4 ratukais; ≥ 2 ratukas privalo turėti stabdymo mechanizmą"]
["1.1.14.","Kameros skiriamoji geba ne mažiau 1920 x 1080 taškų"]
["1.1.15.","Vaizdo kamera montuojama prie arba į kolposkopą (būtina)"]
["1.1.16.","Kameros išvesties jungtis USB arba HDMI, arba lygiavertė"]
["1.1.17.","Monitoriaus skiramoji geba: ne mažiau 1920 x 1080 taškų"]
["1.1.18.","Monitoriaus tvirtinimo būdas: ant stovo"]
["1.1.19.","Monitoriaus įvestis HDMI arba lygiavertė"]
["1.1.20.","Instaliavimas ir personalo apmokymas"]
["1.1.21.","≥ 24 mėnesių garantija"]
["1.1.22.","≥ 24 mėnesių garantinio aptarnavimo išlaidos"]
["1.1.23.","Programinė įranga HD/SD vaizdo dokumentacijos programinė įranga, skirta pacientų vaizdo įrašų išvadų saugojimui, peržiūrai ir analizei, sesijai, radinių tvarkymui"]
["1.1.24.","Vartotojo sąsaja suderinama su Windows 7/8/Vista arba lygiavertė"]
["1.1.25.","CE ženklinimas (kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją)"]
["1.1.26.","Kartu su įrenginiu pateikiamas detalus vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalba "]