TSD-170, VPP-6919, VPP-4207

Medicininės įrangos techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Endoskopinė vaizdo sistema, kiekis 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirta viršutinės ir apatinės virškinimo sistemos dalies (stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir kt.) ištyrimui ir gydymui. |  |
| 1.1. | Monitorius (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.1.1. | Paskirtis | Skirtas naudoti medicinoje |  |
| 1.1.2. | Įstrižainė | ≥ 31" |  |
| 1.1.3. | Raiška | ≥ 3840×2160 taškų |  |
| 1.1.4. | Šviesumas | ≥ 450 cd/m2 |  |
| 1.1.5. | Spalvų skaičius | ≥ 1000 mln. |  |
| 1.1.6. | Vaizdo monitoriaus ekrane apvertimo galimybė | Būtina vaizdo monitoriaus ekrane apvertimo galimybė |  |
| 1.1.7. | Vaizdo signalų įvestys | 12G-SDI, 3G-SDI ,DVI-D, HDMI (arba lygiavertės) |  |
| 1.1.8. | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1. Vaizdas vaizde (PIP) arba lygiavertis; 2. Vaizdas ne vaizde (POP) arba lygiavertis. |  |
| 1.1.9. | Vaizdo pagerinimo funkcija | Monitoriuje įdiegta vaizdo pagerinimo funkcija (A.I.M.E. arba lygiavertė) |  |
| 1.2. | Vaizdo centras (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.2.1. | Techninis suderinamumas | Vaizdo centras techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikų Endoskopijų skyriuje turimais EXERA III 185 ir 190, X1 – 1100 serijų endoskopais. |  |
| 1.2.2. | Stebėjims specialiu apšvietimu | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; 2. Siauro spektro atvaizdavimo ir stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; 3. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimo ir stebėjimo režimas, skirtas pagerinti giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą. |  |
| 1.2.3. | Vaizdo pagerinimo funkcija | 1. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus); 2. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo režimas: išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą. |  |
| 1.2.4. | Signalų išvestys | 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI signalo išvestis arba lygiavertė |  |
| 1.2.5. | Vaizdo kraštinių ekrane santykio nustatymas, galimi pasirinkimai | 16:9, 4:3 |  |
| 1.2.6. | Dviejų vaizdų (išorinės įrangos perduodamo vaizdo ir endoskopinio vaizdo) rodymo tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu funkcijos | 1. Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertė); 2. Du vaizdai vienas šalia kito (POP arba lygiavertė). |  |
| 1.2.7. | Vaizdo elektroninio didinimo funkcija | Ne mažiau 3 režimų |  |
| 1.2.8. | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | 1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus, 2. Ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus; 3. Ne mažiau kaip 10 jutiklinio skydelio pritaikomų funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus. |  |
| 1.2.9. | Vaizdo dydžio ekrane pasirinkimas | Endoskopinio vaizdo dydį galima pasirinkti iš ≥ 2 režimų |  |
| 1.2.10. | Diafragmos (IRIS) režimai | 1. Automatinis reguliavimas; 2. Reguliavimas pagal ryškiausią endoskopinio vaizdo sritį; 3. Ryškumas reguliuojamas atsižvelgiant į vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą. |  |
| 1.2.11. | Pacientų duomenų įvedimas bei išsaugojimas | Įrenginio atmintyje talpinami ne mažiau kaip 40-ies pacientų duomenys |  |
| 1.2.12. | Vaizdų išsaugojimo atmintis | 1. Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas; 2. Įrašymo formatai TIFF, JPEG. |  |
| 1.2.13. | Jutiklinis skydelis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena |  |
| 1.2.14. | Meniu | Lietuvių kalba |  |
| 1.2.15. | Šviesos šaltinis (atskiras arba integruotas į vaizdo procesorių), tyrimų lempa | ≥ 5 LED (šviesos diodai) arba lygiavertė |  |
| 1.2.16. | Apšvietimo ryškumo nustatymas | ≥ 15 padalų |  |
| 1.2.17. | Oro tiekimas | Galimybė reguliuoti tiekiamo oro slėgį |  |
| 1.3. | Plovimo pompa (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.3.1. | Galimybė reguliuoti vandens srautą | Su galimybe reguliuoti vandens srautą |  |
| 1.3.2. | Maksimalus vandens srautas | 1. Per instrumentinį kanalą 600 ml/min.; 2. Per papildomą vandens kanalą 200 ml/min. |  |
| 1.3.3. | Kartu su plovimo pompa pateikiama: | 1. Ne mažiau kaip 2 litrų talpos, autoklavuojamas vandens konteineris ≥ 1 vnt.; 2. Nuotolinio valdymo kabelis ≥ 1 vnt.; 3. Vienkartiniai vamzdeliai vandeniui ≥ 10 vnt. |  |
| 1.4. | Mobilus vežimėlis endoskopinei įrangai (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.4.1. | Ratukai | Vežimėlis su 4 dvigubais ratais, ne mažiau kaip du iš jų fiksuojami (su stabdžiais) |  |
| 1.4.2. | Endoskopų laikiklis | Vežimėlis su ≥ 2 endoskopų laikikliais |  |
| 1.4.3. | Svirtis (arba alkūnė) monitoriaus pakabinimui | Vežimėlis su svirtimi (arba alkūne) siūlomam monitoriui pakabinti |  |
| 1.4.4. | Centrinis elektros jungiklis | Būtinas centrinis elektros jungiklis |  |
| 1.4.5. | Skiriamasis transformatorius | Būtinas skiriamasis transformatorius |  |
| 2. | Garantinis terminas | 1. ≥ 36 mėnesiai; 2. Garantiniu laikotarpiu nemokamai atliekamas endoskopinės sistemos remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 5. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo (jeigu reikia), po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |

2 pirkimo dalis. Vaizdo gastroskopas, kiekis 12 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo gastroskopo techninis suderinamumas | 1. Suderinamas su specialiu apšvietimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui endoskopiniame vaizde; 2. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninėje ir Endoskopijų skyriuje turima sistema: EXERA III CV-190 ir X1 CV-1500. |  |
| 2. | Apžiūros laukas | ≥ 140 |  |
| 3. | Apžiūros lauko gylis | Nuo ≤ 2 mm iki ≥ 100 mm |  |
| 4. | Lenkimo kampai | 1. Aukštyn/žemyn ≥ 210°/ ≥ 90°; 2. Kairėn/dešinėn ≥ 100°/ ≥ 100°. |  |
| 5. | Įvedamos dalies (įskaitant distalinį segmentą) išorinis diametras | ≤ 9,2 mm |  |
| 6. | Kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |
| 7. | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1000 mm |  |
| 8. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 10. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pastaba: 3 vnt. gastroskopų turi būti pristatyti į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę; 9 vnt. gastroskopų turi būti pristatyti į LSMU ligoninės Kauno klinikų Endoskopijų skyrių. |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

3 pirkimo dalis. Vaizdo kolonoskopas, kiekis 10 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kolonoskopo techninis suderinamumas | 1. Suderinamas su specialiu apšvietimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui endoskopiniame vaizde; 2. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninėje ir Endoskopijų skyriuje turima sistema: EXERA III CV-190 ir X1 CV-1500. |  |
| 2. | Apžiūros laukas | ≥ 140 |  |
| 3. | Apžiūros lauko gylis | Nuo ≤ 2 mm iki ≥ 100 mm |  |
| 4. | Lenkimo kampai | 1. Aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180°; 2. Kairėn/dešinėn ≥ 160°/ ≥ 160°. |  |
| 5. | Įvedamos dalies (įskaitant distalinį segmentą) išorinis diametras | ≤ 12,8 mm |  |
| 6. | Kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |
| 7. | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1600 mm |  |
| 8. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtinas papildomas vandens padavimo kanalas |  |
| 9. | Rankinio įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija | Būtina rankinio įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija |  |
| 10. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 12. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pastaba: 2 vnt. kolonoskopų turi būti pristatyti į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę; 8 vnt. kolonoskopų turi būti pristatyti į LSMU ligoninės Kauno klinikų Endoskopijų skyrių. |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

4 pirkimo dalis. Vaizdo gastroskopas su išplėstinio gylio technologija, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo gastroskopo techninis suderinamumas | Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikų Endoskopijų skyriuje turima sistema EVIS X1 CV-1500. |  |
| 2. | Išplėstinio gylio technologija | Sujungia vaizdus, užfiksuotus artimu židiniu ir tolimus vaizdus |  |
| 3. | Apžiūros laukas | Dvigubo židinio optika: Įprasto židinio režimas: ≥ 140° Artimo židinio režimas: ≥ 140° |  |
| 4. | Apžiūros lauko gylis | Dvigubo židinio optika: Įprasto židinio režimas: ≥ 3–100 mm Artimo židinio režimas: ≥ 1,5–5,5 mm |  |
| 5. | Lenkimo kampai: | 1. Aukštyn/žemyn ≥ 210°/ ≥ 90° 2. Kairėn/dešinėn ≥ 100°/ ≥ 100° |  |
| 6. | Įvedamos dalies išorinis diametras | ≤ 9,6mm |  |
| 7. | Distalinio galo išorinis diametras | ≤ 9,9 mm |  |
| 8. | Kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |
| 9. | Darbinis ilgis ( įvedamosios dalies) | ≥ 1000 mm |  |
| 10. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtinas papildomas vandens padavimo kanalas |  |
| 11. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

5 pirkimo dalis. Vaizdo kolonoskopas su išplėstinio gylio technologija, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kolonoskopo techninis suderinamumas | Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikų Endoskopijų skyriuje turima sistema EVIS X1 CV-1500. |  |
| 2. | Išplėstinio lauko gylio technologija | Sujungia vaizdus, užfiksuotus artimu židiniu ir tolimus vaizdus |  |
| 3. | Apžiūros laukas | Dvigubo židinio optika: Įprasto židinio režimas: ≥ 170° Artimo židinio režimas: ≥ 160° |  |
| 4. | Apžiūros lauko gylis | Dvigubo židinio optika: Įprasto židinio režimas: ≥ 3–100 mm Artimo židinio režimas: ≥ 1,5–5,5 mm |  |
| 5. | Lenkimo kampai: | 1. Aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180° 2. Kairėn/dešinėn ≥ 160°/ ≥ 160° |  |
| 6. | Įvedamos dalies išorinis diametras | ≤ 12,8 mm |  |
| 7. | Distalinio galo išorinis diametras | ≤ 13,2 mm |  |
| 8. | Kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |
| 9. | Darbinis ilgis ( įvedamosios dalies) | ≥ 1600 mm |  |
| 10. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtinas papildomas vandens padavimo kanalas |  |
| 11. | Rankinio įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija | Būtina rankinio įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

6 pirkimo dalis. Vaizdo duodenoskopas, kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo duodenoskopo techninis suderinamumas | Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikų Enoskopijų skyriuje turima sistema: EXERA III CV-190 ir X1 CV-1500. |  |
| 2. | Apžiūros laukas | ≥ 100° |  |
| 3. | Žiūrėjimo kryptis | Atgalinis šoninis žiūrėjimas ≥ 15° |  |
| 4. | Lenkimo kampai: | 1. Aukštyn/žemyn ≥ 120°/ ≥ 90° 2. Kairėn/dešinėn ≥ 90°/ ≥ 110° |  |
| 5. | Įleidžiamojo vamzdelio išorinis diametras | ≤ 11,3 mm |  |
| 6. | Distalinio galo išorinis diametras | ≤ 13,5 mm |  |
| 7. | Kanalo dimetras | ≥ 4,2 mm |  |
| 8. | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1200 mm |  |
| 9. | Mechanizmas vedlio (angl. guide wire) fiksavimui instrumento pakėlikliu | Naudojant dvigubą sistemą distaliniame gale |  |
| 10. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atsparus vienos jungties konektorius |  |
| 11. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

7 pirkimo dalis. Vaizdo kolonoskopas, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kolonoskopo techninis suderinamumas | Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninėje naudojama gamintojo „Pentax“ endoskopine vaizdo sistema „Pentax“. |  |
| 2. | Apžiūros laukas | ≥ 140° |  |
| 3. | Lenkimo kampai: | 1. Aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180° 2. Kairėn/dešinėn ≥ 160°/ ≥ 160° |  |
| 4. | Įvedamos dalies išorinis diametras | ≤ 13,2 mm |  |
| 5. | Kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |
| 6. | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1600 mm |  |
| 7. | Tiesioginis vandens padavimo kanalas | Būtinas tiesioginis vandens padavimo kanalas |  |
| 8. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 10. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

8 pirkimo dalis. Vaizdo gastroskopas, kiekis 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo gastroskopo techninis suderinamumas | Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninėje naudojama gamintojo „Pentax“ endoskopine vaizdo sistema „Pentax“. |  |
| 2. | Apžiūros laukas | ≥ 140° |  |
| 3. | Lenkimo kampai: | 1. Aukštyn/žemyn ≥ 210°/ ≥ 120° 2. Kairėn/dešinėn ≥ 120°/ ≥ 120° |  |
| 4. | Įvedamos dalies išorinis diametras | ≤ 9,8 mm |  |
| 5. | Kanalo diametras | ≥ 3,2 mm |  |
| 6. | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1000 mm |  |
| 7. | Tiesioginis vandens padavimo kanalas | Būtinas tiesioginis vandens padavimo kanalas |  |
| 8. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 10. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

9 pirkimo dalis. Endoskopų plovimo mašina, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Automatiškai plauti ir dezinfekuoti pilnai panardinamus lanksčius endoskopus |  |
| 2. | Vienu metu plaunamų –dezinfekuojamų endoskopų skaičius | ≥ 2 vnt. |  |
| 3. | Išoriniai matmenys | Plotis: ≤ 900 mm; Gylis: ≤ 800 mm; Aukštis: ≤ 1600 mm. |  |
| 4. | Konstrukcija | 1. Vienpusis modelis; 2. Nerūdijančio plieno arba lygiavertis korpusas; 3. Endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos priekio; 4. „Išvažiuojantis“ krepšelis endoskopams talpinti; 5. Viršutinė ir apatinė besisukančios plovimo rankenos; 6. Jutiklinis ekranas (valdymo pultas). |  |
| 5. | Automatinė nuotėkio kontrolė | Būtinas automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu. |  |
| 6. | Ekrane (valdymo pulte) pateikiama informacija (ne mažiau nei nurodyta) | 1. Pasirinktos programos pavadinimas; 2. Temperatūra; 3. Likęs ciklo laikas. |  |
| 7. | Galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį | Būtina galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį |  |
| 8. | Srauto kontrolės sistema | 1. Apdorojimo ciklo metu matuoja srautą ir slėgį prijungto endoskopo kanaluose; 2. Automatiškai aptinka užblokuotus kanalus; 3. Tikrina ar adapterio ir endoskopo jungtys yra tinkamos. |  |
| 9. | Plovimo – dezinfekavimo ciklas | Lanksčių endoskopų būtini ciklo etapai: 1. Protėkio testas; 2. Parengiamasis valymas; 3. Valymas; 4. Pirmas skalavimas; 5. Dezinfekavimas; 6. Antras skalavimas; 7. Galutinis skalavimas; 8. Džiovinimas. |  |
| 10. | Durų užraktas | Elektroninis, neleidžiantis atidaryti durų ciklo metu |  |
| 11. | Dezinfekcinė medžiaga | 1. Gliuteraldehidas arba peracto rūgštis, arba lygiavertė medžiaga; 2. Ploviklis ir dezinfekantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo. |  |
| 12. | Uždara vieta, skirta laikyti ploviklio, dezinfekanto talpoms įrenginyje arba komplektuojamoje spintelėje | Būtina uždara vieta, skirta laikyti ploviklio, dezinfekanto talpoms įrenginyje arba komplektuojamoje spintelėje |  |
| 13. | Vandens sąnaudos | Vandens sunaudojimas vienam ciklui ≤ 106 l. |  |
| 14. | Džiovintuvas | 1. Oras turi būti filtruojamas per stambų filtrą; 2. Džiovinimo temperatūra 55- 60°C. |  |
| 15. | Suspaustas oras | 2 klasė, slėgis 400 – 1000 kPa ribose |  |
| 16. | Maitinimo šaltinis | Iš trifazio 400V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 17. | Komplektacija | 1. Pajungimai endoskopų plovimui – dezinfekavimui (gamintojo „Olympus“ endoskopų modeliai: „GIF-Q165/H185; CF-Q165L/H185L; BF-Q180“ ir gamintojo „Pentax“ endoskopų modeliai: „EG27-10; EG27-i10; EC34-i10L; EC38-i10L; EG29-i10“); 2. Vandens ir kanalizacijos pajungimo detalių rinkinys; 3. Kai siūlomos mašinos eksploatavimui, pagal jos gamintojo rekomendacijas, vandentiekio vandens (geriamo vandens) kokybė netinkama, į mašinos komplektaciją turi būti įtraukta papildoma, siūlomai mašinai reikalingų techninių parametrų bei pajėgumo, vandens gryninimo įranga; 4. Ploviklio ir dezinfekcinio tirpalo komplektas (talpa ne mažesnė nei po 5 l). |  |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 19. | Atitikimas EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 arba lygiaverčiams standartams | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūloma endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina yra pagaminta laikantis EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 arba lygiaverčių standartų reikalavimų, kopiją) |  |
| 20. | Garantinis terminas | 24 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 23. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |

10 pirkimo dalis. Elektrohidraulinio litotriptoriaus generatorius ir zondas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrohidraulinio litotriptoriaus generatorius (elektrohidraulinis litotriptorius) (kiekis 1 kompl.) | 1. Litotriptorius suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Boston Scientific“ tiesioginės vizualizacijos sistema „SpyGlass DS Digital Controller“; 2. Litotriptoriaus korpusas metalinis; 3. Su lietimui jautriu (angl. touch screen), spalvotu ekranu; 4. Su įjungimo/išjungimo mygtuku ir kojinio pedalo bei zondo pajungimo kištukais; 5. Darbo saugumo užtikrinimas garsiniais signalais (aliarmais); 6. Būtina galios ir pulso stiprumo pasirinkimo funkcija; 7. Dvipolinė technologija; 8. Elektros maitinimas iš 230V, 50 Hz elektros tinklo; 9. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ≥ IP31 klasės; 10. Litotriptoriaus komplektacija: 10.1. Pneumatinis kojinis valdymo pedalas – 1 vnt.; 10.2. Pajungimo kabelis – 1 vnt.; 10.3. Prailginamasis kabelis – 1 vnt. |  |  |
| 1.1. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |  |
| 2. | Elektrohidraulinio litotriptoriaus zondas (kiekis 30 vnt.) | 1. Zondas turi būti suderinamas su techninės specifikacijos p. 1 aprašytu litotriptoriumi; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Lankstus, bet nesiderfomuojantis; 4. Galimi zondo ilgiai: 375 mm ± 10 mm ir 250 mm ± 10 mm (pasirenkama užsakymo metu); 5. Zondo diametras 1,9 Fr ± 0,1 Fr (0,63 mm ± 0,03 mm); 6. Zondo distalinis galiukas plieninis (arba lygiavertės medžiagos), su ertme viduryje, skirta smūgio jėgai išeiti. |  |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |  |
| 4. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |  |

11 pirkimo dalis. Elektrochirurginis generatorius, kiekis 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurginis generatorius | 1. Skirtas endoskopinėms arba endoskopinėms ir atviroms operacijoms; 2. Valdomas spalvotu, lietimui jautriu ekranu; 2.1. Prietaiso valdymas lietuvių arba anglų kalba; 3. Režimai: 3.1. ≥ 1 monopolinio pjovimo režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; 3.2. ≥ 1 endoskopinio monopolinio impulsinio pjovimo režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; 3.3. ≥ 1 monopolinės koaguliacijos režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; 3.4. ≥ 1 monopolinės forsuotos koaguliacijos režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; 3.5. ≥ 1 bipolinio pjovimo režimas, kurio maksimali galia ≥ 100 W; 3.6. ≥ 1 bipolinės koaguliacijos režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; 4. Išėjimo signalo dažnio ribos 355 ± 20 kHz; 5. Neutralaus elektrodo elektrinio kontakto kontrolės sistema; 6. Komplekte: 6.1. ≥ 2 jungiklių kojinis valdymo pedalas – 1 vnt.; 6.2. Vienkartiniai, neutralūs paciento elektrodai – ≥ 100 vnt.; 6.3. Daugkartinio naudojimo laidas vienkartiniams paciento elektrodams prijungti – 1 vnt.; 6.4. Daugkartinio naudojimo laidas monopoliniam elektrodui prijungti – 1 vnt. |  |
| 2. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu būtina pateikti prekių žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikatoarba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas ir po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti prekių (elektroninės įrangos) pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |

12 pirkimo dalis. Endoskopų plovimo mašina, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Automatiškai plauti ir dezinfekuoti pilnai panardinamus lanksčius cistoskopus |  |
| 2. | Išoriniai matmenys | Plotis: ≤ 900 mm; Gylis: ≤ 800 mm; Aukštis: ≤ 1600 mm. |  |
| 3. | Vienu metu plaunamų –dezinfekuojamų endoskopų skaičius | ≥ 2 vnt. |  |
| 4. | Konstrukcija | 1. Vienpusis modelis; 2. Nerūdijančio plieno arba lygiavertis korpusas; 3. Endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos priekio; 4. „Išvažiuojantis“ krepšelis endoskopams talpinti; 5. Viršutinė ir apatinė besisukančios plovimo rankenos; 6. Jutiklinis ekranas (valdymo pultas). |  |
| 5. | Automatinė nuotėkio kontrolė | Būtinas automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu. |  |
| 6. | Ekrane (valdymo pulte) pateikiama informacija (ne mažiau nei nurodyta) | 1. Pasirinktos programos pavadinimas; 2. Temperatūra; 3. Likęs ciklo laikas. |  |
| 7. | Galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį | Būtina galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį |  |
| 8. | Srauto kontrolės sistema | 1. Apdorojimo ciklo metu matuoja srautą ir slėgį prijungto endoskopo kanaluose; 2. Automatiškai aptinka užblokuotus kanalus; 3. Tikrina ar adapterio ir endoskopo jungtys yra tinkamos. |  |
| 9. | Plovimo – dezinfekavimo ciklas | Lanksčių endoskopų būtini ciklo etapai: 1. Protėkio testas; 2. Parengiamasis valymas; 3. Valymas; 4. Pirmas skalavimas; 5. Dezinfekavimas; 6. Antras skalavimas; 7. Galutinis skalavimas; 8. Džiovinimas. |  |
| 10. | Durų užraktas | Elektroninis, neleidžiantis atidaryti durų ciklo metu |  |
| 11. | Dezinfekcinė medžiaga | 1. Gliuteraldehidas arba peracto rūgštis, arba lygiavertė medžiaga; 2. Ploviklis ir dezinfekantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo. |  |
| 12. | Uždara vieta, skirta laikyti ploviklio, dezinfekanto talpoms įrenginyje arba komplektuojamoje spintelėje | Būtina uždara vieta, skirta laikyti ploviklio, dezinfekanto talpoms įrenginyje arba komplektuojamoje spintelėje |  |
| 13. | Vandens sąnaudos | Vandens sunaudojimas vienam ciklui ≤ 106 l. |  |
| 14. | Džiovintuvas | 1. Oras turi būti filtruojamas per stambų filtrą; 2. Džiovinimo temperatūra 55- 60°C. |  |
| 15. | Suspaustas oras | 2 klasė, slėgis 400 – 1000 kPa ribose |  |
| 16. | Maitinimo šaltinis | Iš trifazio 400V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 17. | Komplektacija | 1. Pajungimai lanksčių cistoskopų (gamintojo „Olympus“ modelis „CYF 5“) plovimui – dezinfekavimui; 2. Vandens ir kanalizacijos pajungimo detalių rinkinys; 3. Kai siūlomos mašinos eksploatavimui, pagal jos gamintojo rekomendacijas, vandentiekio vandens (geriamo vandens) kokybė netinkama, į mašinos komplektaciją turi būti įtraukta papildoma, siūlomai mašinai reikalingų techninių parametrų bei pajėgumo, vandens gryninimo įranga; 4. Ploviklio ir dezinfekcinio tirpalo komplektas (talpa ne mažesnė nei po 5 l). |  |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 19. | Atitikimas EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 arba lygiaverčiams standartams | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūloma endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina yra pagaminta laikantis EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 arba lygiaverčių standartų reikalavimų, kopiją) |  |
| 20. | Garantinis terminas | 24 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 23. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |