Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

MEDICININĖS ĮRANGOS (KARDIOLOGINĖS DIAGNOSTINĖS SISTEMOS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali  pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

* netaikoma garantijai ir įrangos žymėjimui CE  ženklu (Techninės specifikacijos 7 ir 8 punktai).

| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas | Perkančiosios organizacijos reikalaujama prekės techninio parametro Reikšmė | Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Reikalavimai sistemai: |  |  |
| 1.1 | Sistema skirta: | Krūvio ir ramybės EKG registravimui | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti tinkamą) Krūvio ir ramybės EKG registravimui |
| 1.2. | Siūloma sistema susideda iš ne mažiau kaip 6 privalomų komponentų: | - Kompiuterinė sistema - Krūvio EKG registratoriaus; - vežimėlio; - veloergometro; - kraujospūdžio registratoriaus - vakuuminių elektrodų sistemos | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti tinkamą) - Kompiuterinė sistema - Krūvio EKG registratoriaus; - vežimėlio; - veloergometro; - kraujospūdžio registratoriaus - vakuuminių elektrodų sistemos Jei yra daugiau komponentų, nurodyti _______ |
| 2. | Reikalavimai kompiuterinei sistemai: |  |  |
| 2.1 | Monitorius, ne mažiau nei išvardinta: | - Ne mažiau 23 colių; - LCD/LED arba lygiavertis | ______ (nurodyti kiek) colių; _______ (nurodyti: LCD/LED arba lygiavertis) |
| 2.2 | Operacinė sistema | Windows arba lygiavertė | _______ (nurodyti: Windows arba lygiavertė) |
| 2.3 | Atmintis | Ne mažiau nei 4 GB | ______ (nurodyti kiek) GB |
| 2.4 | Sąsajos, ne mažiau i švardinta | - USB - RJ-45 | TAIP/NE (pažymėti tinkamą) Sąsajos: USB RJ-45 Jei yra daugiau sąsajų, nurodyti _______ |
| 3. Reikalavimai krūvio EKG registratoriui |  |  |  |
| 3.1 | Svoris | Ne daugiau nei 0,2 kg. | ______ (nurodyti kiek) kg. |
| 3.2 | Išmatavimai | Ne daugiau nei 100 x 65 x 15 mm | ____ x _____ x ____ (nurodyti kiek) mm |
| 3.3 | USB kabelis (visos funkcijos privalomos )- ne mažiau nei išvardinta | - skirtas duomenų perdavimui; - energijos maitinimui; - ne trumpesnis nei 2,5 m. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti tinkamą) - skirtas duomenų perdavimui; - energijos maitinimui; - ______ (nurodyti kiek) m. Jei yra daugiau funkcijų, nurodyti _______ |
| 3.4 | Indikacija apie tinkamą registratoriaus prijungimą prie kompiuterio | Būtina | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti tinkamą) Indikacija apie tinkamą registratoriaus prijungimą prie kompiuterio. |
| 3.5 | Paciento kabelis | Ne mažiau nei 10 elektrodų; | _____ (nurodyti kiek) elektrodų; |
| 3.5 | Derivacijos (privalomos ne mažiau nei išvardinta): | - Standartinės; - Cabrera; - Nehb; - Frank; - kairysis posteriorinis - dešinysis prekardialinis | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti tinkamą) - Standartinės; - Cabrera; - Nehb; - Frank; - kairysis posteriorinis - dešinysis prekardialinis Jei yra daugiau derivacijų, nurodyti _______ |
| 3.6 | EKG analizės dažnis | Ne mažiau nei 1000 Hz | _______ (nurodyti kiek) Hz |
| 3.7 | Laiko poslinkis tarp EKG kanalų | < 100 μs | ________ (nurodyti kiek) μs |
| 3.8 | ST segmento matavimai, ne mažiau nei išvardinta: | - amplitudė; - nuolydis; - vientisumas; - indeksas. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti tinkamą) - amplitudė; - nuolydis; - vientisumas; - indeksas. Jei yra daugiau matavimų nurodyti _______ |
| 3.9 | J tašo nustatymas (vienas iš dviejų privalomas) | Nustatomas - kompiuterio arba - rankiniu būdu | Nustatomas ________ (nurodyti: kompiuterio ar rankiniu) būdu |
| 3.10 | QRS detekcija ir analizė (būtina) | Remiantis automatiniu derivacijos pasirinkimu | TAIP/NE (pažymėti tinkamą) Remiantis automatiniu derivacijos pasirinkimu |
| 3.11 | Širdies ritmo (HR – Heart Rate) diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 15 iki 300 dūžių per minutę | Širdies ritmo (HR – Heart Rate) diapazonas nuo ____iki _____ (nurodyti kiek) dūžių per minutę |
| 3.12 | Ramybės ritmo registravimas | Ne trumpiau nei iki 20 min | ______ (nurodyti kiek) min |
| 3.13 | Protokolai krūvio EKG, ne mažiau nei išvardinta (abu privalomi) | - Galimybė rinktis iš protokolų sąrašo; - galimybė redaguoti pateiktus protokolus. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti tinkamą) - Galimybė rinktis iš protokolų sąrašo; - galimybė redaguoti pateiktus protokolus. Jei yra daugiau protokolų nurodyti _______ |
| 3.14 | Galimybė palyginti ramybės EKG įrašus su senesniais to paties paciento įrašais | Būtina | TAIP/NE (pažymėti tinkamą) Galimybė palyginti ramybės EKG įrašus su senesniais to paties paciento įrašais. |
| 3.15 | Stiprus triukšmo slopinimo filtras (RNSF), ne mažiau nei išvardinta (abi funkcijos privalomos) | - Naudojamas krūvio testų metu; - sumažina triukšmą ir bazinės linijos artefaktą | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti tinkamą) - Naudojamas krūvio testų metu; - sumažina triukšmą ir bazinės linijos artefaktą Jei yra daugiau funkcijų nurodyti _______ |
| 3.16 | Tinkamo EKG signalo indikacija | Būtina | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti tinkamą) |
| 4. | Reikalavimai veloergometrui |  |  |
| 4.1 | Galios diapazonas: | Ne siauriau nei nuo 20 iki 999 W | nuo _____ iki _____ (nurodyti kiek)W |
| 4.2 | Apkrovos diapazonas nepriklausomas nuo apsisukimų per minutę: | Ne siauriau nei nuo 20 iki 999 W | nuo _____ iki _____ (nurodyti kiek) W |
| 4.3 | Apsisukimų diapazonas | Ne siauriau nei nuo 30 iki 130 n/min | nuo ____ iki _____ (nurodyti kiek) n/min |
| 4.4 | Reguliuojamas sėdynės aukštis | Būtinas ir pritaikytas pacientams, kurių ūgis yra ne mažesniame intervale nei nuo 120 cm iki 210 cm. | Būtinas ir pritaikytas pacientams, kurių ūgis nuo ____ cm iki ____ (nurodyti kiek) cm. |
| 4.5 | LCD skystųjų kristalų (angl. liquid crystal) arba lygiavertis) ekranas | Būtinas | _______ (nurodyti: LCD skystųjų kristalų (angl. liquid crystal) ar lygiavertis) ekranas |
| 4.6 | Stabdymo principas | Kompiuteriu kontroliuojami stabdžiai arba lygiavertis metodas | _______ (nurodyti: Kompiuteriu kontroliuojami stabdžiai ar lygiavertis) metodas |
| 4.7 | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau 160 kg. | _____ (nurodyti kiek) kg. |
| 5. | Reikalavimai kraujospūdžio registratoriui |  |  |
| 5.1 | Matavimo metodai būtini, ne mažiau nei išvardinta | 1. Auskultatorinis (Korotkoff/Riva-Rocci), naudojamas krūvio tyrimo metu; 2. Oscilometrinis, naudojamas ramybės tyrimo metu | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti tinkamą) 1. Auskultatorinis (Korotkoff/Riva-Rocci), naudojamas krūvio tyrimo metu; 2. Oscilometrinis, naudojamas ramybės tyrimo metu Jei yra daugiau metodų nurodyti _______ |
| 5.2 | Matavimo diapazonas, ne siauriau nei | - Sistolinis nuo 50 iki 270 mmHg; - Diastolinis nuo 20 iki 150 mmHg | - Sistolinis nuo _____iki ____ (nurodyti kiek) mmHg; - Diastolinis nuo____iki ____ (nurodyti kiek) mmHg |
| 5.3 | Vidinė atmintis | Ne mažiau nei 200 matavimų | ______ (nurodyti kiek) matavimų |
| 6. | Reikalavimai vakuuminiai elektrodų sistemai |  |  |
| 6.1 | Sistema susideda iš ne mažiau nei išvardinta: | 1. Pompos modulio; 2. paciento modulio; 3. kabelių; 4. lankstaus laikiklio su tvirtinimo elementu. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti tinkamą) 1. Pompos modulio; 2. paciento modulio; 3. kabelių; 4. lankstaus laikiklio su tvirtinimo elementu. Jei yra daugiau nurodyti _______ |
| 6.2 | Lankstus elektrodų laikiklis | Tvirtinasi prie elektrokardiografo vežimėlio arba stalo | Tvirtinasi prie _______ (nurodyti: elektrokardiografo vežimėlio arba stalo). |
| 6.3 | Elektrodai turi gerai prisisiurbti prie ne mažiau nei išvardinta: | 1. Plaukuotų kūno vietų; 2. nelygių kūno vietų | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti tinkamą) 1. Plaukuotų kūno vietų; 2. nelygių kūno vietų Jei yra daugiau nurodyti _______ |
| 6.4 | Paciento kabelis | ≥1 m ilgio | ______ (nurodyti kiek) m ilgio |
| 6.5 | Pompos modulio neigiamo slėgio diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 600 mba. | nuo ____ iki ____ (nurodyti kiek) mba. |
| 6.6 | Greitas neigiamo slėgio pasirinkimas: | ≥4 pasirenkamų lygių | _____ (nurodyti kiek) pasirenkamų lygių |
| 7. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas | YRA/NĖRA (pažymėti tinkamą) |
| 8. | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. | _______ (nurodyti kiek) mėn. |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. perkama sistema taupo elektros energiją, nes pereina į ekonominį režimą, kai yra nenaudojama 30 min.