I PIRKIMO DALIS

TŪRIO, TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS MATAVIMO PRIEMONIŲ

METROLOGINĖS PATIKROS IR/AR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – tūrio, temperatūros ir drėgmės matavimo priemonių metrologinės patikros ir/ar kalibravimo paslaugos.

- Paslaugų užsakovas – Klaipėdos universitetas (toliau – Užsakovas).

- Paslaugų teikimo trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Laboratorinės įrangos kalibravimas ir metrologinė patikra privalo būti atliekami akredituotoje laboratorijoje, kurią akreditavo įstaiga, pasirašiusi Europos akreditacijos organizacijos (EA) daugiašalį pripažinimo susitarimą kalibravimo srityje.

- Kalibravimas turi būti atliktas pagal geriausius turimus etalonus. Stūmoklinių tūrio matavimo indų ir stiklinių tūrio matavimo indų kalibravimui turi būti taikomi standartai LST EN ISO 8655-6 ar kiti lygiaverčiai standartai.

- Konkrečiai matavimo priemonei teikiama kalibravimo paslauga turi būti akredituota (išduodamas kalibravimo liudijimas turi turėti akreditacijos simbolį).

- Paslaugos teikimo vieta – paslaugos Teikėjo laboratorija. Paslaugos Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo arba iki užsakyme nurodyto termino, jei užsakymas pateiktas anksčiau, kaip prieš 7 darbo dienas, pasiima matavimo priemones iš Užsakovo ar organizuoja matavimo priemonių paėmimą užsakant kurjerio paslaugą bei grąžina matavimo priemones ar organizuoja matavimo priemonių grąžinimą užsakant kurjerio paslaugą.

- Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo matavimo priemonės paėmimo.

- Atlikus kalibravimo ir patikros darbus, turi būti išduodami kalibravimo liudijimai ir patikros sertifikatai, prie prietaiso priklijuojamas (arba išsiunčiamas paštu užsakovui, jei kalibravimo paslauga buvo suteikta užsakovo patalpose) atitinkamas žymuo – lipdukas apie atliktą kalibravimą ir patikrą. Patikros sertifikato galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei nustatytas 2014 m. rugpjūčio 1 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-523 „Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“, bei po to sekančiuose to įsakymo pakeitimuose ir/ar papildymuose. Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas ir/ar kalibravimo liudijimas, Užsakovui pateikiamas elektroninio dokumento nuorašas su detaliais metaduomenimis.

- Jei patikra ir/ar kalibravimas atliekamas naujai volumetrinei matavimo priemonei, pagamintai iš stiklo ar plastiko, paslaugos Teikėjas privalo matavimo priemonę identifikuoti atliekant jos graviravimą su užsakovu suderintoje priemonės vietoje.

- Kalibravimo dokumentuose turi būti nurodyta paklaida ir išplėstinė neapibrėžtis bei pateikti matavimų sieties įrodymai.

- Esant neigiamam metrologinės patikros rezultatui, Paslaugos teikėjas išduoda netinkamumo pažymą ir kontrolės ataskaitą, kurioje nurodo konkrečius duomenis, kodėl matavimo priemonė pripažinta netinkama. Paslaugos teikėjas turi nedelsiant el. paštu ar telefonu informuoti Užsakovą apie matavimo priemonės netinkamumą.

- Lentelėje nurodyti preliminarūs lyginamieji paslaugų kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais ar minimaliais. Paslaugos turės būti suteikiamos ir kitoms to paties tipo (analogiškoms) matavimo priemonėms, kurių pavadinimai nėra nurodyti lentelėje, pavyzdžiui sutarties galiojimo laikotarpiu įsigytoms matavimo priemonėms ar sutarties pasirašymo metu Užsakovo turimoms matavimo priemonėms (kurioms atsirado poreikis gauti Paslaugas), šioms matavimo priemonėms patikros įkainiai turės būti lygi analogiškų matavimo priemonių tipų Paslaugų įkainiai. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį, neviršijant maksimalios sutarties vertės. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus lentelėje nurodyto paslaugų kiekio.

- Perkamos paslaugos ir jų techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas, tipas, gamyklinis numeris | MP kiekis* | Matavimo ribos | Tikslumas, leistinoji paklaida ar kita informacija | Patikra (P) / Kalibravi-mas (K) | Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį* | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plastikinės įpylimo kolbos | 8 vnt. | 25 ml | A tiksl. kl., ± 0,04 ml | P/K | 8 | 8 |
| 2 | Plastikinės įpilimo kolbos | 13 vnt. | 50 ml | A tiksl. kl., ± 0,06 ml | P/K | 13 | 13 |
| 3 | Plastikinės įpilimo kolbos | 13 vnt. | 100 ml | A tiksl. kl., ± 0,10 ml | P/K | 13 | 13 |
| 4 | Plastikinė įpilimo kolba | 1 vnt. | 250 ml | A tiksl. kl., ± 0,10 ml | P/K | 1 | 1 |
| 5 | Plastikinės įpilimo kolbos | 2 vnt. | 500 ml | A tiksl. kl., ± 0,25 ml | P/K | 2 | 2 |
| 6 | Plastikinė įpylimo kolba | 1 vnt. | 1000 ml | A tiksl. kl., ± 0,40 ml | P/K | 1 | 1 |
| 7 | Stiklinė įpylimo kolbos | 10 vnt | 10 ml | A tiksl. kl., ± 0,04 ml | P | 10 | 0 |
| 8 | Stiklinė įpylimo kolbos | 2 vnt. | 25 ml | A tiksl. kl., ± 0,04 ml | P | 2 | 0 |
| 9 | Stiklinė įpylimo kolbos | 20 vnt. | 50 ml | A tiksl. kl., ± 0,06 ml | P | 20 | 0 |
| 10 | Stiklinė įpylimo kolbos | 20 vnt. | 100 ml | A tiksl. kl., ± 0,10 ml | P | 20 | 0 |
| 11 | Stiklinė įpylimo kolbos | 1 vnt. | 200 ml | A tiksl. kl., ± 0,15 ml | P | 1 | 0 |
| 12 | Stiklinė įpylimo kolbos | 1 vnt. | 250 ml | A tiksl. kl., ± 0,15 ml | P | 1 | 0 |
| 13 | Stiklinė įpylimo kolbos, | 2 vnt. | 500 ml | A tiksl. kl., ± 0,25 ml | P | 2 | 0 |
| 14 | Stiklinė įpylimo kolbos | 11 vnt. | 1000 ml | A tiksl. kl., ± 0,4 ml | P | 5 | 0 |
| 15 | Stiklinis graduotas cilindras | 1 vnt. | 10 ml | A tiksl. kl., ± 0,1 ml | P | 1 | 0 |
| 16 | Stiklinis graduotas cilindras | 1 vnt. | 25 ml | A tiksl. kl., ± 0,25 ml | P | 1 | 0 |
| 17 | Stiklinis graduotas cilindras | 1 vnt. | 250 ml | A tiksl. kl., ± 1,0 ml | P | 1 | 0 |
| 18 | Stiklinis graduotas cilindras | 1 vnt. | 500 ml | A tiksl. kl., ± 2,5 ml | P | 1 | 0 |
| 19 | Stiklinis piknometras | 4 vnt. | 100 ml | A tiksl. kl., ± 3 ml | K | 0 | 4 |
| 20 | Dozatorius - pipetė | 1 vnt. | 10-100 μl | A ≤ ± 0,43 μl; S ≤ 0,11 μl | P/K | 2 | 6 |
| 21 | Dozatorius - pipetė | 5 vnt. | 20-100 μl | A ≤ ± 1,2 μl, S ≤ 0,4 μl | P/K | 10 | 30 |
| 22 | Dozatorius - pipetė | 6 vnt. | 100-1000 μl | A ≤ ± 6 μl, S ≤ 2 μl | P/K | 12 | 36 |
| 23 | Dozatorius - pipetė | 5 vnt. | 500-5000 μl | A ≤ ± 30,0 μl, S ≤ 7,5 μl | P/K | 10 | 30 |
| 24 | Dozatorius - pipetė | 5 vnt. | 1000-10000 μl | A ≤ ± 60,0 μl, S ≤ 15,00 μl | P/K | 10 | 30 |
| 25 | Dozatorius - pipetė | 1 vnt. | 5000-50000 μl | A ≤ ± 250,0 μl, S ≤ 50,0 μl | P/K | 2 | 6 |
| 26 | Stiklinis termometras, tipas VWR 620-0809 (arba lygiavertis) | 3 vnt | -5 ÷ 50 °C | ± 1,0 °C | P | 3 | 0 |
| 27 | Skaitmeninis termometras, tipas VWR Traceable (arba lygiavertis) | 4 vnt. | -50 ÷ 70 °C | ± 0,3 °C | P/K | 4 | 10 |
| 28 | Skaitmeninis termometras, tipas VWR Fridge/Freezer ir VWR Traceable (arba lygiavertis) | 6 vnt. | -50 ÷ 70 °C | ± 1,0 °C | P/K | 6 | 16 |
| 29 | Skaitmeninis termometras, tipas VWR Hand Held (arba lygiavertis) | 2 vnt. | -50 ÷ 200 °C | ± 1,0 °C | P/K | 2 | 2 |
| 30 | Skaitmeninis termometras, tipas VWR Traceable (arba lygiavertis) | 3 vnt. | -50 ÷ 300 °C | ± 1,0 °C | P/K | 3 | 8 |
| 31 | Infraraudonųjų spindulių termometras, tipas Testo 830-T1 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | -30 ÷ 400 °C | ± 1,5 °C arba 1,5% (0,1÷ 400) °C; ± 2 °C (-30÷ 0) °C | P/K | 1 | 3 |
| 32 | Skaitmeninis termometras PT100 jutikliu, VWR Traceable 620-1980 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | -200÷ 500 °C | ± 0,05 °C / 0,05 % | P/K | 1 | 3 |
| 33 | Skaitmeninis termometras - higrometras, tipas VWR Traceable (arba lygiavertis), | 4 vnt. | Temperatūra (0 ÷ 50)°C; Drėgmė (20 ÷ 90 %) | ± 1,0 °C; ± 5% (kalibruojami 3 taškai temperatūros ir 3 taškai drėgmės) | P/K | 4 | 6 |
| 34 | Skaitmeninis termometras - higrometras, tipas Testo 622 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | Temperatūra (-10 ÷ 60)°C; Drėgmė (0 ÷ 100 %) | ± 0,4 °C; ± 3,0% esant 25°C (kalibruojami 3 taškai temperatūros ir 3 taškai drėgmės) | P/K | 1 | 6 |
| 35 | Skaitmeninis termometras - higrometras, tipas Testo 608-H2 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | Temperatūra (-10 ÷ 70)°C; Drėgmė (2 ÷ 98%) | ± 0,5 °C; ± 2% esant 25°C (kalibruojami 3 taškai temperatūros ir 3 taškai drėgmės) | P/K | 1 | 6 |
| 36 | Skaitmeninis termometras kaupiklis su 5 temperatūros jutikliais, K tipo termoporos (skirtos matuoti tik ore), 2 klasė (kalibruojami 5 jutikliai po 1 tašką) | 2 vnt. | termometras (-200 ÷ +1200) °C; jutikliai (-50 ÷ +400)°C | ± 0,5 °C; 2 klasės | P/K | 1 | 5 |
| 37 | Skaitmeninis termometras kaupiklis su 5 temperatūros jutikliais, K tipo termoporos (skirtos matuoti skystyje), 2 klasė (kalibruojami 5 jutikliai po 4 taškus) | 2 vnt. | -40 ÷ +400 °C | indikatoriaus ± 0,5 °C; termoporų 2 klasės (± 2,5 °C) | P/K | 1 | 20 |
| 38 | Barometras, tipas Thies Clima 3.1509.00.000 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 935 ÷ 1065 hPa | ± 2 hPa | P/K | 1 | 4 |

Pastaba: 
*Numatomas MP kiekis ir paslaugų kiekiai yra preliminarūs.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Preliminarus paslaugos skaičius per sutarties laikotarpį* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Transportavimo išlaidos** | 20 |

15. Papildomos paslaugos:

Pastaba:

** Transportavimo išlaidos (pvz. kurjerio), paimant matavimo priemones iš Užsakovo, adresu: Universiteto al. 17, Klaipėda (pirmyn ir atgal), jeigu taikytina.

II PIRKIMO DALIS

MASĖS MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR/AR KALIBRAVIMO

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – masės matavimo priemonių patikra ir/ar kalibravo paslaugos.

- Paslaugų užsakovas – Klaipėdos universitetas (toliau – Užsakovas).

- Paslaugų teikimo trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos

- Laboratorinės įrangos kalibravimas ir metrologinė patikra privalo būti atliekami akredituotoje laboratorijoje, kurią akreditavo įstaiga, pasirašiusi Europos akreditacijos organizacijos (EA) daugiašalį pripažinimo susitarimą kalibravimo srityje.

- Kalibravimas turi būti atliktas pagal geriausius turimus etalonus ir taikant geriausią kalibravimo ir matavimo galimybę.

- Konkrečiai matavimo priemonei teikiama kalibravimo paslauga turi būti akredituota (išduodamas kalibravimo liudijimas turi turėti akreditacijos simbolį).

- Paslaugos teikimo vieta:

  - Paslaugos Teikėjo laboratorija. Paslaugos Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo arba iki užsakyme nurodyto termino, jei užsakymas pateiktas anksčiau, kaip prieš 7 darbo dienas, pasiima matavimo priemones iš Užsakovo ar organizuoja matavimo priemonių paėmimą užsakant kurjerio paslaugą bei grąžina matavimo priemones ar organizuoja matavimo priemonių grąžinimą užsakant kurjerio paslaugą.

  - Užsakovo laboratorija, adresu: Klaipėdos Universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija, Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda. Paslaugos teikėjas atvyksta į Užsakovo laboratoriją per 7 (septynias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo arba iki užsakyme nurodyto termino, jei užsakymas pateiktas anksčiau, kaip prieš 7 darbo dienas.

- Kai paslaugos teikiamos Teikėjo laboratorijoje, jos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo matavimo priemonės paėmimo.

- Atlikus kalibravimo ir patikros darbus, turi būti išduodami kalibravimo liudijimai ir patikros sertifikatai, prie prietaiso priklijuojamas (arba išsiunčiamas paštu užsakovui, jei kalibravimo paslauga buvo suteikta užsakovo patalpose) atitinkamas žymuo – lipdukas apie atliktą kalibravimą ir patikrą. Patikros sertifikato galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei nustatytas 2014 m. rugpjūčio 1 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-523 „Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“, bei po to sekančiuose to įsakymo pakeitimuose ir/ar papildymuose. Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas ir/ar kalibravimo liudijimas, Užsakovui pateikiamas elektroninio dokumento nuorašas su detaliais metaduomenimis.

- Kalibravimo dokumentuose turi būti nurodyta paklaida ir išplėstinė neapibrėžtis bei pateikti matavimų sieties įrodymai.

- Kai matavimo priemonė tik kalibruojama, o metrologinė patikra neatliekama, paslaugos teikėjas pateikia atitikties pareiškimą, remiantis atlikto kalibravimo rezultatais.

- Esant neigiamam metrologinės patikros rezultatui, Paslaugos teikėjas išduoda netinkamumo pažymą ir kontrolės ataskaitą, kurioje nurodo konkrečius duomenis, kodėl matavimo priemonė pripažinta netinkama. Paslaugos teikėjas turi nedelsiant el. paštu ar telefonu informuoti Užsakovą apie matavimo priemonės netinkamumą.

- Lentelėje nurodyti preliminarūs lyginamieji paslaugų kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais ar minimaliais. Paslaugos turės būti suteikiamos ir kitoms to paties tipo (analogiškoms) matavimo priemonėms, kurių pavadinimai nėra nurodyti lentelėje, pavyzdžiui sutarties galiojimo laikotarpiu įsigytoms matavimo priemonėms ar sutarties pasirašymo metu Užsakovo turimoms matavimo priemonėms (kurioms atsirado poreikis gauti Paslaugas), šioms matavimo priemonėms patikros įkainiai turės būti lygi analogiškų matavimo priemonių tipų Paslaugų įkainiai. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį, neviršijant maksimalios sutarties vertės. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus lentelėje nurodyto paslaugų kiekio.

- Perkamos paslaugos ir jų techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas, tipas, gamyklinis numeris | MP kiekis* | Matavimo ribos | Tikslumas, leistinoji paklaida ar kita informacija | Patikra (P) / Kalibravimas (K) | Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį* | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį * | Tikrinimas vietoje TAIP/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. laboratorinės svarstyklės, modelis: AX224M (OHAUS) (arba lygiavertis) | 1 vnt. | min = 0,01 g, max 220 g | I tikslumo klasė, e=0,001 g | P/K | 1 | 8 | TAIP |
| 2 | El. laboratorinės svarstyklės, modelis XSR303SN/M (Mettler Toledo) (arba lygiavertis) | 1 vnt. | min = 0,02 g, max 310 g | II tikslumo klasė, e=0,01 g | P/K | 1 | 7 | TAIP |
| 3 | El. laboratorinės svarstyklės, modelis PEJ 2200-2M (KERN) (arba lygiavertis) | 1 vnt. | min. 0,5 g, max 2200 g, d = 0,01 g | II tikslumo klasė, e = 0,1 g | P/K | 2 | 10 | TAIP |
| 4 | El. laboratorinės svarstyklės, modelis EW 6200-2NM (KERN (arba lygiavertis)) | 1 vnt. | min.1 g, max 6200 g, d = 0,01 g | II tikslumo klasė e = 0,1 g | K | 0 | 10 | TAIP |
| 5 | El. laboratorinės svarstyklės, modelis: PA2202CM/2 (OHAUS) (arba lygiavertis) | 1 vnt. | min.0,5 g, max 2200g, e = 0,1 g | II tikslumo klasė e = 0,1 g | P/K | 1 | 7 | TAIP |
| 6 | El. laboratorinės svarstyklės, modelis: MCA2.7S-2CEU-M (SARTORIUS) (arba lygiavertis) | 1 vnt. | min.0,00001 g., max 2,1 g; e = 0,001 g. | I tikslumo klasė e = 0,001 g | P/K | 1 | 3 | TAIP |
| 7 | Svarelis, 1 mg | 1 vnt. | 1 mg | E2 tikslumo klasė | P/K | 1 | 1 | NE |
| 8 | Svarelis, 200 mg | 1 vnt. | 200 mg | E2 tikslumo klasė, ± 0,020 mg | P/K | 1 | 1 | NE |
| 9 | Svarelis, 500 mg | 1 vnt. | 500 mg | E2 tikslumo klasė, ± 0,025 mg | P/K | 1 | 1 | NE |
| 10 | Svarelis, 1 g | 1 vnt. | 1 g | E2 tikslumo klasė, ± 0,03 mg | P/K | 1 | 1 | NE |
| 11 | Svarelis, 5 g | 1 vnt. | 5 g | E2 tikslumo klasė, ± 0,05 mg | P/K | 1 | 1 | NE |
| 12 | Svarelis, 20 g | 1 vnt. | 20 g | E2 tikslumo klasė, ± 0,08 mg | P/K | 1 | 1 | NE |
| 13 | Svarelis, 50 g | 1 vnt. | 50 g | E2 tikslumo klasė, ± 0,10 mg | P/K | 1 | 1 | NE |
| 14 | Svarelis, 100 g | 1 vnt. | 100 g | E2 tikslumo klasė, ± 0,16 mg | P/K | 1 | 1 | NE |
| 15 | Svarelis, 200 g | 1 vnt. | 200 g | F1 tikslumo klasė, ± 1,0 mg | P/K | 1 | 1 | NE |
| 16 | Svarelis, 500 g | 1 vnt. | 500 g | F1 tikslumo klasė, ± 2,5 mg | P/K | 1 | 1 | NE |
| 17 | Svarelis, 2 kg | 1 vnt. | 2 kg | F1 tikslumo klasė, ± 10 mg | P/K | 1 | 1 | NE |
| 18 | Svarelis, 50 g | 1 vnt. | 50 g | M tikslumo klasė; ± 3,0 mg | P/K | 1 | 1 | NE |

Pastaba: 
*Numatomas MP kiekis ir paslaugų kiekiai yra preliminarūs.

15.  Papildomos paslaugos:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Preliminarus paslaugos skaičius per sutarties laikotarpį* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Transportavimo išlaidos** | 6 |
| 2 | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant Užsakovo objekte*** | 12 |
| 3 | Atitikties įvertinimas pagal kalibravimo rezultatus | 2 |

Pastaba:

** Transportavimo išlaidos (pvz. kurjerio), paimant matavimo priemones iš Užsakovo, adresu: Universiteto al. 17, Klaipėda (pirmyn ir atgal), jeigu taikytina.

*** Transporto išlaidos (jeigu specialistas atvyksta iš kito miesto atlikti paslaugų) į Užsakovo objektą, adresu: Universiteto al. 17, Klaipėda.

III PIRKIMO DALIS

LAIKO, GEOMETRINIŲ DYDŽIŲ, FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ BEI KITŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ

METROLOGINĖS PATIKROS IR/AR KALIBRAVIMO

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – laiko, geometrinių dydžių, fizikinių ir cheminių bei kitų matavimo priemonių patikra ir/ar kalibravo paslaugos.

- Paslaugų užsakovas – Klaipėdos universitetas (toliau – Užsakovas).

- Paslaugų teikimo trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos

- Laboratorinės įrangos kalibravimas ir metrologinė patikra privalo būti atliekami akredituotoje laboratorijoje, kurią akreditavo įstaiga, pasirašiusi Europos akreditacijos organizacijos (EA) daugiašalį pripažinimo susitarimą kalibravimo srityje.

- Kalibravimas turi būti atliktas pagal geriausius turimus etalonus ir taikant geriausią kalibravimo ir matavimo galimybę.

- Konkrečiai matavimo priemonei teikiama kalibravimo paslauga turi būti akredituota (išduodamas kalibravimo liudijimas turi turėti akreditacijos simbolį).

- Paslaugos teikimo vieta:

  - Paslaugos Teikėjo laboratorija. Paslaugos Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo arba iki užsakyme nurodyto termino, jei užsakymas pateiktas anksčiau, kaip prieš 7 darbo dienas, pasiima matavimo priemones iš Užsakovo ar organizuoja matavimo priemonių paėmimą užsakant kurjerio paslaugą bei grąžina matavimo priemones ar organizuoja matavimo priemonių grąžinimą užsakant kurjerio paslaugą.

  - Užsakovo laboratorija, adresu: Klaipėdos Universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija, Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda. Paslaugos teikėjas atvyksta į Užsakovo laboratoriją per 7 (septynias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo arba iki užsakyme nurodyto termino, jei užsakymas pateiktas anksčiau, kaip prieš 7 darbo dienas. Kai paslaugos teikiamos Teikėjo laboratorijoje, jos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo matavimo priemonės paėmimo.

- Kai paslaugos teikiamos Teikėjo laboratorijoje, jos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo matavimo priemonės paėmimo.

- Atlikus kalibravimo ir patikros darbus, turi būti išduodami kalibravimo liudijimai ir patikros sertifikatai, prie prietaiso priklijuojamas (arba išsiunčiamas paštu užsakovui, jei kalibravimo paslauga buvo suteikta užsakovo patalpose) atitinkamas žymuo – lipdukas apie atliktą kalibravimą ir patikrą. Patikros sertifikato galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei nustatytas 2014 m. rugpjūčio 1 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-523 „Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“, bei po to sekančiuose to įsakymo pakeitimuose ir/ar papildymuose. Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas ir/ar kalibravimo liudijimas, Užsakovui pateikiamas elektroninio dokumento nuorašas su detaliais metaduomenimis.

- Kalibravimo dokumentuose turi būti nurodyta paklaida ir išplėstinė neapibrėžtis bei pateikti matavimų sieties įrodymai.

- Kai matavimo priemonė tik kalibruojama, o metrologinė patikra neatliekama, paslaugos teikėjas pateikia atitikties pareiškimą, remiantis atlikto kalibravimo rezultatais.

- Esant neigiamam metrologinės patikros rezultatui, Paslaugos teikėjas išduoda netinkamumo pažymą ir kontrolės ataskaitą, kurioje nurodo konkrečius duomenis, kodėl matavimo priemonė pripažinta netinkama. Paslaugos teikėjas turi nedelsiant el. paštu ar telefonu informuoti Užsakovą apie matavimo priemonės netinkamumą.

- Lentelėje nurodyti preliminarūs lyginamieji paslaugų kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais ar minimaliais. Paslaugos turės būti suteikiamos ir kitoms to paties tipo (analogiškoms) matavimo priemonėms, kurių pavadinimai nėra nurodyti lentelėje, pavyzdžiui sutarties galiojimo laikotarpiu įsigytoms matavimo priemonėms ar sutarties pasirašymo metu Užsakovo turimoms matavimo priemonėms (kurioms atsirado poreikis gauti Paslaugas), šioms matavimo priemonėms patikros įkainiai turės būti lygi analogiškų matavimo priemonių tipų Paslaugų įkainiai. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį, neviršijant maksimalios sutarties vertės. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus lentelėje nurodyto paslaugų kiekio.

- Perkamos paslaugos ir jų techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas, tipas, gamyklinis numeris | MP kiekis* | Matavimo ribos | Tikslumas, leistinoji paklaida ar kita informacija | Patikra (P) / Kalibravimas (K) | Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį* | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį * | Tikrinimas vietoje TAIP/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH matuoklis WTW Multi 9630IDS Nr. 18301056, pH jutiklis (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 0,000 ÷ 14,000 pH | ± 0,004 pH; | P/K | 2 | 6 | TAIP |
| 2 | pH matuoklis WTW Multi 9630IDS Nr. 18301056, temperatūros jutiklis (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 0 ÷ 100 °C | ± 0,1°C | P/K | 2 | 2 | NE |
| 3 | Oksimetras, tipas WTW Multi 9630IDS, Nr. 18301056, deguonies jutiklis (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 0,00 ÷ 20,00 mg/l | ± 0,5 % | P/K | 5 | 6 | TAIP |
| 4 | Oksimetras, tipas WTW Multi 9630IDS, Nr. 18301056, temperatūros jutiklis (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 0 ÷ 500 °C | ± 0,2K | P/K | 2 | 4 | NE |
| 5 | Konduktometras WTW Multi 9630IDS Nr. 18301056, elektrinio laidumo jutiklis (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 0 ÷ 2000 mS/cm | ± 0,5 % | P/K | 2 | 12 | TAIP |
| 6 | Konduktometras WTW Multi 9630IDS Nr. 18301056, temperatūros jutiklis (arba lygiavertis) | 1 vnt. | -5 ÷ +100 °C | ± 0,1°C | P/K | 2 | 4 | NE |
| 7 | pH matuoklis YSI ProQuatro Nr. 22B104394 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 0,000 ÷ 14,000 pH | ± 0,2 pH; | P/K | 3 | 9 | TAIP |
| 8 | Oksimetras YSI ProQuatro Nr. 22B104394 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 0,00 ÷ 50,00 mg/l | (0 ÷ 20) mg O2 ± 2 %; (20 ÷ 50) mg O2 ± 6 % | P/K | 3 | 9 | TAIP |
| 9 | Konduktometras YSI ProQuatro Nr. 22B104394 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 0 ÷ 200 mS/cm | ± 0,5 % | P/K | 3 | 9 | TAIP |
| 10 | Skaitmeninis termometras (daugiafunkcinio matuoklio YSI ProQuatro, Nr. 22B104394 temperatūros jutiklis), (arba lygiavertis) | 1 vnt. | -5÷ +70 °C | ±0,2 | P/K | 2 | 3 | NE |
| 11 | Oksimetras, tipas Profesional Plus, Nr. 14M100357, deguonies jutiklis (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 0,00 ÷ 20,00 mg/l | 0,1 mg/L arba 2% (kuris daugiau) | P/K | 5 | 6 | TAIP |
| 12 | Oksimetras, tipas Profesional Plus, Nr. 14M100357, temperatūros jutiklis (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 0 ÷ 45 °C | ± 0,2°C | P/K | 3 | 6 | NE |
| 13 | Konduktometras, tipas WTW LF 340, Nr. 98480011 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 0,00 μS/cm ÷ 500 mS/cm | ± 1 % | P/K | 2 | 2 | TAIP |
| 14 | Spektrofotometras Shimadzu UV-2600, Nr. 2A11665000951LP (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 185 nm ÷ 900 nm; -5,0 A ÷ +5,0 A | ± 1 nm; (0,000...0,500)A ± 0,005 A; (0,501÷ 2,000) A ±1% | P/K | 2 | 12 | TAIP |
| 15 | Spektrofotometras Nanocolor VIS II, Nr. NVIS22233 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 320 nm ÷ 1100 nm; -3,0 A ÷ +3,0 A | ± 1 nm; ± 0,005 A; (0,5÷ 2,0) A ±1% | P/K | 2 | 12 | TAIP |
| 16 | Spektrofotometras GENESYS 150 UV-Visible, Nr. 9A5B139016 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 190 nm ÷ 1100 nm; -2,0 A ÷ +3,5 A | ± 0,5 nm; ±0,002 A prie 0,5 A; ±0,004 prie 1 A; ±0,008 A prie 2 A. | P/K | 2 | 4 | TAIP |
| 17 | Laboratorinė centrifūga, EPPENDORF, 5910 Ir Nr. 5943MN607923 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 4 500 RPM 14 000 aps./min –11 °C – +40 °C | kalibruojamas parametras – apsisukimų sk./min., kalibravimo taškai 4000 ir 5000 aps./min. | K | 0 | 6 | TAIP |
| 18 | Kaitinimo krosnis SNOL 13/1100 (arba lygiavertis) | 2 vnt. | +10 ÷ +1100 °C | kalibruojamas taškas 550 °C ; ± 25 °C | K | 0 | 4 | TAIP |
| 19 | Bandymo mašina Controls 27-WF0377/STC (arba lygiavertis) | 2 vnt. | 0-5000 N | 1 tikslumo klasė (±1%) | K | 0 | 20 | TAIP |
| 20 | Bandymo mašina Controls 34-V1172 Nr. 17009422, jutiklis 82-P0373 Nr.24007235 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 0 ÷ 10 kN | ≤ 2% matavimo reikšmės | K | 0 | 12 | TAIP |
| 21 | Metalinių vielų tinklo analitinis sietas | 1 vnt. | 63 µm | leidžiama tolerancija X - ±26,000 µm; vidurkio leidžiama tolerancija Y - ± 3,700 µm; leidžiamas standartinis nuokrypis σL - ±9,900 µm | P/K | 1 | 2 | NE |
| 22 | Metalinių vielų tinklo analitinis sietas | 1 vnt. | 125 µm | leidžiama tolerancija X - ±38 µm; vidurkio leidžiama tolerancija Y - ± 5,8 µm; leidžiamas standartinis nuokrypis σL - ±14,4 µm | P/K | 1 | 2 | NE |
|  | Metalinių vielų tinklo analitinis sietas | 1 vnt. | 250 µm | leidžiama tolerancija X - ±89 µm; vidurkio leidžiama tolerancija Y - ± 18 µm; leidžiamas standartinis nuokrypis σL - ±35,9 µm | P/K | 1 | 2 | NE |
| 23 | Metalinių vielų tinklo analitinis sietas | 1 vnt. | 500 µm | leidžiama tolerancija - ±58 µm; vidurkio leidžiama tolerancija Y - ± 9,9 µm; leidžiamas standartinis nuokrypis σL - ±22,4 µm | P/K | 1 | 2 | NE |
| 24 | Metalinių vielų tinklo analitinis sietas | 1 vnt. | 630 µm | leidžiama tolerancija X - 104 µm; vidurkio leidžiama tolerancija Y - ±22,0 µm; leidžiamas standartinis nuokrypis σL - 42,0 µm | P/K | 1 | 2 | NE |
| 25 | Metalinių vielų tinklo analitinis sietas | 1 vnt. | 1,0 mm | leidžiama tolerancija X - 0,14 mm; vidurkio leidžiama tolerancija Y - ±0,03 mm; leidžiamas standartinis nuokrypis σL - 0,059 mm | P/K | 1 | 2 | NE |
| 26 | Metalinių vielų tinklo analitinis sietas | 1 vnt. | 2,0 mm | leidžiama tolerancija X - 0,23 mm; vidurkio leidžiama tolerancija Y - ±0,73 mm; leidžiamas standartinis nuokrypis σL - 0,105 mm | P/K | 1 | 2 | NE |
| 27 | Metalinių vielų tinklo analitinis sietas | 1 vnt. | 4,0 mm | leidžiama tolerancija X - 0,37 mm; vidurkio leidžiama tolerancija Y - ±0,13 mm; leidžiamas standartinis nuokrypis σL - 0,175 mm | P/K | 1 | 2 | NE |
| 28 | Metalinių vielų tinklo analitinis sietas | 1 vnt. | 6,3 mm | leidžiama tolerancija X - 0,51 mm; vidurkio leidžiama tolerancija Y - ±0,20 mm; leidžiamas standartinis nuokrypis σL - 0,255 mm | P/K | 1 | 2 | NE |
| 29 | Metalinių vielų tinklo analitinis sietas | 1 vnt. | 8,0 mm | leidžiama tolerancija X - 0,6 mm; vidurkio leidžiama tolerancija Y - ±0,25 mm; leidžiamas standartinis nuokrypis σL - 0,315 mm | P/K | 1 | 2 | NE |
| 30 | Metalinių vielų tinklo analitinis sietas | 1 vnt. | 16,0 mm | leidžiama tolerancija X - 0,27 mm | P/K | 1 | 2 | NE |
| 31 | Metalinių vielų tinklo analitinis sietas | 1 vnt. | 20,0 mm | leidžiama tolerancija X - 1,17 mm; vidurkio leidžiama tolerancija Y - ±0,61 mm; leidžiamas standartinis nuokrypis σL - 0,780 mm | P/K | 1 | 2 | NE |
| 32 | Penetrometro kūgis | 1 vnt. | kūgio aukštis >30mm; kūgio kampas 30° | kūgio aukščio nusidėvėjimas 0,3 mm; kūgio kampas ± 0,3°, | K | 0 | 6 | NE |
| 33 | Plokštelė kūgiui tikrinti | 1 vnt. | Storis 2,2 mm, skylės diametras 1,5 mm | Storis 2,2 mm - ±0,02 mm; skylės diametras 1,5 mm - ±0,02 mm | K | 0 | 6 | NE |
| 34 | Skaitmeninis slankmatis | 1 vnt. | 0 ÷ 150 mm | ± 0,03 mm | P/K | 1 | 12 | NE |
| 35 | Elektroninis poslinkio matuoklis Controls (arba lygiavertis) | 8 vnt. | 0 ÷ 10 mm | padalos vertė 0,001 mm | K | 0 | 48 | TAIP |
| 36 | Elektroninis poslinkio matuoklis Controls (arba lygiavertis) | 2 vnt. | 0 ÷ 25 mm | padalos vertė 0,001 mm | K | 0 | 12 | TAIP |
| 37 | Elektroninis poslinkio matuoklis Gefran (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 0 ÷ 50 mm | padalos vertė 0,001 mm; ±0,10 mm | K | 0 | 8 | TAIP |
| 38 | Liniuotė aštria briauna Holex (arba lygiavertis) | 2 vnt. | 200 mm | 0,05 mm | K | 0 | 4 | NE |
| 39 | Elektroninis sekundmatis TRACEABLE VWR 609-0185, Nr. 181259449 | 1 vnt. | 99 mm 59 s | paklaidos vertė: 1 s; deklaruojama leidžiamoji paklaida: ±0,01% | P/K | 1 | 2 | NE |
| 40 | Skaitmeninis sekundmatis, hanhart DELTA E 200, Nr. MET1165 | 1 vnt. | 9h 59 min 59,99 s | ±7 s/mėn. | K | 0 | 6 | TAIP |
| 41 | Proktoro plaktas A (Proktoro tankinimas) | 1 vnt. | Plakto diametras 50 ± 0,5 mm, kritimo aukštis 305 ± 3 mm, plakto masė 2,5 ± 0,02 kg |  | K | 0 | 3 | NE |
| 42 | Proktoro forma A (Proktoro tankinimas) | 1 vnt. | Formos diametras 100 ± 1,0 mm, aukštis 120 ± 1,0 mm, sienelės storis 7,5 ± 0,5 mm |  | K | 0 | 3 | NE |

Pastaba: 
* Numatomas MP kiekis ir paslaugų kiekiai yra preliminarūs.

15.  Papildomos paslaugos:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Preliminarus paslaugos skaičius per sutarties laikotarpį* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Transportavimo išlaidos** | 6 |
| 2 | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant Užsakovo objekte*** | 12 |
| 3 | Atitikties įvertinimas pagal kalibravimo rezultatus | 43 |

Pastaba:

** Transportavimo išlaidos (pvz. kurjerio), paimant matavimo priemones iš Užsakovo, adresu: Universiteto al. 17, Klaipėda (pirmyn ir atgal), jeigu taikytina.

*** Transporto išlaidos (jeigu specialistas atvyksta iš kito miesto atlikti paslaugų) į Užsakovo objektą, adresu: Universiteto al. 17, Klaipėda.