Pirkimo sąlygų 2 priedo 1 dalis ,,Techninė specifikacija“

1 pirkimo dalis.  Stacionaraus elektrostimuliacijos įrenginio su vakuumo sistema techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę. Tiekėjas, pildydamas šią grafą, turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti siūlomos įrangos parametrą/us, o ne pažymėti "taip" ar "atitinka“. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Prietaisas skirtas gydymui elektros srove: skausmo mažinimui ir raumenų stimuliacijai |  |
|  | Valdymas | Lietimui jautrus ekranas, ne mažiau kaip 5 colių įstrižainės. |  |
|  | Elektroterapijos įrenginys su vakuumo moduliu | Būtina. |  |
|  | Kanalai | Ne mažiau 2. Jei ≥2 kanalai vienu metu gali veikti nepriklausomai, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų. |  |
|  | Srovės stiprumas | Maksimalus srovės stiprumas ne mažesnis nei 120 mA. |  |
|  | Srovių tipai | Ne mažiau kaip 9. Jei siūlomas įrenginys turi daugiau nei 9 elektros srovių tipus, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų. |  |
|  | Guminiai elektrodai | Būtina, komplektacijoje ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | Elektroterapijos sąsaja su vakuumo sistema | Būtina. |  |
|  | Vakuuminiai elektrodai ir kempinėlės | Būtina. |  |
|  | Įrenginys turi būti ilgaamžis, funkcionalus, jo dalys turi tikti naudoti daug kartų bei būti lengvai taisomos ir/ar keičiamos | Būtina. |  |
|  | Personalo apmokymas | Būtina |  |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina |  |
|  | Įrenginys privalo būti paženklintas CE ženklu pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikiamas CE atitikties sertifikatas | Būtina |  |
|  | Garantinis terminas nuo prekės perdavimo eksploatacijai | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas, pasiūlęs 36 mėn. ar ilgesnį garantinį terminą, gaus papildomų ekonominio naudingumo balų |  |

_________________