Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 dalis ,,Techninė specifikacija“

2 pirkimo dalis. Kompresinės terapijos aparato techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę. Tiekėjas, pildydamas šią grafą, turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti siūlomos įrangos parametrą/us, o ne pažymėti "taip" ar "atitinka“. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis/veikimas | Prietaisas kompresinės terapijos procedūroms atlikti |  |
|  | Automatinis aplikatoriaus atpažinimas | Būtina |  |
|  | Automatinis oro ištuštinimas po procedūros | Būtina |  |
|  | Kanalų skaičius | Ne mažiau 10 |  |
|  | Valdymas | Jutiminiu ekranu arba mygtukais (klaviatūra arba atskiri mygtukai) |  |
|  | Slėgio diapazonas | 20-120mmHg (ne mažesniame intervale) |  |
|  | Gradiento sistema | Būtina |  |
|  | Užprogramuoti gydymo protokolai | Pageidaujamas parametras. Jei įrenginys turi iš anksto užprogramuotus gydymo protokolus, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų |  |
|  | Aplikatoriai | Kojos aplikatorius (ne mažiau kaip 8 kamerų) - privaloma, 2 vnt. |  |
|  |  | Rankos aplikatorius (ne mažiau kaip 8 kameros) - privaloma, 1 vnt. |  |
|  |  | Galimybė išplėsti funkcionalumą naudojant klubų aplikatorių. Pageidaujamas parametras. Jei su siūlomu įrenginiu yra galimybė naudoti klubų aplikatorių, skiriama ekonominio naudingumo balų. |  |
|  |  | Galimybė padidinti funkcionalumą naudojant aplikatorių praplatinimo juostas. Jei siūlomi aplikatoriai suderinami su praplatinimo juostomis, skiriami ekonominio naudingumo balai |  |
|  | Aplikatorių naudojimas vienu metu | Ne mažiau kaip 2. Jei galima naudoti >2 aplikatorius vienu metu, skiriama ekonominio naudingumo balų |  |
|  | Personalo apmokymas | Būtina |  |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina |  |
|  | Įrenginys privalo būti paženklintas CE ženklu pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikiamas CE atitikties sertifikatas | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Pasiūlius ≥36 mėn. garantinį terminą, skiriama ekonominio naudingumo balų |  |

_____________________