RINKOS KONSULTACIJA

sterilizatoriaus / autoklavo PIRKIMAS

2025 m. balandžio 15 d.

Kaunas

1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl renginių organizavimo paslaugos pirkimo (toliau – Pirkimas).

2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatyta tvarka.

3. Rinkos konsultacija CVP IS paskelbta 2025-04-08. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-04-11,  16:00 val. Lietuvos laiku.

4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Pirkimo išreiškė 1 (vienas) dalyvis (toliau atitinkamai – dalyvis), kurių atsakymai bei įžvalgos ir yra aptariamos šioje ataskaitoje.

5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y., LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentų projektu pateiktą klausimyną.

6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

6.1. dalyvių atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (I dalis);

6.2. išvada (II dalis).

- Dalyvių atsakymai į LSMU parengtą klausimyną

Klausimai rinkos dalyviams

| Eil. Nr. | Klausimas | 1 dalyvio nuomonė |
| --- | --- | --- |
|  | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Dauguma sąlygų yra aiškios, tačiau kai kurios specifikacijos yra perteklinės arba ribojančios konkurenciją. Pvz.: Ekrano įstrižainė – 5 colių reikalavimas nėra esminis funkcionalumui, nes mūsų siūlomas įrenginys turi 4,3 colių ekraną, kuris pilnai palaiko valdymo funkcionalumą be mygtukų. Atsakymas: atsižvelgiam į rinkos konsultacijos dalyvio komentarą ir nusprendėme ekrano įstrižainės reikalavimą panaikinti. Krovimo galimybės – 9 kg nepakuotų instrumentų ir 1,5 kg tekstilės reikalavimas riboja gamintojų pasirinkimą. Mūsų siūlomas modelis nuordytam biudžetui atitinka tekstilės reikalavimą ir talpina 2 kg. tekstilės, bet talpina 8 kg nepakuotų instrumentų, kas daugumai medicinos įstaigų yra visiškai pakankama. Atsakymas: atsižvelgiam į rinkos konsultacijos dalyvio komentarą ir nusprendėme krovimo galimybes sumažinti: nuo 8 kg. Tiekėjo siūloma krovimo galimybė 2 kg pakuotos tekstilės atitinka reikalavimą, nes perkančioji organizacija reikalauja kad tilptų ne mažiau kaip 1,5 kg. |
|  | Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma – ne didesnė nei 7 000,00 Eur be PVM yra pakankama? | Jeigu techninės specifikacijos reikalavimai lieka tokie patys ir nėra koreguojami, atsižvelgiant į dabartinę situaciją rinkoje, daugelio kokybiškų B klasės sterilizatorių / autoklavų, atitinkančių pateiktą specifikaciją kainos viršija 7 000 Eur., be PVM. Į šią kainą dažniausiai įeina ne tik pats įrenginys, bet ir būtini priedai (pvz., padėklai, laikikliai), garantinis aptarnavimas, programinė įranga, atitiktis ES reglamentams ir kt. Rekomenduotumėme perkančiajai organizacijai peržiūrėti biudžetą ir jį padidinti iki bent 9 000–10 000 Eur be PVM, kad būtų užtikrinta konkurencinga ir reali pasiūlymų pateikimo galimybė. |
|  | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Taip. |
|  | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Kaip minėjome 1 klausimyno punkte, kai kurie punktai riboja konkurenciją, pvz.: Ekrano dydis – 4,3 colių ekranas siūlomame įrenginyje užtikrina tokį patį funkcionalumą kaip 5 colių, todėl šis skirtumas neturėtų būti ribojantis. Atsakymas: atsižvelgiam į rinkos konsultacijos dalyvio komentarą ir nusprendėme ekrano įstrižainės reikalavimą panaikinti. Krovimo talpa – 8 kg nepakuotų instrumentų yra artima nurodytam 9 kg reikalavimui, o tekstilės talpa net viršija reikalavimą (2 kg vietoje 1,5 kg). Atsakymas: atsižvelgiam į rinkos konsultacijos dalyvio komentarą ir nusprendėme krovimo galimybes sumažinti: nuo 8 kg. Tiekėjo siūloma krovimo galimybė 2 kg pakuotos tekstilės atitinka reikalavimą, nes perkančioji organizacija reikalauja kad tilptų ne mažiau kaip 1,5 kg. |
|  | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Šiuo metu ne, nes kai kurie techninės specifikacijos punktai riboja galimybę pasiūlyti mūsų siūlomą įrenginį. Jei būtų patikslinti ribojantys punktai, dalyvavimas būtų galimas. Jeigu reikalavimai nebūtų pakeisti, bet būtų padidintas pirkimo biudžetas, taip pat dalyvauti planuotume. |
|  | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | Siūlome peržiūrėti tam tikrus techninius reikalavimus, kurių griežtas traktavimas gali apriboti dalyvių konkurenciją – ypač dėl ekrano dydžio, bei krovimo galimybių. Rekomenduojame vertinti bendrą autoklavo naudingą tūrį, krovos plotą ir efektyvumą, o ne vien kiekybinius parametrus, kurie priklauso nuo konkretaus gamintojo techninių sprendimų. Siūlome peržiūrėti biudžetą pagal realias rinkos kainas |
|  | Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties. | - |

II IŠVADOS

  - Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: rinkos dalyviai informuoti apie ketinimą ateityje vykdyti pirkimą, dalyviai susipažino su pirkimo dokumentų projektu ir pateikė atsakymus, pasiūlymus bei pastabas.

  - Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 1 (vienas) dalyvis, kuris atsakė į rinkos konsultacijos klausimyne pateiktus klausimus ir  pateikė pastabas, į kurias skelbiant pirkimą pagal perkančiosios organizacijos poreikį bus atsižvelgta.

  - Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

  - Rinkos konsultacija yra užbaigiama

Pirkimo Nr. 2093292, prieiga: https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=2093292