KLAUSIMYNAS

ELEKTRINIŲ MEDICININIŲ PRIETAISŲ ANALIZATORIŲ SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Ar alima pirkimo objektą skaidyti į dalis ir pirkti atskirai? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Pastaba/ siūloma koreguoti |
| --- | --- | --- |
| I. | Medicininės įrangos elektrosaugos analizatorius | kompl. |
| 1 | Skirtas atlikti elektrosaugos parametrų matavimą pagal IEC 60601 standartą |  |
| 2 | LCD ekranas: būtina |  |
| 3 | Apsauginio įžeminimo varžos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0 iki 2 Ω |  |
| 4 | Izoliacijos varžos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,5 MΩ iki 100 MΩ |  |
| 5 | Atliekant izoliacijos varžos matavimus galimas taikomų įtampų pasirinkimas: 250 V arba 500 V |  |
| 6 | Nuotėkio srovės stiprio matuojama vertė: nuolatinės ir kintamos srovių stiprumų suma (True RMS) |  |
| 7 | Nuotėkio srovės stiprio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 4μA iki 9999μA |  |
| 8 | Nuotėkio srovės stiprio matavimo metodas pagal IEC 60601 standartą |  |
| 9 | Elektros tinklo įtampos (kintamos įtampos vidutinės kvadratinės vertės (AC RMS)) matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0 V iki 300 V |  |
| 10 | Testuojamo medicininio elektrinio prietaiso naudojamas srovės stipris arba naudojama galia matuojama iš elektros maitinimo tinklo |  |
| 11 | Ne mažiau kaip 2 lizdai testuojamo medicininio elektrinio prietaiso darbinėms dalims prijungti |  |
| 12 | Analizatoriaus sąsaja su kompiuteriu: arba USB sąsaja, arba RS232 kabelio sąsaja, arba bevielis ryšys |  |
| 13 | Analizatoriaus valdymas: rankinis ir automatizuotas |  |
| 14 | Analizatoriaus maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz elektros tinklas (analizatoriaus maitinimo kabelis turi būti su kištuku, tinkamu Europoje naudojamo 230 V elektros tinklo lizdams) |  |
| 15 | Kartu su analizatoriumi pateikiami priedai: analizatoriaus maitinimo iš elektros tinklo kabelis ≥ 1 vnt., matavimo laidų komplektas su „Banan“ tipo kištukais ir / ar krokodilo tipo jungtimis ≥ 1 kompl., krepšys, skirtas analizatoriaus ir kartu su juo komplektuojamų priedų transportavimui ≥ 1 vnt. |  |
| 16 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėnesiai |  |
| 17 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota garantinio aptarnavimo laikotarpiu bent vieną kartą atliekama analizatoriaus kalibravimo paslauga |  |
| 18 | Kartu su analizatoriumi būtina pateikti analizatoriaus kalibravimo liudijimą |  |
| 19 | Pristatomas elektrosaugos analizatorius tur būti pažymėtas CE ženklu, kartu su pasiūlymu pateikiamas CE ženklinimo sertifikatas |  |
| 20 | Kartu su analizatoriumi pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir / ar anglų kalba |  |
| II. | Infuzijos prietaisų analizatorius | kompl. |
| 1 | Skirtas infuzinių prietaisų testavimui pagal IEC 60601-2-24 standartą |  |
| 2 | Ekranas matuojamų parametrų atvaizdavimui: būtina |  |
| 3 | Registravimo kanalų skaičius: ne mažiau nei 4 |  |
| 4 | Skysčio srauto matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,1 ml/val iki 1400 ml/val, matavimo paklaida ne didesnė nei ± 2% |  |
| 5 | Tūrio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,01 ml iki 9999 ml, matavimo paklaida ne didesnė nei ± 2% |  |
| 6 | Slėgio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo -500 mmHg iki 2500 mmHg, matavimo paklaida ne didesnė nei ± 2% |  |
| 7 | Pasipriešinimo slėgio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo -200 mmHg iki 600 mmHg, matavimo paklaida ne didesnė nei ± 2% |  |
| 8 | Boliuso bazinio srauto greičio ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 1 ml/h iki 30 ml/h, matavimo paklaida ne didesnė nei ± 1% |  |
| 9 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėnesiai |  |
| 10 | Kartu su analizatoriumi pridedamas elektros tinklo laidas ≥ 1 vnt., duomenų perdavimo į kompiuterį laidas ≥ 1 vnt. |  |
| 11 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota garantinio aptarnavimo laikotarpiu bent vieną kartą atliekama analizatoriaus kalibravimo paslauga |  |
| 12 | Kartu su analizatoriumi būtina pateikti analizatoriaus kalibravimo liudijimą |  |
| 13 | Pristatomas elektrosaugos analizatorius tur būti pažymėtas CE ženklu, kartu su pasiūlymu pateikiamas CE ženklinimo sertifikatas |  |
| 14 | Kartu su analizatoriumi pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir / ar anglų kalba |  |
| III. | Defibriliatorių, automatinių defibriliatorių, išorinių širdies stimuliatorių, elektrokardiografo parametrų analizatorius | kompl. |
| 1 | Skirtas defibriliatorių, automatinių defibriliatorių, išorinių širdies stimuliatorių parametrų analizavimui ir elektrokardiografinio signalo simuliavimui |  |
| 2 | Aparatu atliekami matavimai ir testavimai atitinka IEC 60601-2-4 standartą |  |
| 3 | Ekranas matuojamų parametrų atvaizdavimui: būtina |  |
| 4 | Defibriliatoriaus elektrinio impulso energijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,1J iki 600J, paklaida ne didesnė nei ± 1% + 0,1J |  |
| 5 | Defibriliatoriaus pasikrovimo (iki užduotos defibriliavimo energijos) laiko matavimo funkcija: būtina |  |
| 6 | Defibriliatoriaus elektrinio impulso trukmės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 1 ms iki 50 ms, paklaida ne didesnė nei 1% ±0,1 ms |  |
| 7 | Apkrovos varžos reikšmė: 50 Ω ± 1%, neinduktyvinė |  |
| 8 | Defibriliatoriaus elektrinio impulso vėlinimo laiko (nuo R bangos) matavimo funkcija: būtina |  |
| 9 | Defibriliatoriaus elektrinio impulso įtampos amplitudės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 20 V iki 5000 V |  |
| 10 | Defibriliatoriaus elektrinio impulso srovės amplitudės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,4A iki 100A |  |
| 11 | Defibriliatoriaus įkrovimo matavimo laiko ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,1 ms iki 100 ms, paklaida ne didesnė nei 0,05 s |  |
| 12 | Diskretizavimo dažnis: ne mažesnis nei 250 kHz |  |
| 13 | Automatinių defibriliatorių tikrinimui skirtų elektrokardiografinių impulsų stimuliavimas: normalus sinusinis ritmas, skilvelių fibriliacija, skilvelių tachikardija, prieširdžių fibriliacija, asistolija |  |
| 14 | Būtini EKG veikimo bangos impulsiniai siganalai: harmoninės (sinuso), kvadrato, trikampio, pulso |  |
| 15 | Kontaktų EKG kabelio prijungimui: ne mažiau nei 10 vnt. |  |
| 16 | Išorinių širdies stimuliatoriatorių analizatoriaus funkcija: būtina |  |
| 17 | Stimuliatoriaus apkrovos varžos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 50Ω iki 1500Ω, paklaida ne didesnė nei ± 1%, neinduktyvinė |  |
| 18 | Stimuliavimo srovės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 5mA iki 200mA |  |
| 19 | Stimuliavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 5 PPM iki 800 PPM, paklaida ne didesnė nei ± 0,5% + 0,1 PPM |  |
| 20 | Stimuliavimo impulso trukmės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 1 ms iki 100 ms, paklaida ne didesnė nei ± 0,5% + 0,01ms |  |
| 21 | Stimuliavimo impulso energijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 1 µJ iki 2.00 J , paklaida ne didesnė nei 4% + 10µJ |  |
| 22 | Analizatoriaus sąsaja su kompiuteriu: arba USB sąsaja, arba RS232 kabelio sąsaja, arba bevielis ryšys |  |
| 23 | Į komplektą įeina ≥ 1 vnt. kabelis duomenų perdavimui į kompiuterį, ≥ 1 vnt. defibriliatoriaus mentelių prijungimo adapteris, ≥ 1 vnt. dėklas analizatoriui, elektros tinklo laidas ≥ 1 vnt. |  |
| 24 | Vidinis pakraunamas akumuliatorius: būtina |  |
| 25 | Maitinimo šaltinis: 220V ± 10V, 50/60 Hz, (analizatoriaus maitinimo kabelis turi būti su kištuku, tinkamu Europoje naudojamo 230 V elektros tinklo lizdams) |  |
| 26 | Kartu su analizatoriumi būtina pateikti analizatoriaus kalibravimo liudijimą |  |
| 27 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota garantinio aptarnavimo laikotarpiu bent vieną kartą atliekama analizatoriaus kalibravimo paslauga |  |
| 28 | Pristatomas elektrosaugos analizatorius tur būti pažymėtas CE ženklu, kartu su pasiūlymu pateikiamas CE ženklinimo sertifikatas |  |
| 29 | Kartu su analizatoriumi pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir / ar anglų kalba |  |
| IV. | Programinė įranga | kompl. |
| 1 | Visiems siūlomiems prietaisams suteikiama licencija (-os), leidžianti be apribojimų naudotis gaminotjo teikiama programine įranga |  |
| 2 | Programinė įranga leidžia naudotis automatizuotais ir / ar iš anksto gamintojo suprogramuotais testais (jei tokie yra) |  |
| 3 | Programinė įranga leidžia analizatorių vidinėje atmintyje išsaugoti ir pagal poreikį pasirinkti vartotojo iš anksto suplanuotas matavimo procedūras |  |
| 4 | Programinė įranga leidžia analizatorių vidinėje atmintyje išsaugoti sukauptus matavimų rezultatus vėlesenei jų peržiūrai, spausdinimui, perkėlimui į kompiuterį |  |
| 5 | Programinės įrangos licencija (-os) suteikiama ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui |  |