[bookmark: _Hlk191383051]KLAUSIMYNAS
ELEKTRINIŲ MEDICININIŲ PRIETAISŲ ANALIZATORIŲ SPECIFIKACIJAI

	[bookmark: _Hlk191383031]Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos pobūdis?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai)
	

	7. 
	Ar alima pirkimo objektą skaidyti į dalis ir pirkti atskirai?
	

	8. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM?
	

	9. 
	Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)?
	

	10. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?
	Taip ☐     Ne ☐





[bookmark: _Hlk191383569]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Pastaba/ siūloma koreguoti

	I.
	Medicininės įrangos elektrosaugos analizatorius
	kompl.

	1
	Skirtas atlikti elektrosaugos parametrų matavimą pagal IEC 60601 standartą
	

	2
	LCD ekranas: būtina
	

	3
	Apsauginio įžeminimo varžos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo  0 iki 2 Ω  
	

	4
	Izoliacijos varžos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,5 MΩ  iki 100 MΩ 
	

	5
	Atliekant izoliacijos varžos matavimus galimas taikomų įtampų pasirinkimas: 250 V arba 500 V
	

	6
	Nuotėkio srovės stiprio matuojama vertė: nuolatinės ir kintamos srovių stiprumų suma (True RMS)
	

	7
	Nuotėkio srovės stiprio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 4μA iki 9999μA 
	

	8
	Nuotėkio srovės stiprio matavimo metodas pagal IEC 60601 standartą
	

	9
	Elektros tinklo įtampos (kintamos įtampos vidutinės kvadratinės vertės (AC RMS)) matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0 V iki 300 V
	

	10
	Testuojamo medicininio elektrinio prietaiso naudojamas srovės stipris arba naudojama galia matuojama iš  elektros maitinimo tinklo
	

	11
	Ne mažiau kaip 2 lizdai testuojamo medicininio elektrinio prietaiso darbinėms dalims prijungti
	

	12
	Analizatoriaus sąsaja su kompiuteriu: arba USB sąsaja, arba RS232 kabelio sąsaja, arba bevielis ryšys
	

	13
	Analizatoriaus valdymas: rankinis ir automatizuotas
	

	14
	Analizatoriaus maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz elektros tinklas (analizatoriaus maitinimo kabelis turi būti su kištuku, tinkamu Europoje naudojamo 230 V elektros tinklo lizdams)
	

	15
	Kartu su analizatoriumi pateikiami priedai: analizatoriaus maitinimo iš elektros tinklo kabelis ≥ 1 vnt., matavimo laidų komplektas su „Banan“ tipo kištukais ir / ar krokodilo tipo jungtimis ≥ 1 kompl., krepšys, skirtas analizatoriaus ir kartu su juo komplektuojamų priedų transportavimui ≥ 1 vnt.
	

	16
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėnesiai
	

	17
	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota garantinio aptarnavimo laikotarpiu bent vieną kartą atliekama analizatoriaus kalibravimo paslauga
	

	18
	Kartu su analizatoriumi būtina pateikti analizatoriaus kalibravimo liudijimą
	

	19
	Pristatomas elektrosaugos analizatorius tur būti pažymėtas CE ženklu, kartu su pasiūlymu pateikiamas CE ženklinimo sertifikatas
	

	20
	Kartu su analizatoriumi pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir / ar anglų kalba
	

	II.
	Infuzijos prietaisų analizatorius
	kompl.

	1
	Skirtas infuzinių prietaisų testavimui pagal IEC 60601-2-24 standartą
	

	2
	Ekranas matuojamų parametrų atvaizdavimui: būtina
	

	3
	Registravimo kanalų skaičius: ne mažiau nei 4 
	

	4
	Skysčio srauto matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)  nuo 0,1 ml/val iki 1400 ml/val, matavimo paklaida ne didesnė nei ± 2% 
	

	5
	Tūrio matavimo  ribos (ne siauresnės už nurodytas)  nuo 0,01 ml iki 9999 ml, matavimo paklaida ne didesnė nei ± 2% 
	

	6
	Slėgio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)  nuo -500 mmHg iki 2500 mmHg, matavimo paklaida ne didesnė nei ± 2% 
	

	7
	Pasipriešinimo slėgio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo -200 mmHg iki 600 mmHg,  matavimo paklaida ne didesnė nei ± 2% 
	

	8
	Boliuso bazinio srauto greičio ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 1 ml/h iki 30 ml/h, matavimo paklaida ne didesnė nei ± 1% 
	

	9
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėnesiai
	

	10
	Kartu su analizatoriumi pridedamas elektros tinklo laidas ≥ 1 vnt., duomenų perdavimo į kompiuterį laidas ≥ 1 vnt.
	

	11
	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota garantinio aptarnavimo laikotarpiu bent vieną kartą atliekama analizatoriaus kalibravimo paslauga
	

	12
	Kartu su analizatoriumi būtina pateikti analizatoriaus kalibravimo liudijimą
	

	13
	Pristatomas elektrosaugos analizatorius tur būti pažymėtas CE ženklu, kartu su pasiūlymu pateikiamas CE ženklinimo sertifikatas
	

	14
	Kartu su analizatoriumi pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir / ar anglų kalba
	

	III.
	Defibriliatorių, automatinių defibriliatorių, išorinių širdies stimuliatorių, elektrokardiografo parametrų analizatorius 
	kompl.

	1
	Skirtas defibriliatorių, automatinių defibriliatorių, išorinių širdies stimuliatorių parametrų analizavimui  ir elektrokardiografinio signalo simuliavimui 
	

	2
	Aparatu atliekami matavimai ir testavimai atitinka IEC 60601-2-4 standartą
	

	3
	Ekranas matuojamų parametrų atvaizdavimui: būtina
	

	4
	Defibriliatoriaus elektrinio impulso energijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,1J iki 600J, paklaida ne didesnė nei ± 1% + 0,1J
	

	5
	Defibriliatoriaus pasikrovimo (iki užduotos defibriliavimo energijos) laiko matavimo funkcija: būtina
	

	6
	Defibriliatoriaus elektrinio impulso trukmės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 1 ms iki 50 ms, paklaida ne didesnė nei 1% ±0,1 ms 
	

	7
	Apkrovos varžos reikšmė: 50 Ω ± 1%, neinduktyvinė
	

	8
	Defibriliatoriaus elektrinio impulso vėlinimo laiko (nuo R bangos) matavimo funkcija: būtina
	

	9
	Defibriliatoriaus elektrinio impulso įtampos amplitudės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 20 V iki 5000 V
	

	10
	Defibriliatoriaus elektrinio impulso srovės amplitudės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,4A iki 100A
	

	11
	Defibriliatoriaus įkrovimo matavimo laiko ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,1 ms iki 100 ms, paklaida ne didesnė nei 0,05 s
	

	12
	Diskretizavimo dažnis: ne mažesnis nei 250 kHz
	

	13
	Automatinių defibriliatorių tikrinimui skirtų elektrokardiografinių impulsų stimuliavimas: normalus sinusinis ritmas, skilvelių fibriliacija, skilvelių tachikardija, prieširdžių fibriliacija, asistolija
	

	14
	Būtini EKG veikimo bangos impulsiniai siganalai: harmoninės (sinuso), kvadrato, trikampio, pulso
	

	15
	Kontaktų EKG kabelio prijungimui: ne mažiau nei 10 vnt.
	

	16
	Išorinių širdies stimuliatoriatorių analizatoriaus funkcija: būtina
	

	17
	Stimuliatoriaus apkrovos varžos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 50Ω iki 1500Ω, paklaida ne didesnė nei ± 1%, neinduktyvinė
	

	18
	Stimuliavimo srovės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 5mA iki 200mA 
	

	19
	Stimuliavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas):  nuo 5 PPM  iki 800 PPM, paklaida ne didesnė nei ± 0,5% + 0,1 PPM
	

	20
	Stimuliavimo impulso trukmės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 1 ms iki 100 ms, paklaida ne didesnė nei ± 0,5%  + 0,01ms
	

	21
	Stimuliavimo impulso energijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 1 µJ iki 2.00 J , paklaida ne didesnė nei 4% + 10µJ
	

	22
	Analizatoriaus sąsaja su kompiuteriu: arba USB sąsaja, arba RS232 kabelio sąsaja, arba bevielis ryšys
	

	23
	Į komplektą įeina  ≥ 1 vnt. kabelis duomenų perdavimui į kompiuterį,  ≥ 1 vnt. defibriliatoriaus mentelių prijungimo adapteris,  ≥ 1 vnt. dėklas analizatoriui, elektros tinklo laidas ≥ 1 vnt.
	

	24
	Vidinis pakraunamas akumuliatorius: būtina
	

	25
	Maitinimo šaltinis: 220V ± 10V, 50/60 Hz, (analizatoriaus maitinimo kabelis turi būti su kištuku, tinkamu Europoje naudojamo 230 V elektros tinklo lizdams)
	

	26
	Kartu su analizatoriumi būtina pateikti analizatoriaus kalibravimo liudijimą
	

	27
	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota garantinio aptarnavimo laikotarpiu bent vieną kartą atliekama analizatoriaus kalibravimo paslauga
	

	28
	Pristatomas elektrosaugos analizatorius tur būti pažymėtas CE ženklu, kartu su pasiūlymu pateikiamas CE ženklinimo sertifikatas
	

	29
	Kartu su analizatoriumi pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir / ar anglų kalba
	

	IV.
	Programinė įranga
	kompl.

	1
	Visiems siūlomiems prietaisams suteikiama licencija (-os), leidžianti be apribojimų naudotis gaminotjo teikiama programine įranga 
	

	2
	Programinė įranga leidžia naudotis automatizuotais ir / ar iš anksto gamintojo suprogramuotais testais (jei tokie yra)
	

	3
	Programinė įranga leidžia analizatorių vidinėje atmintyje išsaugoti ir pagal poreikį pasirinkti vartotojo iš anksto suplanuotas matavimo procedūras
	

	4
	Programinė įranga leidžia analizatorių vidinėje atmintyje išsaugoti sukauptus matavimų rezultatus vėlesenei jų peržiūrai, spausdinimui, perkėlimui į kompiuterį
	

	5
	Programinės įrangos licencija (-os) suteikiama ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui
	




