Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
UTRAGARSINIS APARATAS (ECHOSKOPAS) – 1 VNT.
	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems

parametrams

(nurodyti tikslius

siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	
	Ultragarsinis aparatas (Echoskopas)

	Modelis, Gamintojas
	

	1.
	Sistemos architektūra
	1. Mobili; 

2. Pilnai skaitmeninė sistema;

3. Kanalų skaičius ≥ 8 100 000.
	

	2.
	Taikymo sritys
	1. Vidaus organų tyrimai;

2. Akušeriniai tyrimai;

3. Ginekologiniai tyrimai.
	

	3.
	Sistemos valdymas 
	1. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui;

2. Ekrano įstrižainė ≥ 30 cm;

3. Skaitinė ( raidinė klaviatūra;

4. Valdymo pulto aukščio reguliavimo funkcija;

5. Stiprinimo kompensacija (angl. TGC arba lygiavertė) ≥ 8 lygių;

6. Valdymo pultas nuo centrinės padėties pasukamas ne mažiau nei 35 laipsnius į kairę ir ne mažiau nei 35 laipsnius į dešinę;

7. Centrinis stabdis.
	

	4.
	Aparato monitorius
	1. Aukštos raiškos, skystųjų kristalų monitorius su LED pašvietimu (arba lygiavertis);
2. Ekrano įstrižainė ≥ 58 cm;

3. Skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų;

4. Monitorių laikantis rėmas sukiojamas į abi puses po ≥ 45(.
	

	5.
	Automatinis parametrų optimizavimas
	Dvimačiame režime ir pulsinės bangos doplerio režimuose
	

	6.
	Darbo režimai
	1. 2D režimas;

2. Vienmatis režimas M;

3. Spalvinio doplerio režimas;

4. Pulsinės bangos doplerio režimas;

5. Galios doplerio režimas;

6. 3D/4D vaizdavimo režimas.
	

	7.
	2D režimas
	1.  Maksimalus skenavimo gylis ≥ 40 cm;

2. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais;

3. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti.
	

	8.
	Spalvinio doplerio režimas
	1. Tėkmės greičio doplerio režimas;

2. Galios doplerio režimas;

3. Audinių doplerio režimas;
	

	9.
	Pulsinės bangos doplerio režimas
	1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas;

2. PRF ≥ 1,0 – 22,0 KHz.
	

	10.
	Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius
	≥ 4 
	

	11.
	Vaizdo skenavimas be fokuso zonų.
	Būtina.
	

	12.
	
	
	

	12.1.
	Tūrinis konvekcinis daviklis

(kiekis 1 vnt.)
	1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 6,9 MHz;

2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ≥ 74(;

3. Darbinių elementų skaičius ≥ 190.
	

	12.2.
	Ertminis daviklis 
(kiekis 1 vnt.)
	1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 MHz iki 8,1 MHz;

2. Apžiūros lauko kampas ≥ 160(;

3. Elementų skaičius ≥ 192.
	

	12.3.
	Konvekcinis daviklis 
(kiekis 1 vnt.)
	1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 MHz iki 5,0 MHz;

2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ≥ 70(;

3. Darbinių elementų skaičius ≥ 190;

4. Vieno kristalo arba matricinės technologijos.
	

	13.
	Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga
	1. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime;

2. Automatizuoti vaisiaus matavimai:

2.1. galvos diametro (BPD); 

        2.2. galvos apimties (HC); 

2.3. pilvo apimties (AC); 

2.4. šlaunikaulio ilgio (FL);
	

	14.
	Aparato vidinė atmintis
	 ≥ 512 GB
	

	15.
	Spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas
	

	16.
	Aparato jungtys/sąsajos 
	1. Ethernet jungtis ar lygiavertė;

2. HDMI arba DisplayPort jungtis ar lygiavertė;

3. USB jungtis.
	

	17.
	Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu

	Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga (ar lygiavertė):

a) informacijos perdavimo DICOM Store/Send ar lygiavertė;

b) vaizdų spausdinimo – DICOM Print ar lygiavertė;

c) atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist ar lygiavertė;

d) užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve ar lygiavertė.
	

	18.
	Aparato maitinimas
	230V, 50 / 60 Hz elektros tinklas
	

	19.
	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu
	Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	20.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėn.
	

	21.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:

Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	22.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	


