Priedas Nr. 1
Techninės specifikacijos projektas

Medžiagos ir priemonės hemodializei 
	Pirkimo objekto dalies Nr.
	Pavadinimas
	Mato

vnt.
	Maksimalus kiekis 36 mėn.
	Reikalaujami parametrai (ne mažesni)
	Pirkimo vertė Eur be

PVM
	Tiekėjų pastabos

	
	
	
	
	plotas kv. m.
	UF koef.
	Klirensas ml/min, kai kraujo tėkmė 300 ml/min., dializato tėkmė 500ml/min., ultrafiltracija 0ml/min. (didesnis arba lygus)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Urea
	Kreatininas
	Fosfatai
	Vit.

B12
	
	

	1
	Priemonės hemodializei (pasiūlymas turi būti pateiktas visai 1 pirkimo daliai dėl priemonių suderinamumo pagal gamintojo instrukciją)


	71 000,00
	

	1.1
	Dializatorius
Su sintetine heliksono

membrana - mažo pralaidumo.

Sterilizacija garais. 

Būtina galimybė pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu.
	vnt
	500
	  1,8


	  14
	    255
	   225
	    205
	 135
	
	

	1.2
	Dializatorius
Su sintetine heliksono

membrana - didelio pralaidumo.

Sterilizacija garais. 

Sijojimo koeficientai – albumino<0,001, beta-2-mikroglobulino 0,9.

Būtina galimybė pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu.
	vnt
	2800
	1,4

1,8

2,2


	40

60

70
	260

270

275
	245

250

265
	225

240

250
	165

180

190
	
	

	1.3
	Kraujo magistralės
Hemodializei, tinkami Fresenius 5008 aparatams
	vnt
	1300
	a) kraujo linijos skirtos Fresenius 5008 aparatams standartinei hemodializei

b) su automatine užsipildymo (ONLINE plus) galimybe

c) pagamintos iš plastiko be ftalatų

d) beta sterilizacija

	
	

	1.4
	Kraujo magistralės
HDF-Online procedūrai Fresenius 5008 aparatams
	vnt
	1000
	a) kraujo linijos skirtos Fresenius 5008 aparatams tiesioginei hemodiafiltracijai (HDF-Online)

b) su automatine užsipildymo (ONLINE plus) galimybe

c) pagamintos iš plastiko be ftalatų

d) beta sterilizacija
	
	

	1.5
	Kraujo magistralės
Hemodializei Dialog, Fresenius 4008 aparatams

	vnt
	1000
	Veninė ampulė 22 mm. Veninė su oro gaudiklio diametru 22 mm. Arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis. Variklio segmento diametras 8 mm. Variklio segmento ilgis 310-330 mm. Arterinės su oro gaudikliu ir heparinizacijos atšakomis. Su turbulentiniu kraujo tekmės nukreipėju, statmenu į ampulės sienelę, formuojančiu aktyvią kraujo tėkmę arterinėje ir veninėje ampulėse. Plastikinė adata "spike" (arba lygiaverčio) tipo sistemos užpildymui. Sistemos užpildymo tūris 158 ml. Recirkuliacijos jungtis. Su skysčio surinkimo maišu iki 2 litrų. Sterilizacija BETA.
	
	


	Pirkimo objekto dalies Nr.
	Pavadinimas
	Mato

vnt.


	Maksimalus kiekis 36 mėn
	Reikalaujami parametrai (ne mažesni)
	Pirkimo vertė Eur su PVM
	Tiekėjų pastabos

	
	
	
	
	plotas kv. m.
	UF koef.
	Klirensas ml/min, kai kraujo tėkmė 300 ml/min., dializato tėkmė 500ml/min., ultrafiltracija 0ml/min. (didesnis arba lygus)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Urea
	Kreatininas
	Fosfatai
	Vit.

B12
	
	

	2
	Priemonės hemodializei (pasiūlymas turi būti pateiktas visai 2 pirkimo daliai dėl priemonių suderinamumo pagal gamintojo instrukciją)


	70 500,00
	

	2.1
	Dializatorius
Su sintetine polietersulfono membrana - mažo pralaidumo.

Sterilizacija Beta spinduliais.

Būtina galimybė pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu.

	vnt
	2000
	1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2
	15

18

20

22

25

28
	230

245

250

255

260

265
	200

220

230

240

245

250
	175

185

195

205

215

225
	100

110

115

125

130

135
	
	

	2.2
	Dializatorius
Su sintetine polietersulfono membrana - didelio  pralaidumo.

Sterilizacija Beta spinduliais.

Būtina galimybė pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu.


	vnt
	3200
	1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3
	55

60

65

73

80

85
	255

265

270

275

280

285
	230

240

250

260

265

270
	215

225

230

240

250

255
	155

170

180

185

195

200
	
	

	2.3
	Kraujo magistralės 
arterinės / veninės magistralės 

Sterilizuotos ETO
	vnt
	5200
	Veninės, su oro gaudiklio diametru 22 mm, su plastikine adata prie arterinės magistralės. Arterinio ir veninio spaudimo matavimai. Variklio segmento diametras 8 mm. Arterinės su heparinizacijos atšakomis. Su skysčio surinkimo maišu 2 l. Arterinės magistralės intarpo ilgis 310-360 mm ir plastikine adata. Arterinės / veninės magistralės, tinkamos dializės aparatams "Dialog", Fresenius 4008.
	
	


	Pirkimo objekto dalies Nr.
	Pavadinimas
	Mato

vnt.
	Maksimalus kiekis 36 mėn.
	Reikalaujami parametrai (ne mažesni)
	Pirkimo vertė Eur be PVM


	Tiekėjų pastabos

	
	
	
	
	plotas kv. m.
	UF koef.
	Klirensas ml/min, kai kraujo tėkmė 300 ml/min., dializato tėkmė 500ml/min., ultrafiltracija 0ml/min. (didesnis arba lygus)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Urea
	Kreatininas
	Fosfatai
	Vit.

B12
	
	

	3
	Priemonės hemodializei (pasiūlymas turi būti pateiktas visai 3 pirkimo daliai dėl priemonių suderinamumo pagal gamintojo instrukciją)


	158 000,00
	

	3.1
	Dializatorius
Su sintetine polinefrono membrana - mažo pralaidumo.

Korpusas pagamintas iš polipropileno (PE) be bisfenolio (BPA). 

Sterilizacija GAMA spinduliais. 

Nepralaidi šviesai aliuminė pakuotė. Pakuotėje yra būtinas specialus paketas su medžiaga, kuri absorbuoja deguonį.   

Būtina galimybė pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu.
	vnt
	1500
	1,7

1,9


	18

20


	260

265
	240

245
	200

205
	115

125
	
	

	3.2
	Dializatorius
Su sintetine polinefrono membrana - didelio pralaidumo.

Filtracijos (sieving) koeficientas (QB-300ml/min, Qf-60ml/min) beta-2-mikroglobulino ne mažesnis kaip 0,7, albumino ne didesnis kaip 0,002. Korpusas pagamintas iš polipropileno (PE) be bisfenolio (BPA). 

Sterilizacija GAMA spinduliais. 

Nepralaidi šviesai aliuminė pakuotė. Pakuotėje yra būtinas specialus paketas su medžiaga, kuri absorbuoja deguonį   

Būtina galimybė pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu.


	vnt
	6000
	1,7

1,9

2,1


	70

75

80


	270

275

280
	250

260

260
	235

245

250
	180

190

190
	
	

	3.3
	Dializatorius
Su sintetine polinefrono membrana - didelio pralaidumo.

Filtracijos (sieving) koeficientas (QB-300ml/min, Qf-60ml/min) beta-2-mikroglobulino ne mažesnis kaip 0,7, albumino ne didesnis kaip 0,002. Korpusas pagamintas iš polipropileno (PE) be bisfenolio (BPA). 

Sterilizacija GAMA spinduliais. 

Nepralaidi šviesai aliuminė pakuotė. Pakuotėje yra būtinas specialus paketas su medžiaga, kuri absorbuoja deguonį   

Būtina galimybė pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu.


	Vnt


	1000
	2,5
	90
	285
	275
	265
	200
	
	

	3.4
	Dializatorius
Su sintetine polinefrono membrana – ekvivalentiškas hemodiafiltracijos procedūrai (HDF).

Filtracijos (sieving) koeficientas (QB-300ml/min, Qf-60ml/min) beta-2-mikroglobulino ne mažesnis kaip 1,0, albumino ne didesnis kaip 0,0024. Korpusas pagamintas iš polipropileno (PE) be bisfenolio (BPA). 

Sterilizacija GAMA spinduliais. 

Nepralaidi šviesai aliuminė pakuotė. Pakuotėje yra būtinas specialus paketas su medžiaga, kuri absorbuoja deguonį   

Būtina galimybė pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu.


	vnt
	500
	1,7

1.9

2,1
	65

75

80
	280

285

290
	265

270

275
	250

260

265
	190

200

210
	
	

	3.5
	Kraujo magistralės 
arterinės / veninės magistralės dializės aparatams Fresenius, B.Braun.


	vnt
	9000
	a) veninė oro gaudyklė 22 mm diametro;

b) su arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis;

c) variklio segmento diametras 8,0 mm;

d) su heparinizacijos atšakomis;

e) su skysčio surinkimo 2 litrų maišu;

f) arterinės magistralės intarpo ilgis 310-330mm ir plastikinė adata

g) su arterine ampule

h) Sterilizacija ETO
	
	


	Pirkimo objekto dalies

Nr.
	Pavadinimas
	Mato 

vnt
	Maksimalus kiekis 36 mėn.
	Reikalaujami parametrai (ne mažesni)
	Pirkimo vertė Eur be

PVM
	Tiekėjų pastabos

	4
	Adatos dializei:
	                                           
	8 600,00
	

	4.1
	Fistulinės adatos dializei
14G-17G
	vnt
	900
	Adatos ilgis 25mm. Vamzdelio ilgis 150 mm. Besisukantys sparneliai. Silikoninė danga kraujavimo rizikai išvengti. Juodo ir raudono taškų indikatorius adatos pozicijai gydymo metu nustatyti. Arterinės adatos su šonine “akimi”, veninės adatos be šoninės “akies”. Spalvinis dydžio žymėjimas. Sterilizuotos GAMA spinduliais.
	
	

	4.2
	Bukos adatos dializei
14G-16G
	vnt
	3500
	Adatos bukos (užapvalintos), skirtos pastoviai punkcijos vietai punktuoti pro suformuotą kanalą, su specialiu antgaliu krešuliui pašalinti, ilgis 25 mm. Arterinės adatos su šonine “akimi”, veninės adatos be šoninės “akies”. Konusinio (female) tipo sujungimai. Sparneliai besisukantys adatos atžvilgiu (aplink jos ašį). 150mm elastingi, užlenkimams atsparūs prailginimai su spaustukais. Sterilizuotos GAMA spinduliais.
	
	

	4.3
	Plastikinės adatos hemodializei
14G-18G
	vnt
	1500
	Kateterio lankstaus vamzdelio ilgis 25-33mm. Keturios šoninės skylutės. Spalvinis dydžio žymėjimas. Sterilizacija ETO.
	
	

	5
	Fistulinės adatos dializei
14G-17G
	vnt
	6000
	Spalvinis kodas.  Adatos ilgis 25 mm. Vamzdelio ilgis 150 mm. Besisukantys sparneliai. Silikoninė danga kraujavimo rizikai išvengti. Juodo ir raudono taškų indikatorius adatos pozicijai gydymo metu nustatyti. Arterinės adatos su šonine “akimi”, veninės adatos be šoninės “akies”. Sterilizuotos GAMA spinduliais.
	3 300,00
	

	6
	Antibakteriniai dializato filtrai 
	vnt
	350
	 Tinkami Fresenius 4008,  5008 serijos aparatams

	115 000,00
	

	7
	Antibakteriniai dializato filtrai 
	vnt
	150
	Tinkami Dialog serijos aparatams.

	49 000,00
	

	8
	Koncentaratai hemodializei
	
	159 250,00
	

	8.1
	Bikarbonatinis koncentratas
	ltr
	60 000
	10 litrų plastikiniame bakelyje. Skystas natrio bikarbonatas 8,4%. Tinkamas B.Braun, Fresenius aparatams


	
	

	8.2
	Rūgštus citratinis koncentratas

(skiedimui 1: 44)
	ltr
	50 000
	8 litrų plastikiniame bakelyje. K – 1, 2, 3, 4 mmol/l; Ca –0; 1,25; 1,50; 1,75 mmol/l; gliukozė –  1 g/l; citratas- 0,8 mmol/l, acetatas -0,3 mmol/l. Bakelio svoris ≤10kg.

	
	

	9
	Sauso bikarbonato kolonėlės
	vnt
	2500
	Sausos sodos maišelis su bibag (arba lygiaverčio) tipo jungtimi, tinkamos Fresenius 4008, 5008 serijos aparatams ne mažiau 650g ir ne daugiau 760g


	12 700,00
	

	10
	Sauso bikarbonato kolonėlės
	vnt
	1000
	Sausos sodos kolonėlė tinkamas Braun Dialog aparatams ne mažiau 650g ir ne daugiau 760g
	2 080,00
	

	11
	Elektrodai BCM aparatui
	vnt
	100
	Keturi vienkartiniai elektrodai skirti BCM aparatui
	650
	

	12
	Kateterių užpildymo tirpalas

Citratas 4%; 30%; 46,7%
	ml
	8000
	Užpildytuose švirkštuose ne mažiau kaip 2 ml ir ne daugiau kaip 3 ml. Priemonė skirta trumpalaikių ir ilgalaikių centrinės kateterių užpildymui, citrato pagrindu. Turi būti pasiūlytos visos koncentracijos. Spalvinis skirtingų koncentracijų žymėjimas geltona, mėlyna ir raudona spalvomis.


	8 250,00
	

	13
	Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas
	vnt
	15 000
	Polietileninė pakuotė po 1000 ml su 2 dalių guminiu kamščiu. Teorinis tirpalo osmosinis slėgis 308 m Osm/l.
	28 200,00
	

	14
	Beadatinis konektorius hemodializei
	vnt
	2500
	Kamštelis tinkamas atlikti hemodializei, Kraujo pralaidumas ne mažiau 600ml/min. Galima naudoti nepertraukiamai ne mažiau kaip 7 paras nenuimant nuo hemodializės kateterio, gerai prasiplaunantis po kraujo pratekėjimo. Užsidarantis po sistemos atjungimo, neutralaus poslinkio leidžiantis išvengti antikoaguliantų naudojimo. Be metalinių detalių ir latekso, vienkartinis, sterilus.


	7 500,00
	

	15
	Kateteriai hemodializei - trikanaliai
	vnt
	350
	1. Vienkartiniai, sterilūs; 

2. Trumpalaikiai;

3. 3 kanalų 16 ir 20 cm ilgio, 12 Fr dydžio, su užspaudėjais; 

4. CV punkcijos rinkinyje (adata, pravedėjas, prapletėjas, skalpelis, švirkštas, kateterio antgaliai, sterilus apklotas). Anga švirkšto stūmoklyje skirta pravedėjui.

	20 000,00
	

	16
	Kateteriai hemodializei - dvikanaliai
	vnt
	10
	1. Vienkartiniai;

2. Sterilūs; 

3. Trumpalaikiai;

4. Atsparūs perlinkimui;

5. Ilgiai 150mm, 175mm, 200mm, 250mm ir 300mm (galima paklaida ±0,5cm) ilgio;

6. Galimybė rinktis tiesų ir lenktą;

7. Kataterio skerspjūvis apvalios formos 13 Fr dydžio, kanalai D formos;

8. Įvedimo galiukas pakopinis, kanalai atsiveria skirtingame aukštyje, be šoninių skylučių;

9. Turi rotuojamą prisiuvimo sparnelį;

10. Veniniame kanale turi būti įvestas laikinas kanalo spindį užpildantis stiletas;
11. Aukšto pralaidumo, 13Fr kateteris leidžia >350ml/min kraujo tėkmės greitį, esant < 150mmHg spaudimui bei >550ml/min greitį, esant <250mmHg spaudimui;
12. Pagaminti iš poliuretano;

13. Kanalų spaustukai skirting spalvų;

14. Su pažymėtais kanalų tūriais;

15. Į rinkinį įeina: 

15.1. kateteris, 

15.2. punkcinė adata 18Ga 

15.3. metalinis pravedėjas 70cm ilgio  

15.4. diliatatorius , 

15.5. 2 vnt injekcijų kamštelių
	8 00,00
	

	17
	Kateteriai hemodializei su sustiprintu trečiu kanalu

	vnt
	200
	16. Vienkartiniai;

17. Sterilūs; 

18. Trumpalaikiai;

19. Atsparūs perlinkimui;

20. Didelės tėkmės;

21. Tiesūs 15, 20, 24 ir 30 cm (galima paklaida ±0,5cm) ilgio;

22. Lenkti  15, 20 cm ir 24 cm (galima paklaida ±0,5cm) ilgio;

23. Skerspjūvis 13 Fr. dydžio, ovalo formos, “Shot-gun” tipo;
24. Abiejų dializei skirtų kanalų vidiniai diametrai 12G dydžio, taisyklingos apskritimo formos, kraujo tėkmės greitis ne mažiau 400 ml/min, esant 250 mmHG slėgiui;

25. Trečias kanalas turi būti tinkamas kontrasto suleidimui, atlaikyti 300psi slėgį ir 5 ml/s tėkmę, būti pažymėtas violetine spalva;
26. Pagaminti iš “Body Soft” tipo arba lygiaverčio poliuretano;

27. Kanalų spaustukai skirting spalvų;

28.  Su pažymėtais kanalų tūriais;

29.  Į rinkinį įeina: 

29.1. kateteris, 

29.2.  punkcinė adata 18Ga×7cm, 

29.3. metalinis pravedėjas su J formos galu 70cm×1mm, 

29.4. diliatatorius 11-13Fr, diliatatorius 12-14Fr, 

29.5. papildomi sparneliai,

29.6. 1 permatomas lipnuss tvarstis,
29.7. 3 injekcijų kamšteliai.
	 25 000,00
	

	18
	Ilgalaikiai kateteriai hemodializei 

	vnt
	    5
	1. Vienkartiniai;

2. Sterilūs;

3. Dvikanaliai;

4. Ilgalaikiai, su mova;

5. Atsparūs perlinkimui;

6. Didelės tėkmės;

7. Skerspjūvis 14,5 Fr. dydžio;
8. Galimybė rinktis tarp tiesaus ir lenktos “Alfa” formos kateterio;

9. Distalinis galas vientisas, su šoninėmis skylutėmis, simetrinio tipo;

10. Kateterių ilgiai (nuo galo iki movos): tiesūs –15, 19, 23, 27, 31, 35 ir 42 cm, lenkti – 19, 24, 28 ir 31 cm.

11. Kraujo tėkmė esant 250 mm/Hg  ne mažiau kaip 500 ml/min;

12. Medžiaga – karbotanas;
13. Į rinkinį įeina: 

13.1. kateteris, 

13.2. punkcinė adata 18Ga×7cm, 

13.3. metalinis pravedėjas su J formos galu 70cm×1mm, 
13.4. skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu, 15 Fr skersmens ir 13 cm ilgio,
13.5. diliatatorius 8 Fr, diliatatorius 10-12 Fr, 
13.6. trokaras 20 cm ilgio,
13.7. 2  permatomas lipnus tvarstis,
                13.8. 2 injekcijų kamšteliai.
	2 250,00
	

	19
	Ilgalaikiai kateteriai hemodializei 


	vnt
	     5
	1. Vienkartiniai, sterilūs;

2. Dvikanaliai, tiesūs;

3. Ilgalaikiai, su mova;

4. Atsparūs perlinkimui, užspaudimui;

5. Rentgenokontrastiniai, suderinami su BMR

6. Kateterio kerspjūvis apskritimo formos 15,5 Fr storio;

7. Distalinis galas simetrinis;

8. Kateterių ilgiai (nuo galo iki movos): 19, 23, 28, 33 ir 55 cm.

9. Kraujo tėkmė esant ≤250 mm/Hg kraujo siurblio spaudimui  ne mažiau kaip 500 ml/min;

10. Medžiaga – karbotanas;

11. A/V prailginimo kanalai pagaminti iš silikono, atsparūs perlinkimui ir užspaudimui;

12. Į rinkinį įeina: 

12.1. kateteris,

12.2. stiletas,

12.3. užpildymo  adapteris,

12.4. kateterio sujungimmo fiksatoriais su prisiuvimo sparneliais,

12.5. punkcinė adata,

12.6. styga J formos galu iš atsparaus perlinkimui Nitinolio,

12.7. diliatatorius,

12.8. skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu, 

12.9. tuneliavimo trokaras 
               12.10.  2 injekcijų kamšteliai,

               12.11.  2 vnt žnyplių spaustukų. 
	1 500,00
	

	20
	Sterilus rinkinys

centrinės venos įvedimui
	    vnt
	  350
	Supakuotas vienoje sterilioje pakuotėje su sterilumo kontrolės sistema ( 2vnt. lipdukai su gamybos duomenimis). Rinkinį sudaro:

-apklotai 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios neaustinės medžiagos, dydis 75x90 cm  (±5cm) -2 vnt.;

- apklotai 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios neaustinės medžiagos su lipnia anga, dydis 90x80 cm (±5cm), angos dydis (Ø12 cm) (±1 cm) -1 vnt.;

- chirurginis chalatas L dydžio, ilgis ne mažiau kaip 125 (±5cm) -1 vnt;

- chirurginės pirštinės, be talko 7 dydžio - 1 pora;

- anatominis pincetas, vienkartinis, metalinis 14 cm (±1 cm) pincetas -1vnt;

-lipnus tvarstis su absorbuojančiu tvarstuku 10x8 (±0,5cm) -2 vnt;

- marlinės servetėlės 8 sluoksnių, 17 siūlų 7,5x7,5 cm (±0,5cm)-15 vnt;

- švirkštas Luer trijų dalių 5 ml -2 vnt;

- švirkštas Luer trijų dalių 10 ml -2 vnt;

- švirkštas Luer trijų dalių 20 ml-2 vnt;

- injekcinė adata 21G0,8x40 mm-3vnt
 Sterilizacijos galiojimas ne trumpesnis kaip 2 metai.
	4 200,00
	

	21
	Sterilus rinkinys hemodializės kateterio priežiūrai
	vnt
	 2000
	Supakuotas vienoje sterilioje pakuotėje (kieto plastiko) su sterilumo kontrolės sistema ( 2 vnt. lipdukai su gamybos duomenimis). Rinkinio sudėtis: 
 -vienkartinis, plastikinis pincetas 13 cm (±1cm) ilgio -1 vnt.

- marliniai tvarstukai, 8 sluoksnių  17 siūlų 5x5 cm (±0,5 cm) -5 vnt;

- lipnus tvarstis su absorbuojančiu tvarstuku 10x8cm (±0,5 cm)-2 vnt

Sterilizacijos galiojimas ne trumpesnis kaip 2 metai.

	2 200,00
	

	22
	Centrinės venos kateterių tvarstis  su 2 % chlorheksidino gliukanatu
	vnt
	  1500
	1. Nepralaidus vandeniui, sterilus

2. Leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis-plėvelė.

3. Permatoma plėvelė per puse kombinuota su neaustinio pluošto pleistru, tvirčiau fiksuoti kateteriui.

4. Tvarščio centre integruota antimikrobinio poveikio gelio pagalvėlė, gėlio sudėtyje antimikrobinė medžiaga chlorheksidino gliukonatas 2 %, gelio pagalvėlė minkšta, gerai prisitaikanti ir priglundanti aplink kateterį.

5. Gelio pagalvėlė ir tvarstis permatomi, leidžiantis stebėti dūrio vietą.

6. Antimikrobinis poveikis 7 paros.

7.Tinkantys perifeniniams, centriniams, arteriniams, epidūriniams kateteriams (taip pat ir šakotiems)

8. Tvarsčio komplekte turi būti  2 sterilios neaustinio pluošto juostelės, skirtos papildomai fiksuoti kateterį, ir 1 popierinio pleistro juostelė duomenims užrašyti.

9. Tvarstis turi turėti specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarščio užklijavimą, mūvant chirurgines pirštines.

10. Supakuoti steriliuose, dalinai permatuomuose įpakavimuose, kurie leidžia vizualiai, neatidarius įpakavimo, įvertinti tvarsčio dydžio tinkamumą.

11. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso.

12. Dydžiai:

- 8,5x11,5 cm (±0,5 cm), gelio pagalvėlės dydis 3x4 cm,

- 7,5x 8 cm (±0,5 cm), gelio pagalvėlės dydis 3x4 cm

	17 000,00
	

	23
	Fistulinis tvarstis 
	vnt
	1000
	Elastinis, vienkartinis, sterilus, su daugiasluoksne hemostatine sidabro jonų pagalvėle 25x25 mm (±10 mm), bendras tvarčio ilgis 45 cm(±10cm), tvarščio gale su pleistru, tvarščio fiksacijai. Pakuotėje po 2 vnt .
	2 600,00
	

	24
	Fistulinis tvarstis 
	vnt
	1500
	Elastinis, vienkartinis, sterilus, su daugiasluoksne hemostatine sidabro jonų pagalvėle 25x25 mm(±10 mm), bendras tvarčio ilgis 45 cm(±10cm), tvarščio gale su pleistru, tvarščio fiksacijai. Pakuotėje po 1vnt 
	2 500,00
	

	25
	Fistulinis tvarstis         
	vnt
	1500
	Elastinis, vienkartinis, sterilus, su daugiasluoksne hemostatine kalcio aglinato pagalvėle 25x25 mm±5 mm, bendras tvarčio ilgis 60 cm (±5cm), tvarščio gale su pleistru, tvarščio fiksacijai. Pakuotėje po 1vnt 

	8 000,00
	

	26
	Tvarsčiai-kišenėlės hemodializės kateteriams
	vnt
	3500
	Elastinis, neaustinės medžiagos, sterilus tvarstis-kišenėlė hemodializės kateteriams, matmenys 18 x 12 x 7( ± 0,5) cm, su „Y“ formos įkirpimu, be sidabro padengimo ir be lipnios juostelės fiksavimui.

	7 150,00
	

	27
	Centrinės venos kateterio tvarsčio pagalvėlė
	vnt


	800
	1. Vienkartinė.

2. Sterili.

3. Neprilimpanti.

4. Antibakterinė, sidabro jonus išskirianti.

5. Dydis : 3,5 cm x 4,5 cm  ( ± 2 cm).

6. Su įkirpimu.

7. Su apvalia, 0,4 cm skersmens skyle, dializės kateteriui

    apgaubti.

8. Supakuota po 1vnt.


	2 400,00
	

	28
	Nepraleidžiantis vandens užmaunamas CVK tvarstis
	vnt
	250
	Vandeniui nelaidus, maišelio pavidalo tvarstis, skirtas apsaugoti kateterį nuo vandens.  Dydis 13×26 cm (±0,5 cm), skylės dydis 9x10 cm (±0,5 cm.) Aplink skylę 2 cm limpantys kraštai.


	1 300,00
	

	29
	Dezinfekcinė medžiaga tinkama Fresenius 4008, 5008 serijos aparatams
	12 000,00
	

	29.1
	„Citrosteril“ tipo (arba lygiavertis)
	ltr
	1000
	Citrinos  rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 20 %;

2-hidroksipropioninės rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 1%

2-hidoksigintaro rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 1%

Išfasavimas po 5 l
Karštai dezinfenfekcijai – 84-85 ºC.
	
	

	29.2
	„Puristeril plus tipo (arba lygiavertis)
	ltr
	5
	Acto rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 8%;

Paracetinės rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 1%;

Vandenilio peroksido koncentracija – ne didesnė nei 8%

Išfasavimas po 5 l
Šaltai dezinfekcijai - 37 ºC.
	
	

	29.3
	Testo juostelės
	vnt
	50
	Kalio jodido juostelės, dezinfektanto likučiams nustatyti.
	
	

	30
	50% citrinos rūgštis
	ltr
	1000
	Bakeliai nuo 5-10 ltr. talpos. Medžiaga dekalcinuojanti ir dezinfekuojanti. Veikianti: bakticidiškai, fungicidiškai, tuberkuliocidiškai, antivirucidiškai, (taip pat HBV, HCV, ŽIV) virusus. Poveikis > 80 ºC temperatūros.
Dezinfekcinė medžiaga tinkama  Dialog  hemodializės aparatams dezinfekuoti.
	2 600,00
	


