Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

	LABORATORINĖS SUPERKRIZINĖS EKSTRAKCIJOS ANGLIES DIOKSIDU IR SUBKRITINIAIS TIRPIKLIAIS ĮRANGOS  PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 




Pirkimo objektas ir bendri reikalavimai
1. Pirkimo objektas – LABORATORINĖS SUPERKRIZINĖS EKSTRAKCIJOS ANGLIES DIOKSIDU IR SUBKRITINIAIS TIRPIKLIAIS ĮRANGA – 1 komplektas (toliau – Prekė).
2. Perkama prekė turi būti pagaminta ir pristatyta Tiekėjo transportu ir lėšomis per 150  k. d. nuo sutarties pasirašymo dienos Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu: Studentų g. 9, Akademija, Kauno r., arba jei keisis adresas, tai tikslų adresą pateiks perkančios organizacijos pirkimo iniciatorius, kaip bus pasirašyta sutartis.
3. Tiekėjas Prekę pristato į numatomą vietą, išpakuoja, sumontuoja, atlieka detalų funkcionalumo patikrinimą pagal gamintojo instrukcijas, pademonstruoja/apmokina darbuotojus kaip reikia dirbti.
4. Apmokymas turi būti įtrauktas į kainą. Mokymai: ne mažiau kaip 5 žmonių, ne mažiau kaip 8  akademinės valandos. Mokymo turinys: prietaiso techninės charakteristikos, darbas su prietaisu, galimi prietaiso sutrikimai ir kaip juo spręsti. Prietaiso paleidimas.   

5. Po garantinis aptarnavimas - turi būti užtikrinta, kad ne mažiau 2 metų po garantiniu laikotarpiu bus tiekiamos atsarginės dalys bei atliekami reikalingi priežiūros darbai.  

6.  Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Pateikiama laisvos formos gamintojo deklaracija.
7. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. 
8. Techninėje specifikacijoje BŪTINA nurodyti reikalaujamas siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes (gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne), pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Dokumentai pagrindžiantys techninius reikalavimus turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjui pateikus pagrindžiančius dokumentus kita kalba ir Perkančiajai organizacijai kilus neaiškumams, Perkančioji organizacija prašys pateikti dokumento vertimą į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso Bendrųjų sąlygų 13.8. p..
9. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. 
10. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo Techninėje specifikacijoje užpildyti visas produktų charakteristikų eilutės, tiksliai nurodant siūlomų produktų charakteristikas. Turi būti išlaikyta reikalavimų eilučių numeracija.

11. Tiekėjas turi pateikti patvirtinantį dokumentą (įrodymą), išduotą įrangos gamintojo, patvirtinantį, kad Tiekėjas turi teisę pardavinėti siūlomą įrangą (pateikiama laisvos formos gamintojo deklaracija).
	Naudojami sutrumpinimai:


	Anglies dioksidas CO2
Ekstrakcija suspaustais skysčiais ESS

	Paskirtis
	Įvairių objektų ekstrakcija ir frakcionavimas panaudojant superkrizinius ir subkritinius skysčius. 

	Pritaikymas
	Paruošti ir gauti neagresyvių CO2, vandens, etanolio tirpiklio pagrindu gaunamus preparatus, ekstraktus, bei išskirti vertingus komponentus: augalinius aliejus, kitas biologiškai aktyvias medžiagas iš augalinių žaliavų kuriant biorafinavimo technologijas.

	Panaudojimas
	Ekstrahavimas, sintezė, sterilizavimas, aerogelių džiovinimas


          Specialūs reikalavimai:  

            Lentelė. 

	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tiekėjo įrašo 

siūlomas parametro reikšmes (gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne),  

	1
	2
	3
	4

	LABORATORINĖ SUPERKRIZINĖS EKSTRAKCIJOS ANGLIES DIOKSIDU IR SUBKRITINIAIS TIRPIKLIAIS ĮRANGA  – 1 komplektas

	1.
	Gamintojas, pavadinimas, modelis 
	Nurodyti bei pateikti siūlomo gamintojo modelį, ir  nuorodą į gamintoją svetainę. 
	

	2.
	Veikimo principas
	Superkrizinė CO2 ekstrakcija su galimybe taikyti papildomą įrangą/įrangos komponentus subkritinio vandens ir kitų tirpiklių (co-solvent) /pvz. EtOH/ ar „kelių tirpiklių“(multi-solvent) ekstrakcijai atlikti.
	

	3.
	Konstrukcija


	Sistema turi būti sudaryta iš:

1. CO2 laikymo talpos ir įrangos pajungimo rinkinio,
2. CO2 didelio našumo siurblio, 

3. šilumokaičio/šildymo sistemos,
4. ekstraktoriaus indo (reaktoriaus), 

5. išgarintojo,
6. atskyrimo modulio (separatoriaus),
7. kondensatoriaus,
8. su galimybe jungti papildomą siurblį/siurblius kitiems tirpikliams (co-solvent pump) naudoti,
9. reikiamų jungčių, tarpinių ir kt. priemonių  sistemai funkcionuoti;

10. valdymo ir procesų kontrolės įrenginio.
Siūloma sistema gali būti vientisa arba modulinė. Pilnai paruošta darbui.
	

	3.1.
	CO2 laikymo talpa ir įrangos pajungimo rinkinys 
	Turi būti CO2 talpa (balionas) sifoninio tipo (with dip tube) skysto CO2 tiekimui į sistemą.

Būtina pateikti visas reikalingas priemones CO2 talpai prijungti, įskaitant reduktorių. Vamzdyno metalas – nerūdijantis plienas ne blogesnės kaip 316 tipo  
	


	3.1.1.
	Superkrizinės ekstrakcijos slėgis (kai tirpiklis CO2)
	Maksimalus darbinis ekstrakcijos slėgis turi būti ne mažesnis kaip 700 bar ir ne didesnis kaip1000 bar. 
	

	3.1.2.
	Superkrizinės ekstrakcijos temperatūra (kai tirpiklis CO2)
	Sistema turi užtikrinti ne žemesnę kaip +150 ºC ekstrakcijos temperatūrą
	

	3.1.3
	Subkritinės ekstrakcijos slėgis (kai tirpiklis H2O))
	Maksimalus darbinis ekstrakcijos slėgis turi būti ne mažesnis kaip 400 bar. 
	

	3.1.4.
	Subkritinės ekstrakcijos temperatūra (kai tirpiklis H2O))
	Sistema turi užtikrinti ne žemesnę kaip +250 ºC ekstrakcijos temperatūrą
	

	3.2. 
	CO2 didelio našumo siurblio paskirtis
	Turi būti pritaikytas superkrizinės ekstrakcijos skysto CO2  ir vandens (subkritinės ekstrakcijos) cirkuliacijai sistemoje užtikrinti, su apvalkalu aušinimui
	

	3.2.1
	CO2 didelio našumo siurblio  sukuriamas slėgis
	Siurblys turi užtikrinti ne mažiau kaip 1000± 10 bar slėgį sistemoje
	

	3.2.2
	CO2 didelio našumo siurblio  srauto greitis /Flowrate/
	Ne mažiau 50 ml/min esant 1000 ± 10 bar slėgiui arba ne mažiau 100 ml/min esant 350±10 barų slėgiui
	

	3.2.3.
	CO2 didelio našumo siurblio  srauto valdymo principas
	Automatinis, precizinis srauto matuoklis 
	

	3.2.4 
	Slėgio kontrolė
	Slėgis turi būti tiksliai valdomas atbulinio slėgio reguliatoriumi (back-pressure) rankiniu arba automatiniu būdu.
	

	3.3.
	Reikalavimai šilumokaičio/šildymo sistemos 
	Pirminis šildytuvas – būtinas; šildytuvo paskirtis - šildyti CO2 temperatūrų diapazone ne žemiau kaip +20°C ir ne daugiau kaip +110°C. Jis turi būti šildomas elektra kaitinimo korpuso kontūru. 
Šilumokaitis turi būti sumontuotas krosnelėje (būtina sąlyga), kad būtų užtikrintas į ekstrakcijos indą patenkančio skysčio pašildymas

Ne mažiau kaip trys temperatūros kontrolės davikliai.
	

	3.4.
	Ekstraktoriaus indas (reaktorius) 
	Tūris ne mažesnis kaip 100 ml, pritaikytas vykdyti ekstrakciją ne mažiau kaip 700 bar slėgyje, su galimybe vykdyti ekstrakciją 1000 bar slėgyje.

Ne mažiau kaip du filtrai.
	

	3.5.
	Išgarintojas
	Temperatūros reguliavimo diapazonas turi būti ne daugiau +20 ir ne mažiau +70°C. 
	

	3.6.
	Atskyrimo modulis (separatorius)
	Ne mažiau kaip 1 indas; darbinis slėgis ne didesnis kaip 210 bar, darbinis temperatūros intervalas: apatinė riba ne daugiau 0 ir viršutinė ne mažiau kaip 80 °C; separatoriaus talpa turi būti ne mažesnė kaip 40 ml. Būtinas separatoriaus rankinis ekstrakto nupylimo kranelis 

Turi būti numatyta galimybė sistemoje papildomai jungti antrą šildomą ne mažesnį kaip 40 ml arba ne didesnį kaip 100 ml talpos separatorių kartu jungiant antrą atbulinio slėgio reguliatorių ekstrakto frakcionavimui tarp separatorių.

Turi būti galimybė naudoti safyro separatorių procesų stebėjimui vizualiai.
	

	3.7.
	Kondensatorius 
	Paskirtis: - suskystinti dujinį CO2. Sistema šaldoma  etilenglikolio ir vandens mišiniu per išorinį aušintuvą arba efektyvesniu principu. Aušintuvas privalo būti pateiktas kartu su ekstrakcijos sistema.
	

	3.8.
	Papildomas siurblys (co-solvent pump) 
	Turi būti galimybė jungti papildomą skysčių (co- solvent) siurblį.

Paskirtis: ekstrahavimo metu pasirinktinai pridėti papildomo tirpiklio (pvz., etanolio).
	

	3.9
	Reikiamos jungtys, tarpinės ir kitos priemonės 
	Sistema turi būti aprūpinta visomis reikiamomis priemonėmis: vamzdynais, tarpinėmis, jungtimis.
	

	3.9.1.
	Reikalavimai įrenginio medžiagoms
	Ekstraktorius reaktorius, jo kaitinimo apvalkalas, separatoriai ir visi didelio slėgio kontūrai turi būti pagaminti iš atsparių medžiagų, nerūdijančio plieno ne blogesnio kaip 316 tipo. Sistemoje turi būti reikiami vožtuvai valdomi rankiniu arba automatiniu būdu.
	

	3.10
	Įrenginio valdymas ir procesų kontrolė 
	Įrenginys turi būti valdomas lietimui jautriu ekranu (touch-screen). Programinės įrangos pagalba turi būti lengvai pasirenkamos nustatytos vertės: slėgiai, temperatūros ir srautai.

Turi būti:

- duomenų rinkimo modulis, leidžiantis saugoti darbo parametrus ir eksportuoti šiuos parametrus į kompiuterį su vizualizacijos galimybe;

- parametrų rodymas pagrindiniame ekrane;

- proceso parametrų nuotolinis valdymas (siurblio slėgis, temperatūros);

- aliarmų parametrų pasirinkimas, aptikimas ir įrašymas;

- visų proceso parametrų duomenų registravimas, visų proceso parametrų saugojimas duomenų failuose;

- visų parametrų kreivės vizualizavimas.
	

	4
	Įrangos išmatavimai
	Įranga turi būti pastatoma ant laboratorijos stalo ar vežimėlio. Sistemos arba jos modulių bendri išmatavimai negali viršyti: 1800 x 800 x1000 +/-200 mm (ilgis x gylis x aukštis)
	

	5
	Įrenginio saugaus darbo užtikrinimas


	Sistema ir jos komponentai turi būti aprūpinti perteklinės temperatūros ir slėgio apsaugos priemonėmis, kurios garantuoja saugų veikimą. 

Sistema ir visi jos komponentai turi atitikti Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus: 2014/68/ES; 2006/42/EB; 2014/35/ES.

Turi būti pateikti patvirtinantys oficialūs dokumentai (lietuvių arba anglų kalba):

- brėžiniai, kuriuose parodytas įrangos išdėstymas, komponentų mechaniniai projektai;

- kiekvieno proceso P&ID ir struktūrinės diagramos;

- elektros ir valdymo laidų schemos;

- saugos ir bandymų sertifikatai;

- instrukcija (įrangos montavimas, valdymas ir priežiūra);

- atsarginių dalių sąrašai,

- normatyviniai CE sertifikatai.

Ši dokumentacija turi būti pateikta CVP IS ir atspausdinta pateikiama kartu su preke.
	

	6.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių po instaliavimo ir prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo.
	


Pastaba: 1. Perkančioji organizacija pasilieka teisę tikrinti prekių atitiktį techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams ir pagal viešai prieinamą informaciją.

2. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, toks nurodymas yra informacinio pobūdžio ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius produktus, standartus, modelius, procesus, tipus.
.............................
