## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ ĮRANGOS (TURIMOS IR NAUJAI ĮSIGYTOS, JEI SUTARTIES VYKDYMO LAIKOTARPIU TOKIA BŪTŲ ĮSIGYTA) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS

1. Pirkimo objektas – Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kriminalistinių tyrimų valdybos įrangos (toliau – KTV) turimos (sąrašas pateikiamas 1 priedėlyje) ir naujai įsigytos (jei sutarties vykdymo laikotarpiu tokia būtų įsigyta) (toliau – Įranga) techninės priežiūros ir remonto  paslaugos.

2. Paslaugų teikimo vieta - Liepyno g. 11A, Vilnius.

3. Išsamus turimos Įrangos sąrašas ir informacija apie pirkimo objekto dalis pateikiama techninės specifikacijos 1-ame priedėlyje.

4. Reikalavimai Įrangos (kuriai būtina) techninei priežiūrai pateikiami techninės specifikacijos 2 priedėlyje.

Reikalavimai Įrangos (visos) remonto paslaugoms

5. Įrangos remonto paslaugos visą sutarties laikotarpį užsakomos pagal poreikį ir turimą finansavimą.

6. Tiekėjas turi paskirti Įrangos remonto paslaugos teikimo Pagalbos personalą (techninius darbuotojus), kurie atliktų Įrangos remontą vietoje ir prireikus koordinuotų remonto darbus.

7. Pranešimai Tiekėjui gali būti perduodami telefonu arba el. paštu. Pranešimų registravimas Pagalbos tarnybos sistemoje turi veikti visą parą (365, 24 × 7). Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbo dienomis 8 val. per parą (5 × 8) kuo greičiau būtų reaguojama į pranešimus, siekiant išspręsti problemas.

8. Tiekėjo techniniai specialistai turi būti kvalifikuoti atlikti Įrangos techninį aptarnavimą ir/ar remontą.

9. Tiekėjo Pagalbos personalas turi vesti detalų žurnalą (popierinį ar elektroninį), kuriame būtų fiksuojami pranešimai, nurodant, kaip buvo reaguota ir kaip buvo išspręsta problema.

10. Įgaliotiems KTV darbuotojams turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti pranešimų apdorojimo būseną, įgyvendinimo eigą ir atlikto Įrangos remonto kainą Tiekėjo Pagalbos tarnybos sistemoje.

11. Tiekėjas atsako už Įrangos ir jos komponentų taisymą ir keitimą sutarties galiojimo laikotarpiu.

12. Sugedęs Įrangos komponentas – tai toks, kuris: 1) visiškai nebeveikia; 2) kurio veikimas buvo sutrikęs ir pareikalavo remonto daugiau nei tris kartus per 30 dienų; 3) negali būti sutaisytas taip, kad palaikytų reikiamą sistemos veikimo lygį.

13. Tiekėjas turi sugebėti sutvarkyti visas Įrangos problemas įvairių sutrikimų atvejais.

14. Tiekėjas, nustatęs Įrangos gedimą ir būtinybę keisti jos komponentą, turi tai suderinti su užsakovu prieš jį keičiant.

15. Tiekėjas turi Įrangos gedimą pašalinti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, atskirais atvejais, jei keistinas detales reikia specialiai užsakyti – ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. Gedimų šalinimo pagreitinimui Tiekėjui leidžiama keisti sugedusį Įrangos elementą į tokį patį veikiantį.

16. Jeigu būtina atvykti į vietą, turi būti praneštas atvykimo laikas.

17. Šalinant sutrikimą Įrangos naudotojai turi būti informuojami apie atliekamus darbus.

18. Paslaugos įvykdymo data laikoma Tiekėjo parengto paslaugų priėmimo–perdavimo akto išsiuntimo užsakovui data.

19. Visi pakeisti Įrangos komponentai ir dalys turi būti originalūs ir nauji įrangos gamintojo arba lygiaverčiai keičiamiems, suderinami su Įranga ir užtikrinantys stabilų Įrangos veikimą.

20. Visai suremontuotai Įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 6 mėn., ir/arba ne trumpesnę garantiją, kurią taiko gamintojas. Šių paslaugų kokybės ir komponentų bei detalių defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu, tiekėjas privalės savo sąskaita pašalinti neatlygintinai.

21. Tiekėjas naudoja standartines problemų sprendimo procedūras spręsdamas visų rūšių ir lygių remonto problemines situacijas.

22. Įrangos techninio aptarnavimui ir atvykimui į paslaugų teikimo vietą nustatomi fiksuoti paslaugų įkainiai.

23. Įrangos remonto paslaugoms taikoma sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo, kuri susideda iš:

– atsiskaitymo už remonto paslaugų atlikimą ir  už atvykimą sutartyje nustatytais įkainiais;

– atsiskaitymo už faktiškai paslaugų tiekėjo patirtas kitas išlaidas, tiesiogiai susijusias su remonto paslaugomis, t.y. remontui reikalingas Įrangos dalis, komponentus ir medžiagas (atlyginant tiekėjo faktiškai patirtas išlaidas ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis).

23. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas.

24. Numatoma remonto kaina turi būti suderinta su užsakovu elektroniniu paštu ir paslaugos teikiamos tik gavus Užsako raštišką patvirtinimą.

________________________

Pirkimo sąlygų 2 priedo ,,Techninė specifikacija“ 1 priedėlis

įrangos sąrašas ir INFORMACIJA APIE pIrKIMO OBJEKTO DALIS

| Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas, tipas, numeris | SKYRIUS | Vienetai | Išorinė techninė priežiūra | Remontas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Šviesos šaltiniai |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Šviesos šaltiniai „Crime-Lite 82S IR“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 1.2 | Šviesos šaltiniai „Crime-Lite 82S“ | Biologinių tyrimų | 3 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 1.3 | Šviesos šaltiniai „Crime-Lite ML2“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 1.4 | Šviesos šaltiniai „Crime-Lite 82S“ | Daktiloskopinių tyrimų | 6 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 1.5 | Šviesos šaltiniai „Crime-Lite" | Daktiloskopinių tyrimų | 5 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 1.6 | Šviesos šaltiniai Fiber-Lite MH-100 | Daktiloskopinių tyrimų | 2 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 1.7 | Šviesos šaltinis "Fiber-Lite FL 180 | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 1.8 | Šviesos šaltinis "Polilight PL500" | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 1.9 | Šviesos šaltinis „UV-H 254BL“ | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
| 2 |  | Automatizuota išskyrimo sistema ir termostatai |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Automatizuota išskyrimo sistema „TECAN Freedom Evo 100“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 2.2 | Automatizuota sistema „TECAN Freedom Evo 75“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekama | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 2.3 | Termostatinis kratytuvas „BIOMETRA TS1 Thermo-shaker“ | Biologinių tyrimų | 2 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 2.4 | Termostatinis kratytuvas „Biosan TS-100 Thermo-shaker “ | Biologinių tyrimų | 10 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 2.5 | Termostatas "ST3B40 Pol-Eko" | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
| 3 |  | Laboratorinė indų plovimo mašina |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Laboratorinė indų plovimo mašina "Lancer Getinge Group, 1300LX Ultima" | Cheminių tyrimų | 2 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
| 4 |  | Kompresorius dujiniam chromatografui |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Kompresorius dujiniam chromatografui "BOGE Kompressoren, C3-90LR" | Cheminių tyrimų | 2 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
| 5 |  | Vandenilio dujų generatorius |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Vandenilio dujų generatorius"LMH520, LabTech" | Cheminių tyrimų | 3 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
| 6 |  | Įvairi laboratorinė įranga |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Cianoakrilato spinta „MVC3000“ | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 6.2 | Cianoakrilato spinta „MVC5000/D“ | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 6.3 | Cianoakrilato spinta „Safe Fume 72xL“ | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas |  |
|  | 6.4 | DFO ir ninhidrino spinta „SANYO Gallenkamp PLC FDC060 .XHX.C“ | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas |  |
|  | 6.5 | DFO ir ninhidrino spinta „NINcha L31“ | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas |  |
|  | 6.6 | Metalo garinimo spinta „EDWARDS IDENTICOAT 500“ | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 6.7 | Sistema pirštų antspaudų registravimo ir tyrimo "DCS 5" | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 6.8 | Darbo stalas "POWDERado SH 131" | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 6.9 | VSC 6000-HS | Dokumentų tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
| 7 |  | Optinės sistemos |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Mikroskopas „LEICA DM LB2“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 7.2 | Lyginamasis mikroskopas LEICA FS C | Ginklų, sprogmenų ir trasologinių tyrimų | 2 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
| 8 |  | Shimadzu prietaisai ir sistemos |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | Dujų chromatografas su masių spektrometriniu detektoriumi Shimadzu QP2020NX (GCMS-QP2020 NX1; GCMS-QP2020 NX2; GCMS-QP2020 NX3) | Cheminių tyrimų | 3 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.2 | Dujų chromatografas Shimadzu GC2030 su dviem FID bei dvigubu autosampleriu (GC2030 FID/FID) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.3 | Dujų chromatografas Shimadzu GC2030 su FID bei autosampleriu (GC2030 NEXIS FID) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.4 | Dujų chromatografas Shimadzu NEXIS-2030AF su FID bei autosampleriu (GC-2030 AF) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.5 | Dujų chromatografijos sistema Shimadzu GC-2010Plus (GC 5 FID Single) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.6 | Dviejų analitinių linijų dujų chromatografijos sistema Shimadzu GC-2010Plus (GC 6 FID Dual line) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.7 | Dujų chromatografijos sistema su masių spektrometriniu detektoriumi Shimadzu TQ8040 (GCMS 5 TQ8040 Ultra) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.8 | Dujų chromatografijos sistema su masių spektrometriniu detektoriumi Shimadzu QP2020 (GCMS 4 QP2020 Ultra) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.9 | Dujų chromatografijos sistema su masių spektrometriniu detektoriumi Shimadzu QP2010Ultra (GCMS 3 QP2010 Ultra) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.10 | Dujų chromatografijos sistema su FID detektoriumi Shimadzu GC2010Plus (GC-FID 4) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.11 | Dujų chromatografijos sistema su masių spektrometriniu detektoriumi Shimadzu QP2010Plus (GCMS QP2010 Plus) | Cheminių tyrimų | 2 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.12 | Dujų chromatografas Shimadzu GC2010Plus su priedais (GC2010-2) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.13 | Dujų chromatografas Shimadzu GC17 (GC-FID 17) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.14 | Dujų chromatografas Shimadzu GC2010 Plus AF (GC2010-1) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.15 | Didelio efektyvumo skysčių chromatografinė sistema Shimadzu LC-10 (LC-10vp serijos sistema) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.16 | Ultra didelio efektyvumo skysčių Shimadzu chromatografinė sistema su DAD bei RF detektoriais (Nexera-i + RF) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.17 | Didelio efektyvumo skysčių chromatografinė sistema Shimadzu LC-20 Prominence su masių spektrometriniu detektoriumi LCMS-2010EV (LCMS-2010EV) | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.18 | Rentgeno spindulių fluorescencinis analizatorius Shimadzu EDX-8100P | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 8.19 | Analitinės svarstyklės Shimadzu AP225W | Cheminių tyrimų | 2 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 8.20 | Analitinės svarstyklės Shimadzu AP225WD | Cheminių tyrimų | 4 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 8.21 | Analitinės svarstyklės Shimadzu AP225HV | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 8.22 | Analitinės svarstyklės Shimadzu UW4200HV | Cheminių tyrimų | 3 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 8.23 | Analitinės svarstyklės Shimadzu UW6200HV | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 8.24 | Analitinės svarstyklės Shimadzu AUW120D | Cheminių tyrimų | 2 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 8.25 | Svarstyklių Shimadzu spausdintuvas EP-80 | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
| 9 |  | Reguliuojamo tūrio dozatoriai |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 | Reguliuojamo tūrio (5-100 µl) elektroninė 8 kanalų pipetė „EPPENDORF MULTIPETTE E3“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 9.2 | Reguliuojamo tūrio (0,5-10 µl) automatinė 12 kanalų pipetė „EPPENDORF RESEARCH“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 9.3 | Reguliuojamo tūrio (0,5-10 µl) automatinė 8 kanalų pipetė „EPPENDORF RESEARCH“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 9.4 | Reguliuojamo tūrio automatinė pipetė „EPPENDORF RESEARCH PLUS“ (0,5–10 µl) | Biologinių tyrimų | 9 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 9.5 | Reguliuojamo tūrio automatinė pipetė „EPPENDORF RESEARCH PLUS“ (0,1–2,5 µl) | Biologinių tyrimų | 8 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 9.6 | Reguliuojamo tūrio automatinė pipetė „EPPENDORF RESEARCH PLUS“ (100–1000 µl) | Biologinių tyrimų | 9 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 9.7 | Reguliuojamo tūrio automatinė pipetė „EPPENDORF RESEARCH PLUS“ (20–200 µl) | Biologinių tyrimų | 11 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 9.8 | Reguliuojamo tūrio automatinė pipetė „EPPENDORF RESEARCH PLUS“ (2–20 µl) | Biologinių tyrimų | 10 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 9.9 | Reguliuojamo tūrio elektroninė pipetė „EPPENDORF MULTIPETTE E3“ | Biologinių tyrimų | 3 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
| 10 |  | Analizatoriai, termocikleriai, DNR išskyrimo sistema |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 | Termocikleris „AB GeneAmp PCR System 9700“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 10.2 | Termocikleris „ProFlex 96-well PCR System“ | Biologinių tyrimų | 4 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 10.3 | Automatizuota išskyrimo sistema „AutoMate ExpressTM“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 10.4 | Genų analizatorius „Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer | Biologinių tyrimų | 2 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 10.5 | Tikro laiko PGR termocikleris „ThermoScientific, QuantStudio 5 HID“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
| 11 |  | Automatizuotos DNR išskyrimo ir PGR surinkimo sistemos |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 | Automatizuota išskyrimo sistema „QIASymphony®SP“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 11.2 | PGR ir tikro laiko PGR mišinių ruošimo bei pilstymo sistema „QIAgility“ | Biologinių tyrimų | 2 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
| 12 |  | Šaldymo ir temperatūros palaikymo įranga |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 | Šaldytuvas-šaldiklis „smeg DT28CA“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekama |  |
|  | 12.2 | Šaldiklis „ATLANT MM-184-66“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 12.3 | Šaldiklis „LIEBHERR“ | Biologinių tyrimų | 3 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 12.4 | Šaldytuvas-šaldiklis „ATLANT“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 12.5 | Šaldytuvas-šaldiklis „SNAIGĖ soft line RF315“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 12.6 | Šaldiklis „Angelatoni KRYOLAB 500 V“ | Biologinių tyrimų | 2 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 12.7 | Šaldytuvas „SNAIGĖ Ice Logic C 31SM“ | Biologinių tyrimų | 3 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 12.8 | Šaldiklis „Infrico medcare LTF4 SD“ | Biologinių tyrimų | 4 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 12.9 | Laboratorinis šaldytuvas "LKv3910, „LIEBHERR“ | Cheminių tyrimų | 2 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 12.10 | Laboratorinis šaldytuvas "LCv4010, „LIEBHERR“ | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 12.11 | Laboratorinis šaldytuvas "SRFfg 4001, LIEBHERR" | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 12.12 | Laboratorinis šaldiklis "LGUex 1500 Mediline, „LIEBHERR“ | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 12.13 | Buitinis šaldytuvas „LIEBHERR“" | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 12.14 | Šaldytuvas-šaldiklis „smeg DT28CA“ | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 12.15 | Pastovios temperatūros palaikymo spinta “TS 606/3-I” | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
| 13 |  | KERN svarstyklės |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 | Elektroninės svarstyklės „KERN 770-12“ | Biologinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 13.2 | Elektroninės svarstyklės „KERN ABT 220-5DNM“ su spausdintuvu | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 13.3 | Elektroninės svarstyklės „KERN ABT 220-5DM“ su spausdintuvu | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 13.4 | Elektroninės svarstyklės „KERN EG 420-3NM“ | Daktiloskopinių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
| 14 |  | SARTORIUS svarstyklės ir drėgnomatis |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 | Elektroninės svarstyklės „SARTORIUS MC 21S“ su spausdintuvu | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 14.2 | Elektroninės svarstyklės „SARTORIUS F 150S“ | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 14.3 | Elektroninės svarstyklės „SARTORIUS BCA 1203I-1CEU“ su spausdintuvu | Cheminių tyrimų | 3 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 14.4 | Drėgnomatis „SARTORIUS MA 40“ | Cheminių tyrimų | 2 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
| 15 |  | RADWAG svarstyklės |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 | Elektroninės svarstyklės „RADWAG XA 82/220/2X“ su spausdintuvu | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 15.2 | Elektroninės svarstyklės „RADWAG PS 1000.R2“ su spausdintuvu | Cheminių tyrimų | 2 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 15.3 | Elektroninės svarstyklės „RADWAG WLC60/C2/K“ | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
| 16 |  | Refraktometras |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 | Refraktometras ABBE KRUSS AR2008 | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
| 17 |  | pH/laidumo matavimo įranga |  |  |  |  |  |
|  | 17.1 | Analizatorius WTW inoLab pH/cond Level 1 | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
| 18 |  | Alkoholinių skysčių tyrimo įranga |  |  |  |  |  |
|  | 18.1 | Automatinė alkoholinių skysčių distiliavimo sistema „Gibertini Super DEE“ | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
|  | 18.2 | Densitometras KEM ALM-155 | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |
| 19 |  | Pėdsakų skenavimo įranga |  |  |  |  |  |
|  | 19.1 | Avalynės pėdsakų skenavimo ir duomenų apdorojimo sistema "TRASOSCAN". | Ginklų, sprogmenų ir trasologinių tyrimų | 1 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 19.2 | Įrankių pėdsakų skenavimo ir duomenų apdorojimo sistema "TOOLSCAN". | Ginklų, sprogmenų ir trasologinių tyrimų | 1 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
|  | 19.3 | Balistinė identifikacinė sistema „BALSCAN“. | Ginklų, sprogmenų ir trasologinių tyrimų | 1 vnt. | 1 kartą per metus | Atliekamas | Pateikiamas dokumentas įrodantis tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti techninį aptarnavimą ir/ar remontą arba sutartis(susitarimas) su tokią teisę turinčiu subjektu. |
| 20 |  | Cheminių tyrimų įranga |  |  |  |  |  |
|  | 20.1 | Stiklo lūžio rodiklio nustatymo sistema "Grim-3" | Cheminių tyrimų | 1 vnt. | Netaikoma | Atliekamas |  |

## Pirkimo sąlygų 2 priedo ,,Techninė specifikacija“ 2  priedėlis

REIKALAVIMAI ĮRANGOS TECHNINEI PRIEŽIŪRai

1. 2-a pirkimo dalis „Automatizuota išskyrimo sistema ir termostatai“. Automatizuotai išskyrimo sistemai „TECAN Freedom Evo 100“ atliktini priežiūros darbai.

1.1. Sistemos apžiūra, patikrinimas, X/Y/Zx kreipiančiųjų valymas ir tepimas, pipetavimo tikslumo vertinimas naudojant gravimetrinį metodą bei dalių keitimas.

1.2. Robotinės rankos judėjimo tikslumo patikrinimas.

1.3. Globalių pozicijų kalibravimas – pagal poreikį.

1.4. Antgalių laikiklių (4vnt) pakeitimas.

1.5. Apsauginio gaubto filtrų (2vnt) išplovimas arba pakeitimas.

1.6. Adapterių DiTi PMP AirLiHA (4vnt) pakeitimas – pagal poreikį (būklė įvertinama kiekvieno aptarnavimo metu).

1.7. Cilindrų AirLiHA Freedom EVO (4vnt) pakeitimas – pagal poreikį (būklė įvertinama kiekvieno aptarnavimo metu).

2. 6-a pirkimo dalis “Įvairi laboratorinė įranga”.

2.1. Atliktini darbai:

| Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Tikrinami parametrai | Tikrinami taškai | Leistinoji paklaida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cianoakrilato spinta „MVC3000“ | Temperatūra Santykinis drėgnumas | 120 °C 80% | ± 3 °C – 5% + 10% |
| 2. | Cianoakrilato spinta „MVC5000/D“ | Temperatūra Santykinis drėgnumas | 120 °C 230 °C 80% | ± 3 °C ± 5 °C – 5% + 10% |
| 3. | Cianoakrilato spinta „Safe Fume 72xL“ | Temperatūra Santykinis drėgnumas | 120 °C 80% | ± 3 °C – 5% + 10% |
| 4. | Ninhidrino (DFO) spinta „SANYO Gallenkamp PLC FDC060 .XHX.C“ | Temperatūra Santykinis drėgnumas | 65 °C 80 °C 100 °C 65% | ± 2 °C ± 2 °C – 5 °C ± 5% |
| 5. | Ninhidrino (DFO) spinta „NINcha L31“ | Temperatūra Santykinis drėgnumas | 30 °C 65 °C 80 °C 100 °C 65% | ± 2 °C ± 2 °C ± 2 °C – 5 °C ± 5% |

2.2. Priežiūros darbai atliekami ne vėliau kaip vieneri metai po paskutinio techninių parametrų tikrinimo ir ne anksčiau kaip 2 savaitės iki dienos, kai sueina vieneri metai po paskutinių priežiūros darbų.

2.3. Priežiūros darbai atliekami neardant ar kitaip nereguliuojant įrangos konstrukcijos.

3. 10-a pirkimo dalis „Analizatoriai, termocikleriai, DNR išskyrimo sistema“.

3.1. Analizatoriui 3500 Genetic Analyzer (2 vnt.) turi būti atlikti šie darbai:

3.1.1. Pakeičiamas oro filtras.

3.1.2. Polimero pompos valymas/plovimas.

3.1.3. Aušintuvų valymas.

3.1.4. Prietaiso komponentų funkcionalumo tikrinimas naudojant serviso programinę įrangą.

3.1.5. Viršutinio ir apatinio lazerio spindulio galios matavimas ties detekcijos langeliu.

3.1.6. Optikos sistemos tikrinimas. Atliekami šie testai:

a) spindulių persidengimo testas;

b) intensyvumo patikrinimas ties 592 nm;

c) signalo intensyvumo netolygumo testas;

d) difrakcinės gardelės pasukimo testas;

e) CCD kameros pasukimo testas;

f) apatinio ir viršutinio kapiliaro padėties testas CCD kameroje;

g) bangos ilgių korekcijos testas;

h) fokusavimo testas;

i) lazerio galios normalizacijos procedūra.

3.1.7. Polimero pompos gaudyklės praplovimas.

3.1.8. Polimero pompos atbulinio vožtuvo pakeitimas nauju.

3.1.9. Polimero pompos kalibravimas.

3.1.10. Autosamplerio kalibravimas.

3.1.11. RFID skaitymo/rašymo testas.

3.1.12. Erdvinės kalibracijos atlikimas.

3.2. Tikro laiko sistemai Quant Studio 5 turi būti atlikti šie darbai:

3.2.1. Maitinimo įtampos ir įžeminimo patikrinimas.

3.2.2. Instrumento programinės įrangos „Firmware“ revizija, atnaujinimas esant poreikiui.

3.2.3. Instrumento vidinių maitinimo šaltinių įtampų patikrinimas.

3.2.4. Instrumento optinės dalies patikrinimas, derinimas esant poreikiui.

3.2.5. Termostatavimo mazgo diagnostika, našumo testas.

3.2.6. Instrumento kalibravimas dažų rinkiniais.

3.2.7. Instrumento vidaus ir išorės valymas.

3.3. Termocikleriui AB GeneAmp PCR System 9700 turi būti atlikti šie darbai:

3.3.1. Maitinimo įtampos ir įžeminimo patikrinimas.

3.3.2. PCB plokščių inspekcija, valymas esant poreikiui.

3.3.3. Lanksčių kabelių inspekcija.

3.3.4. Instrumento programinės įrangos „Firmware“ revizija, atnaujinimas esant poreikiui.

3.3.5. Instrumento vidinių maitinimo šaltinių įtampų patikrinimas.

3.3.6. Termostatavimo mazgo diagnostika: kaitinimo ir atšaldymo greičio matavimas; kaitinimo bloko temperatūros tolygumo tikrinimas; kaitinimo bloko taškinės temperatūros tikrinimas 85 ºC ir 45 ºC taškuose; temperatūros netolygumo tikrinimas 94 ºC ir 37 ºC taškuose.

3.3.7. Instrumento vidaus ir išorės valymas.

3.4. Termocikleriams ProFlex 96-well PCR System (4 vnt.) turi būti atlikti šie darbai:

3.4.1. Prietaiso ventiliatorių veikimo, švarumo bei triukšmo lygio patikra.

3.4.2. Patikrinimas, ar prietaisas įsijungia be klaidos pranešimų.

3.4.3. Mėginių bloko ir dangtelio patikrinimas, valymas esant poreikiui.

3.4.4. Priekinės ir galinės ventiliacijos angų patikrinimas, valymas esant poreikiui.

3.4.5. Liečiamo ekrano veikimo patikra.

3.4.6. USB jungties veikimo patikra.

3.4.7. Prietaiso savipatikros testo atlikimas.

3.4.8. Kaitinimo dangtelio temperatūros tikrinimas.

3.4.9. Termostatavimo mazgo diagnostika: kaitinimo ir atšaldymo greičio matavimas; kaitinimo bloko temperatūros tolygumo tikrinimas; kaitinimo bloko taškinės temperatūros tikrinimas 85 ºC ir 45 ºC taškuose; temperatūros netolygumo tikrinimas 95 ºC ir 60 ºC taškuose.

3.4.10. Prietaiso išorės valymas.

3.5. Automatizuotai išskyrimo sistemai AutoMate ExpressTM turi būti atlikti šie darbai:

3.5.1. Prietaiso ventiliatorių veikimo, švarumo bei triukšmo lygio patikra.

3.5.2. Lanksčių kabelių inspekcija.

3.5.3. Patikrinimas, ar prietaisas įsijungia be klaidos pranešimų.

3.5.4. Dangčio patikrinimas, valymas esant poreikiui.

3.5.5. Priekinės ir galinės ventiliacijos angų patikrinimas, valymas esant poreikiui.

3.5.6. Liečiamo ekrano veikimo patikra.

3.5.7. Prietaiso išorės ir vidaus valymas.

3.5.8. Diagnostinių testų atlikimas pagal gamintojo rekomendacijas.

4. 11-a pirkimo dalis „Automatizuotos DNR išskyrimo sistemos ir PGR surinkimo sistemos“.

4.1. Automatizuotai PGR surinkimo sistemai Qiagility (2 vnt.) turi būti atlikti šie darbai:

4.1.1. Maitinimo įtampos ir įžeminimo patikrinimas.

4.1.2. PCB plokščių inspekcija, valymas esant poreikiui.

4.1.3. Lanksčių kabelių inspekcija.

4.1.4. Instrumento programinės įrangos „Firmware“ ir „Software“ revizija, atnaujinimas esant poreikiui.

4.1.5. Instrumento vidinių maitinimo šaltinių įtampų patikrinimas.

4.1.6. Daviklių tikrinimas, keitimas ir derinimas.

4.1.7. Pipetavimo sistemos susidėvėjusių dalių keitimas, derinimas.

4.1.8. Hepa filtro keitimas.

4.1.9. Saugos komponentų tikrinimas.

4.1.10. Kompiuterio disko tikrinimas ir defragmentavimas.

4.1.11. Instrumento vidaus ir išorės valymas.

4.2. Automatizuotai DNR išskyrimo ir PGR surinkimo sistemai QIAsymphony

turi būti atlikti šie darbai:

4.2.1. Elektros jungčių, laidų patikrinimas.

4.2.2. Prietaiso vidaus, išorės valymas/dezinfekavimas.

4.2.3. Reagentų konteinerių (ketridžų) pakėlimo/pradūrimo mechanizmo valymas ir sutepimas.

4.2.4. Manipuliatoriaus mechanizmų valymas, tepimas, X/Y/Z krypčių diržų įtempimo

reguliavimas.

4.2.5. Dozatorių (pipetorių) sandarinimo tarpinių keitimas.

4.2.6. Antgalių numetimo spyruoklių (Set spring drop channel) tikrinimas, keitimas esant

poreikiui.

4.2.7. Dozatorių mechanizmų tikrinimas, derinimas.

4.2.8. Lazerinio sensoriaus ir 2D barkodų skaitytuvo valymas.

4.2.9. Instrumento korpusinės dalies tikrinimas.

4.2.10. Pagrindinio elektronikos modulio testavimas.

4.2.11. Lietimui jautraus ekrano tikrinimas, kalibravimas esant poreikiui.

4.2.12. Darbo priemonių ir reikmenų stalčiaus zonos derinimas.

4.2.13. Panaudotų priemonių ir reikmenų stalčiaus zonos testavimas, derinimas esant poreikiui.

4.2.14. Eliucijos stalčiaus zonos testavimas, derinimas esant poreikiui.

4.2.15. Konvejerio modulio testavimas, derinimas esant poreikiui.

4.2.16. Mėginių įvedimo sistemos tikrinimas.

4.2.17. Ekstraktoriaus modulio testavimas, derinimas esant poreikiui.

4.2.18. Termostatuojamos purtyklės testavimas, derinimas esant poreikiui.

4.2.19. Tarpmodulinio mechanizmo patikra, suderinimas.

4.2.20. Robotizuotos rankos modulio testavimas, derinimas esant poreikiui.

4.2.21. Išpilstymo (pipetavimo) sistemos testavimas, derinimas esant poreikiui.

4.2.22. Lazerinio optinio sensoriaus pozicionavimas, 2D barkodų skaitytuvo testavimas.

4.2.23. Reagentų kasetės pradūrimo mechanizmo tikrinimas.

4.2.24. Funkciniai testai ir derinimas:

4.2.25. Serviso testų atlikimas.

5. 19-a pirkimo dalis „Pėdsakų skenavimo įranga“.

Balistinei identifikacinės sistemai "BalScan" kasmetinės priežiūros metu turi būti atlikti šie darbai:

1. Maitinimo įtampos ir įžeminimo patikrinimas.

2. Lanksčių kabelių inspekcija.

3. Įrangos mechaninių dalių veikimo patikrinimas.

4. Programinės įrangos atnaujinimas iki naujausios versijos.

5. Įrangos kalibravimas naujausiam programiniam atnaujinimui tam, kad pasiekti geriausią skenavimo rezultatą.

6. Kalibravimo patikrinimas (testavimas).

7. Duomenų bazės ir atsarginių kopijų būklės patikrinimas.

8. Apmokymas dirbti su naujomis programinės įrangos funkcijomis.

9. Šviesos šaltinio patikrinimas ir pakeitimas, esant poreikiui.

10. Įrangos vidaus ir išorės valymas.

Įrankių pėdsakų skenavimo ir duomenų apdorojimo sistemai "ToolScan" kasmetinės priežiūros metu turi būti atlikti šie darbai:

1. Maitinimo įtampos ir įžeminimo patikrinimas.

2. Lanksčių kabelių inspekcija.

3. Įrangos mechaninių dalių veikimo patikrinimas.

4. Programinės įrangos atnaujinimas iki naujausios versijos.

5. Įrangos kalibravimas naujausiam programiniam atnaujinimui tam, kad pasiekti geriausią skenavimo rezultatą.

6. Kalibravimo patikrinimas (testavimas).

7. Apmokymas dirbti su naujomis programinės įrangos funkcijomis.

8. Šviesos šaltinio patikrinimas ir pakeitimas, esant poreikiui.

9. Įrangos vidaus ir išorės valymas.

Avalynės pėdsakų skenavimo ir duomenų apdorojimo sistemai "TrasoScan" kasmetinės priežiūros metu turi būti atlikti šie darbai:

1. Maitinimo įtampos ir įžeminimo patikrinimas.

2. Lanksčių kabelių inspekcija.

3. Įrangos mechaninių dalių veikimo patikrinimas.

4. Programinės įrangos atnaujinimas iki naujausios versijos.

5. Įrangos kalibravimas (šešėliavimo korekcija, lęšių, RGB perkalibravimas) naujausiam programiniam atnaujinimui tam, kad pasiekti geriausią skenavimo rezultatą.

6. Kalibravimo patikrinimas (testavimas).

7. Apmokymas dirbti su naujomis programinės įrangos funkcijomis.

8. Šviesos šaltinio patikrinimas ir pakeitimas, esant poreikiui.

9. Įrangos vidaus ir išorės valymas.

______________