1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, „Europos horizontas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – centrifūga (toliau – Prekė).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekės pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, LT-10257, Vilnius, Lietuva.

  - Lentelėje Nr. 1 nurodytas Prekės apimtis ir (ar) kiekis yra tikslus ir vykdant sutartį nesikeis.

  - Užsakymai sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekė turi būti pristatyta per Sutartyje nustatytą terminą.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas Prekių kiekis) |  |
| 1. | Centrifūga | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 3 mėn. su Sutartyje numatyta galimybe pratęsti |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrifūga |  |  |  |
| 1. | Įrangos gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
| 2. | Pastatoma ant žemės | Būtina |  |
| 3. | Maksimali centrifugavimo jėga | Ne mažiau nei 50000 xg |  |
| 4. | Maksimalus centrifugavimo greitis | Ne mažiau nei 20 000 RPM |  |
| 5. | Centrifūgos talpa | Ne mažiau nei 4 x 1000 mL |  |
| 6. | Temperatūra | Nustatoma temperatūra ne siauresniame diapazone nei nuo -20 °C iki +30°C su nustatymo žingsniu ne didesniu nei 1°C |  |
| 7. | Centrifūgos valdymas | Pirštu liečiamas ekranas arba lygiavertis sprendimas |  |
| 8. | Laikmatis | Nustatomas centrifūgavimo laikas ne mažiau 5 val. 59 min, nepertraukiamo veikimo funkcija |  |
| 9. | Variklis | Bešepetėlinis arba lygiavertis sprendimas |  |
| 10. | Disbalanso aptikimas | Būtina |  |
| 11. | Centrifūgos kamera | Pagaminta iš nerūdijančio plieno, arba lygiavertis sprendimas. |  |
| 12. | Garantija* | Ne mažiau nei 12 mėn. |  |
| 13. | Maitinimas | Tinkamas naudoti Lietuvoje |  |
| 14. | Rotorių suderinamumas | Centrifūga turi būti suderinama su turimais rotoriais: Herolab AF6.5000; AF8.50.2; AF24.2 ir AS4.500 |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos Prekės techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Centrifūgos dalys gali būti lengvai pakeičiamos arba remontuojamos. Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.