Pirkimo sąlygų 
2 priedas

PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORAVIMO CENTRINĖ STOTELĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Numatoma įsigyti paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo centrinę stotelę (toliau – Prekė) – 1 vnt.

2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

3. Į kainą turi būti įtrauktos Prekės pristatymo, montavimo, įdiegimo ir personalo apmokymo (apmokymai lietuvių kalba) išlaidos.

4. Prekė privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikiami prekės atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai ir nuorodos į konkretų dokumento psl.):

Lentelė
	Eil.

Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1
	2
	3

	Paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo centrinė stotelė:

	1.
	Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius (kiekis – 6 vnt.)
	

	1.1.
	Paskirtis
	Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms

	1.2.
	Suderinamumas
	Visi gyvybinių funkcijų monitoriai privalo būti vieno ir to paties gamintojo. Centrinė monitoravimo stotelė turi būti vieno ir to paties gamintojo, bei visiškai suderinta su siūlomais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais

	1.3.
	Elektros maitinimo šaltinis:
	~230 V, 50 Hz elektros tinklas

	1.4.
	Reikalavimai moduliniam paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus konstrukcijai
	1.4.1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai;

1.4.2. Standartinė USB jungtis ≥ 1 vnt.;

1.4.3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė.

	1.5.
	Reikalavimai moduliniam paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus ekranui
	1.5.1. Spalvotas, LCD (arba lygiavertis), ≥ 19 colių įstrižainė;

1.5.2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen);

1.5.3. Skiriamoji geba ≥ (1280 x 1024) taškų;

1.5.4. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6;

1.5.5. Maksimalus registruojamas EKG kreivių (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6) skaičius ≥ 12

	1.6.
	Modulinio pacientų gyvybinių funkcijų monitoriaus matuojamų parametrų atmintis
	Atminties trukmė ≥ 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos

	1.7.
	Įvykių išsaugojimas atmintyje
	1.7.1. Rankinis įvykio išsaugojimas;

1.7.2. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu.

	1.8.
	Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis (kiekis - 6 vnt.)
	Būtinas. Modulis tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje arba integruotas moduliniame paciento gyvybinių funkcijų monitoriuje

	1.9.
	Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranas
	1.9.1. Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui (Touch Screen), 

1.9.2. Įstrižainė ≥ 6 colių;

1.9.3. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3.

	1.10.
	Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio maitinimo šaltiniai
	1.10.1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min.;
1.10.2. Modulio akumuliatorius turi krautis, prijungus prie tvirtinimo stotelės arba įstačius į jam skirtą vietą moduliniame pacientų monitoriuje.

	1.11.
	Naudojant mobilų (transportinį) gyvybinių funkcijų matavimo modulį monitoruojami parametrai:
	1.11.1. EKG (multiderivacinis kanalas);

1.11.2. Kvėpavimas;

1.11.3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD);

1.11.4. Neinvazinis kraujospūdis;

1.11.5. SpO2;

1.11.6. Perfuzijos indikacija;

1.11.7. Širdies minutinis tūris;

1.11.8. Temperatūra;

1.11.9. Invazinis kraujospūdis (2 – kanalai);
1.11.10. CO2 matavimas.

	1.12.
	Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:
	

	1.12.1.
	ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	20-300 k/min

	1.12.2.
	ST segmento matavimas
	Būtinas

	1.12.3.
	Išplėstinis aritmijų monitoravimas
	1.12.3.1. Asistolija;

1.12.3.2. Tachikardija;

1.12.3.3. Bradikardija;

1.12.3.4. Pauzė;

1.12.3.5. Bigeminija;

1.12.3.6. Prieširdžių virpėjimas;
1.12.3.7. Skilvelių virpėjimas;

1.12.3.8. Nereguliarus ritmas;

1.12.3.9. Priešlaikiniai susitraukimai;

1.12.3.10. Stimuliacijos aptikimas.

	1.12.4.
	Kvėpavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0–100 k/min

	1.12.5.
	Apnėjos aptikimas (ne siauresnis už nurodytą)
	Būtinas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą 10–30 sek.

	1.13.
	Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui:
	

	1.13.1.
	SpO2 matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	1-100%

	1.13.2.
	SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu
	Ne daugiau ± 2% SpO2 (diapazone 70%-100%)

	1.13.3.
	Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	30-300 k/min.

	1.14.
	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:
	

	1.14.1
	Matavimo metodas
	Oscilometrinis

	1.14.2
	Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	15-250 mmHg

	1.14.3
	Darbo režimai
	Rankinis, periodinis, STAT

	1.15.
	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:
	

	1.15.1.
	Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0-45°C

	1.15.2.
	Temperatūros matavimo paklaida
	Ne daugiau ± 0,1 °C

	1.16.
	Reikalavimai invazinio kraujospūdžio (IKS) matavimo kanalui:
	

	1.16.1.
	IKS matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -40 iki +300 mmHg

	1.16.2.
	IKS matavimo paklaida
	Ne daugiau ± 4% arba ± 4 mmHg (įskaitant daviklį)

	1.17.
	Modulinių paciento gyvybinių funkcijų monitorių prijungimas prie centrinės stebėjimo stoties
	1.17.1. Moduliniai paciento gyvybinių funkcijų monitoriai turi jungtis prie komplektuojamos centrinio stebėjimo stoties laidiniu būdu (būtina standartinė RJ45 jungtis) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus;
1.17.2. Būtina galimybė, esant poreikiui, įdiegti belaidę duomenų perdavimo technologiją.

	2.
	Komplektuojami monitorių priedai (nurodytas bendras priedų kiekis – visiems perkamiems monitoriams)
	

	2.1.
	PICCO modulis su monitoravimo priedais
	1 vnt.

	2.2.
	EKG elektrodų kabelis, ne mažiau kaip 3 elektrodų . 
	12 vnt.

	2.3.
	EKG elektrodai (vienkartiniai)
	30 kompl.

	2.4.
	SpO2 matavimo daviklis suaugusiems
	12 kompl. (daugkartinio naudojimo, guminis, pirštinis)

	2.5.
	Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems
	6 kompl. (komplekte mažiausiai 2-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetės, skirtos suaugusiems (Adult ir Large adult dydžio) - po 1 vnt. komplekte)

	2.6.
	Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus
	6 vnt. (daugkartinio naudojimo, universali - techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėms)

	2.7.
	Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis
	6 vnt. (daugkartinio naudojimo)

	2.8.
	Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė
	6 vnt.

	3.
	Centrinė stebėjimo stotis
	1 kompl.

	3.1.
	Paskirtis
	Centrinio stebėjimo stotis turi sujungti modulinius paciento gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą

	3.2.
	Reikalavimai centrinio stebėjimo stoties monitoriams
	3.2.1. Galimybė prijungti ne mažiau 2 nepriklausomų monitorių;

3.2.2. Galimybė pasirinkti (stebėti monitoriuje) ne mažiau 4 kreivių vienam ligoniui.

	3.3.
	Nuotolinis modulinių gyvybinių funkcijų monitorių valdymas per prie tinklo prijungtas prieigas:
	Būtina

	3.4.
	Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje
	Būtina. Ne mažiau kaip 120 val. monitoravimo duomenų.

	3.5.
	Perspėjimo signalai centriniame pulte
	Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai.

	3.6.
	Ataskaitų spausdinimas spausdintuvu
	Būtina

	3.7.
	Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui
	Būtinas. Prisijungiama naudojant interneto naršyklę. Pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyvinių duomenų stebėjimas

	3.8.
	Bazinė centrinio stebėjimo stoties komplektacija
	3.8.1. Kompiuteris su belaide klaviatūra ir belaide pele – 1 vnt.;
3.8.2. Monitorius (statomas ant stalo stebėjimo poste), skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, ekrano įstrižainė ≥ 21.5" - 1 vnt.;
3.8.3. Monitorius arba TV, atkartojantis poste esančios centrinės stoties monitoriaus vaizdą; kabinamas ant sienos personalo kambaryje. Įstrižainė ≥ 55" – 1 vnt.;
3.8.4. Nespalvoto spausdinimo lazerinis spausdintuvas, spausdinantis ant A4 formato lapų; spausdinimo raiška ne mažesnė nei 600 x 600 dpi – 1 vnt.


	3.9.
	Galimybė perduoti centrinės stebėjimo stoties monitoruojamų parametrų duomenis į gydytojų ir slaugytojų kabinetus
	Būtina, bent vienas budėjimo postas

	4.
	Įrangai suteikiama garantija
	≥ 24 mėn.

	5.
	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) kopijas.


Techninę specifikaciją parengė VšĮ Kėdainių ligoninės
administratorė viešiesiems pirkimams Zita Morkeliūnienė

Suderinta su reanimacijos skyriaus vedėja Renata Brusokiene
