VILNIAUS UNIVERSITETAS

Suinteresuotiems asmenims							2025-04-16

DĖL RINKOS KONSULTACIJOS APIBENDRINIMO IR PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ

Vilniaus universitetas (toliau – VU / Perkančioji organizacija / pirkėjas), siekdamas tinkamai pasirengti numatomam Skysčių chromatografijos sistemos (toliau – sistema/ HPLC sistema/ įranga) pirkimui, vykdo rinkos dalyvių konsultaciją. Dėkojame rinkos konsultacijoje dalyvavusiems tiekėjams už aktyvų dalyvavimą ir pateiktus siūlymus bei įžvalgas.

Atsižvelgiant į tai, kad sistemos pirkimą numatoma finansuoti pagal Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ programą ir siekiant užtikrinti šios programos visus reikalavimus, maloniai prašome tiekėjus laisva forma raštu CVP IS (pratęsiamos rinkos konsultacijos ID 2233606) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo išsiuntimo, atsakyti į papildomą klausimą dėl siūlomos skysčių chromatografijos sistemos atitikimo ES direktyvoms -  2009/125/EC (L_2011174LT.01008801.xml) ir 2011/65/EU (L_2009285LT.01001001.xml) ir jos ženklinimo CE ženklu, t. y.:

- ar įrangai yra privalomas CE ženklinimas pagal ES direktyvas Nr. 2009/125/EC (L_2011174LT.01008801.xml) ir Nr. 2011/65/EU (L_2009285LT.01001001.xml)?

- ar siūlomos sistemos atitinka nurodytų direktyvų reikalavimus?

- ar įrangą dėl atitikties CE ženklinimo reikalavimams turi tikrinti notifikuotoji įstaiga (Žymėjimas CE ženklu, sertifikato gavimas, ES reikalavimai - Your Europe)?

- ar įrangos tiekėjai turi notifikuotų įstaigų išduotus CE ženklinimo sertifikatus, kuriuos galės pateikti pasiūlymo pateikimo metu?

- ar pirkimo laimėjimo atveju sistema bus gaminama ir CE ženklinimo sertifikatai galės būti pateikti tik su sistema sutarties vykdymo metu?

- pagal poreikį, nurodykite kitas svarbias aplinkybes, turinčias įtakos CE ženklinimo reikalavimų vykdymui.

Taip pat teikiame apibendrintą informaciją apie rinkos konsultacijos metu gautus klausimus / pastebėjimus. Jei turite dar papildomų pastebėjimų dėl pateikiamų atsakymų, maloniai prašome juos pateikti raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo išsiuntimo.

| Pastabos | Apibendrinimas |
| --- | --- |
| Bendrosios pastabos | Dėkojame už siūlymus, juos įvertinsime ruošdamiesi pirkimui. |
| Techninės specifikacijos reikalavimai |  |
| - TS yra labai ribojanti konkurenciją <...>. | - Perkama skysčių chromatografijos sistema orientuota į galimybes, vykdant mokslinę veiklą, pasinaudoti pažangiausių technologijų teikiamais privalumais, todėl ir perkamo objekto parametrai turi atitikti kokybiškos ir pažangios tokio tipo įrangos savybes. Taip pat perkama sistema bus integruojama, kaip kompleksinė VU turimos matavimo prietaisų sistemos dalis, todėl siekiant užtikrinti tinkamą bendros sistemos veikimą turi būti užtikrinamas sistemos integralumas (kaip nurodyta techninėje specifikacijoje) su VU esamos sistemos įranga. |
| 2. Kadangi techniniai reikalavimai negali būti vertinami išskaidant pavieniui, o reikia vertinti jų visumą, šie punktai sudaro ribojimus pateikti analogiškų sistemų pasiūlymus: a) 1.1.2 ir 1.1.5. punktai yra glaudžiai susiję ir jų visumoje tik viena sistema gali tai įgyvendinti. Galima būtų sumažinti reikalavimus 1.1.5. punktui slėgius pakeičiant į 1000 bar srautui iki 2 mL/min ir 700 bar srautui iki 5 mL/min, kas iš esmės neapribotų galimų tyrimų visumos, bet padidintų konkurencingumą. b) 1.1.13 punktas yra perteklinis reikalavimas, nes nudujinimo modulio kanalo tūris niekaip neduoda techninio privalumo galutiniam vartotojui ar nedaro įtakos tyrimų rezultatui. Kiekvienas gamintojas privalo užtikrinti nudujinimo efektyvumą visame pageidaujamame srauto intervale (nuo 0,001 iki 5 mL/min) tai reiškia, kad nesvarbu koks vidinis tūris, techniškai gamintojas privalo užtikrinti nudujinimo efektyvumą, kai kurie gamintojai to net nespecifikuoja dėl šios priežasties. Esant mažesniam nei 1 mL tūriui įmanoma užtikrinti efektyvų nudujinimą sukuriant gilesnį nudujinimo vakuumą ir efektyviai pašalinant tirpiklyje ištirpusias dujas visame srauto intervale. Siūloma keisti į: nudujinami visi eliuento kanalai. c) 1.1.15. detaliai aprašytas vienintelio gamintojo Agilent Technologies ISET techninis pranašumas suderinamas su 1290 Infinity III LC sistema. Techniškai galutiniam vartotojui tai nesuteikia privalumo, nes net naudojant šį sprendimą idealiai atkurti kito gamintojo sistemos analizės nėra įmanoma dėl šių priežasčių: visos sistemos turės skirtingą „negyvą“ sistemos tūrį, dėl skirtingų naudojamų kapiliarų sistemos moduliams sujungti, jei sistema perkama su žemo slėgio maišymo opcija (1.1.4. punktas) ji negalės atkartoti aukšto slėgio maišymo funkcijos. Šios išvardintos priežastys tiesiogiai daro įtaką rezultatų atkartojamumui, dėl šios priežasties nėra įmanoma 100% atkurti kitos sistemos rezultato su pageidajma įranga. Punktas vertinamas kaip perteklinis ir sudarantis konkurenciją pasiūlyti konkurencingą sistemą pilnai gebančią atlikti klienti reikalingas tyrimus. d) 1.2.1. perteklinis reikalavimas, susijęs su 1.1.5. punktu, siūloma keisti: Automatinė mėginių įvedimo sistema privalo palaikyti ≥1000 bar darbinį slėgį. e) 1.2.3. Injekcijos preciziškumas, perteklinis reikalavimas išskiriant tik vieno gamintojo techninius pranašumus, rekomenduojama pakeisti į ≤0,3% RSD. Labai aiškų visų specifikacijų atitikimą galima rasti: www.agilent.com/cs/library/userma nuals/public/G7167-G5668-G7137- Multisampler-UseMa-en-SD- 29000238.pdf 44-45 puslapiuose. f) 1.2.5. punktas labai glaudžiai susijęs su 1.2.4. punktu, visumoje tam, kad injekcija būtų greitesnė nei 10s reikia labai specifinių sąlygų: tam tikro injekcijos tūrio, mėginio paėmimo ir išleiimo greičio ir netaikyti papildomo adatos praplovimo. Jei nebus taikomas papildomoas praplovimas, techniškei nėra įmanoma pasiekti tokią žemą mėginio pernašą kas pageidaujama 1.2.4. punkte, o jei bus taikomas praplovimas, nebus įmanoma taip greitai atlikti injekcijos kaip reikalaujama 1.2.5. punkte. Dėl šių priežasčių reikia arba prašyti ilgesnio inkjekcijos laiko arba didesnės pernašos, nes abiejų parametrų vienu metu joks gamintojas tehnciškai negali išpildyti: Labai aiškų visų specifikacijų atitikimą galima rasti: www.agilent.com/cs/library/user manuals/public/G7167-G5668- G7137-Multisampler-UseMa-en- SD-29000238.pdf 44-45 puslapiuose. Rekomenduojama pakeisti injekcijos greitis: Minimalus ciklas ≤15 s arba Mėginio pernaša privalo būti ≤0,005%. g) 1.2.6. perteklinis reikalavimas, dažniausiai vienu metu sistemoje nelaikoma daugiau nei 100 mėginių standartinių chromatografinių buteliukų pavidalu. Jei norima daugiau mėginių naudojamos mikroplokštelės. Rekomenduojame keisti: Privalo būti ne mažiau nei 100 pozicijų standartiniams chromatografiniams buteliukams. h) 1.3.1. – 1.3.8. – visų keliamų reikalavimų visumą atitinka tik vienintelio gamintojo Agilent Technologies 1290 Infinity III Multicolumn Thermostat sistema https://www.agilent.com/cs/librar y/usermanuals/public/G7116- MCT-UseMa-en-SD- 29000232.pdf 26 – 27 psl. Rekomenduojama keisti reikalavimus: 1.3.1. - Termostato temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 5°C iki 80°C. Palaikomos temperatūros apatinė riba turi būti ne didesnė nei 20°C žemiau aplinkos temperatūros. 1.3.2. - Privalo būti ≤0,1 °C. 1.3.3. - Privalo būti ±0,3 °C. 1.3.4. - Privalo būti ±0,1 °C 1.3.5. - Termostato kaitimo greitis ne mažesnis nei 2 °C/min. 1.3.7. - Ne mažiau nei dvi nepriklausomos temperatūros zonos tame pačiame kolonėlių termostate arba du atskiri termostatai. 1.3.8. - Kolonėlių termostatas privalo kontroliuojamoje temperatūrinėje zonoje fiziškai integruoti ir valdyti vožtuvą ne mažiau nei 8 kolonėlių parinkimui, palaikantį ≥1000 bar slėgį. Pasiūlyti pakeitimai niekaip nedaro įtakos galutiniam tyrimų rezultatui dėl šių priežasčių: pasiūlytos temperatūrinės korekcijos niekaip nedaro įtakos galutiniam rezultatui, nes jos keičiamos minimaliai tik dėl konkurencingumo išplėtimo. i) 1.4.1-1.4.11 - visų keliamų reikalavimų visumą atitinka tik vienintelio gamintojo Agilent Technologies 1290 Infinity III Diode Array Detector FS sistema https://www.agilent.com/cs/librar y/usermanuals/public/G7117- DAD-UseMa-en-SD- 29000132.pdf 27 – 29 psl. Siūloma keisti šiuos parametrus: 1.4.9. - Privaloma. Optinio kelio ilgis ne mažesnis nei 10 (±1) mm, tūris ne didesnis nei 2 µl. Norima pažymėti, kad pakeitus tik vieną punktą iš išvardintų, konkurencijos tai nepadidins, nes pavienius punktus gali atitikti ir kitos tiekėjų sistemos, bet visų punktų visumos ne. Iš visų punktų visumos matoma, kad rinkos konsultacija sudaryta pagal vieno gamintojo sistemą, remiantis to gamintojo techniniais privalumais, kurie aiškiai išdėstyti pridėtose nuorodose. | 2: - Rinkoje yra ne viena sistema, kuri gali užtikrinti iki keturių skirtingų eliuentų maišymą vienu metu ir palaikyti iki 1300 bar slėgį, todėl reikalavimas neriboja konkurencijos (gamintojai Agilent Technologies, Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific). Taip pat, siūlymas sumažinti reikalavimą sistemos slėgiui negali būti tenkinamas, nes tai neatitinka pirkėjo poreikių. Kadangi įsigijama HPLC sistema bus naudojama sudėtingiems ir sunkiai prognozuojamiems moksliniams bei užsakomiesiems tyrimams atlikti. - Didesnis nudujinimo kanalo tūris leidžia dujų pašalinimą iš mobilios fazės atlikti greičiau ir efektyviau. - Aprašyta funkcija įvertina skirtingų sistemų „negyvą“ turį ir emuliuoja maišymą tokiu būdų, kad eliuentų gradientas kolonėlės pradžią pasiektu tuo pačiu metu kaip emuliuojama sistema. Funkcija yra naudinga pirkėjui ir suteikia galimybę atkartoti mokslinių straipsnių ar kitų laboratorijų metodus su įsigyta sistema. - Reikalavimas esminis siekiant įsigyti tinkamai veikiančią sistemą. Autosamplerio palaikomas slėgis turi būti ne mažesnis nei pompos maksimalus sukuriamas ir palaikomas slėgis jog sistema veiktų be ribojimų ir nekiltų su viršslėgiu susijusių gedimų. - Pirkėjo tikslas nėra įsigyti bet kurią pigiausią HPLC sistemą rinkoje, tačiau atsirinkti kokybišką ir pažangią tokio tipo įrangą. Injekcijos preciziškumas yra svarbus parametras rezultatų pakartojamumui, kadangi smulkūs pokyčiai chromatografijoje turi įtakos galutiniam rezultatui. Kadangi HPLC sistema bus naudojama su trigubu masių spektrometru pagrinde skirtu atlikti kiekybinę analizę, injekcijos tūrio atsikartojamumas turi didelę įtaką analičių kiekio įvertinime. Be to, reikalavimą tenkina daugiau nei vienas gamintojas rinkoje (Agilent Technologies, Shimadzu Corporation), todėl tai nėra konkurenciją ribojantis parametras. - Nėra reikalaujama, kad 1.2.4 ir 1.2.5 punktai būtų įvykdomi vienu metu, jų pagalba yra apibūdinamos maksimalios įsigyjamos sistemos galimybės. Siekiant išvengti dviprasmybės techninėse specifikacijose, 1.2.4 punktą numatoma pašalinti. - Reikalavimas nėra perteklinis, bet atitinkantis laboratorijos poreikį. Laboratorija atlieka didelį kiekį skirtingų tyrimų. Didelės talpos autosampleris leidžia mėginius palikti ilgesniam laikui autosampleryje, kas yra patogu tiek sudaranti ilgas analizių sekas, kurioms nereikėtų vartotojo įsikišimo, tiek suplanuojant kai kurių mėginių pakartotines analizes. Laboratorijoje dažnai dirbama su chromatografiniais buteliukais, nes tokiu būdų mėginį patogu išsaugoti kitai analizei, jei būtų reikalingas pakartojimas, todėl alternatyva patenkinti autosamplerio talpą keičiant buteliukus į plokšteles netinka. - Tiekėjas aiškiai nepagrindžia reikalavimų nepagrįstumo ir siūlomų pakeitimų priežasties. Pirkėjo tikslas nėra įsigyti bet kurią pigiausią HPLC sistemą rinkoje, tačiau atsirinkti kokybišką ir pažangią tokio tipo įrangą. Kolonėlių termostato temperatūros tikslumas, stabilumas, preciziškumas yra visi svarbūs parametrai, turintys įtakos rezultatų kokybei. Kolonėlių vožtuvo palaikomas slėgis privalo būti ne mažesnis nei pompos maksimalus sukuriamas ir palaikomas slėgis jog sistema veiktų be ribojimų ir nekiltų su viršslėgiu susijusių gedimų. Aukšto slėgio sistemos poreikis paaiškintas prie a) punkto. Be to, termostato parametrus atitinka daugiau nei vienas gamintojas (Agilent Technologies, Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific). - Tokio tipo detektorius yra pritaikytas UHPLC sistemai. Labai svarbu, jog mėginio kelias detektoriuje būtų ilgas siekiant padidinti detekcijos jautrumą. Tačiau svarbu atsižvelgti, jog celės tūris būtų kuo mažesnis ir artimesnis mėginio injekcijos tūriui, jog analičių pikai neprasiskiestų ir neišplistų detektoriuje. Tokiu būdu bus išlaikoma UHPLC analizės metu gauta pikų rezoliucija, forma ir jautrumas, kas garantuos kokybiškesnius rezultatus. |
| Internetiniuose šaltiniuose yra deklaruojama (nuoroda į šaltinį šio failo apačioje, 9 psl.), kad MassHunter programinė įranga nepalaiko jokių trečiųjų šalių prietaisų. Šis reikalavimas riboja sąžiningą konkurenciją bei atitinka tik Agilent gamintojo prietaisą. Todėl prašome pakeisti šį reikalavimą. Prietaisas gali būti suderinamas su trigubo kvadrupolio masių spektrometriniu detektoriumi bet gali būti valdomas prietaiso gamintojo pateikiamos dedikuotos programinės įrangos pagalba. | Reikalavimas yra būtinas ir pagrindžiamas laboratorijos poreikiu suderinti ir pritaikyti naują HPLC sistemą darbui su turimu masių spektrometrijos detektoriumi. Suderinamumas turi būti patikrintas ir patvirtintas gamintojo, jog nekiltų jokių nesklandumų dėl pilnaverčio prietaiso naudojimo ir priežiūros. Perkančiajai organizacijai šiuo metu žinomas ir tinkamas sprendimas yra tik naujos HPLC įrangos suderinamumas su masių spektrometro valdymo programa MassHunter. Tiekėjas nepaaiškina, kokiu būdų gali išpildyti šį reikalavimą, todėl siūlymas jį koreguoti nėra priimtinas, nes negalima įvertinti, ar jis bus tinkamas, kai nėra pateikiamas siūlomo sprendimo veikimo principo paaiškinimas. Jei klausimo kontekste turimas omenyje trečiųjų šalių sukurtos programinės įrangos panaudojimas, PO nuomone, tai lemtų, jog HPLC ir masių spektrometrą valdytų dvi skirtingos programos. Toks sprendimas stipriai apsunkintų vykdomus tyrimus, kadangi abu prietaisai turi vykdyti analizę tandemiškai norint patikimai interpretuoti jų gaunamus rezultatus. Čia svarbūs yra keli momentai: - tikslus HPLC analizės startas yra labai svarbus masių spektrometrinei analizei, kadangi galutiniuose rezultatuose vertinama su HPLC ir su masių spektrometrų surinktų duomenų visuma. - galimybė skirtingiems analizės laiko intervalams suprogramuoti skirtingus MS prietaiso parametrus įgalina efektyviai analizuoti sudėtingus junginių mišinius. - galimybė programuotai nukreipti LC srautą arba į masių analizatorių, arba į atliekas. "Tuščio" LC srauto nukreipimas į atliekas leidžia sumažinti MS jonų šaltinio taršą bei prailginant jo eksploatavimo laiką. - galimybė viename duomenų faile kaupti momentinę informaciją ne tik apie analizuojamus junginius, bet ir apie kertinius prietaiso/analizės parametrus. Tai leidžia patogiai sugretinti analizės duomenis su prietaiso informaciją, bei efektyviai optimizuoti analizės metodus tolimesniems eksperimentams atlikti. Taip pat svarbu užtikrinti vientisos HPLC-MS sistemos servisą, kurį atliktų vietinis gamintojo apmokytas serviso inžinierius. |
| 1.2.6 Mėginių talpa Privalo būti ne mažiau nei 400 pozicijų standartiniams chromatografiniams buteliukams. Perteklinis reikalavimas; Reikalingas patikslinimas, kokio tūrio mėgintuvėliai yra laikomi kaip standartiniais. | Dėkojame už pastabą, įvertinsime ruošdami pirkimo dokumentus. |

Pažymime, kad Perkančioji organizacija, skelbdama numatomą pirkimą, neįsipareigoja atsižvelgti į visus rinkos konsultacijos metu pateiktus tiekėjų siūlymus, pastabas, įžvalgas.

Taip pat informuojame, kad detalūs reikalavimai bus paskelbti kartu su numatomo pirkimo dokumentais, prašome sekti aktualią informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir dalyvauti pirkime.