Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

DIENOS CHIRURGIJOS LAPAROSKOPINĖS SISTEMOS SU INSTRUMENTAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė „Techniniai parametrai“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aukštos raiškos (4K) monitorius, 1 vnt. | - Su LED foniniu pašvietimu; - Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178 °; - Apšviestumas ≥ 750 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; - Raiška ≥ (3 840 x 2 160) taškų; - Signalų įvestys: - ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė, - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė. |  |
|  | Videokameros galva, 1 vnt. | - Raiška ≥ (3 840 x 2 160); - Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijoms valdyti; - Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį; - Galimybė kameros mygtukų pagalba pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui (3 punkto 6 dalis). |  |
|  | Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt. | - Maksimali raiška ≥ (3 840 x 2 160) taškų; - Privalo būti galimybė prijungti ir naudoti šiuos įrenginius: - 4K (3 840 x 2 160 taškų) standarto kamerų galvutes; - 4K (3 840 x 2 160 taškų) standarto kamerų galvutes su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG); - Lanksčius daugkartinius video (skaitmeninius) endoskopus; - Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x 3G-SDI arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba DisplayPort arba lygiavertė; - Nuotraukų ir video vaizdų įrašymas į USB tipo laikmenas: - Video vaizdų raiška ≥ Full HD; - Nuotraukų raiška ≥ 4K; - Vaizdų vizualizacijos režimai: - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; - ≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis). |  |
|  | Šviesos šaltinis, 1 vnt. | - LED tipo arba lygiavertis; - Lempos darbo resursas 10 000 valandų; - Reguliuojamas šviesos intensyvumas. |  |
|  | CO2 dujų insufliatorius, 1 vnt. | - Maksimalus dujų padavimo greitis ≥ 45 l/min; - Maksimalus pasiekiamas slėgis ≥ 25 mmHg; - Su integruotu arba atskiru moduliu dujų pašildymui iki 37 0C; - Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; - Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; - Komplekte: - Sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai - 2 vnt. - Žarna insufliatoriaus pajungimui į dujų tiekimo šaltinį – 1 vnt. - CO2 dujų filtrai ≥ 50 vnt. |  |
|  | Vežimas endoskopinei įrangai, 1 vnt. | - 4 antistatiniai ratai, ne mažiau kaip 2 iš jų fiksuojami; - ≥ 3 lentynos; - ≥ 1 stalčius; - ≥ 12 vežimėlyje integruotų elektros maitinimo lizdų; - Videokameros galvutės laikiklis; - Kanalas įrangos laidams paslėpti; - Ant vežimo turi būti centrinis elektros jungiklis; - Komplekte: - prie vežimėlio tvirtinamas artikuliuojamas laikiklis (alkūnė) aukštos raiškos (4K) monitoriui pakabinti, aprašytam techninės specifikacijos 1 punkte, leidžiantis šiuos judesius: pasukti monitorių į šonus, pakreipti monitorių aukštyn, pakreipti monitorių žemyn, pakelti monitorių aukštyn, nuleisti monitorių žemyn, patraukti monitorių nuo vežimėlio, priartinti monitorių prie vežimėlio. |  |
|  | Optika, 1 vnt. | - Matymo kryptis 30 ˚; - Suderinama su 4K raiškos video sistema; - Skersmuo 10±0,2 mm; - Ilgis 32±2 cm; - Autoklavuojama; - Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
|  | Šviesolaidis, 1 vnt. | - Fibrooptinis; - Skersmuo 4,5±0,5 mm; - Ilgis 300±50 cm; - Su tiesia jungtimi; - Autoklavuojamas. |  |
|  | Adata, 1 vnt. | - Veress tipo arba lygiavertė; - Su buka spyruokline vidine kaniule; - Su Luer-lock tipo (arba lygiaverte) jungtimi; - Ilgis 16±2 cm; - Autoklavuojama. |  |
|  | Troakaras, 2 vnt. | - Skersmuo 6,5±1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11±0,5 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Multifunkcinis (automatinis, atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas; - Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
|  | Troakaras, 2 vnt. | - Skersmuo 11,5±1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11±1 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Multifunkcinis (automatinis ir atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas; - Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
|  | Reduktorius, 2 vnt. | - Kamštelio arba movos tipo; - Skirtas 5 mm skersmens instrumentų įvedimui į 10±1 mm skersmens troakarą. |  |
|  | Žnyplės, 2 vnt. | - Skirtos disekcijai arba sugriebimui; - Kelly tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios; - Su jungtimi bipolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
|  | Žnyplės, 1 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, perforuotos; - Žiaunų ilgis 25±3 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; - Su plastikine rankena su užraktu. |  |
|  | Žnyplės, 1 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, perforuotos; - Žiaunų ilgis 40±3 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
|  | Žnyplės, 1 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - DeBakey tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės; - Žiaunų ilgis 25±3 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
|  | Žirklės, 2 vnt. | - Metzenbaum tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
|  | Žirklių įdėklas, 1 vnt. | - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos, šaukštelio formos. - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm. |  |
|  | Elektrodas, 2 vnt. | - Skirtas koaguliacijai ir disekcijai; - L formos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Tubusas cm žymėjimu; - Skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 35±2 cm. |  |
|  | Laidas, 2 vnt. | - Skirtas monopoliniams instrumentams; - Ilgis 320±30 cm. |  |
|  | Laidas, 2 vnt. | - Skirtas bipoliniams instrumentams; - Ilgis 320±30 cm. |  |
|  | Elektrodas, 1 vnt. | - Skirtas koaguliacijai ir disekcijai; - U formos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Su kanalu siurbimui; - Skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 35±2 cm. |  |
|  | Adatkotis, 1 vnt. | - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 32±2 cm. |  |
|  | Konteineris, 1 vnt. | - Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; - Plastikinis, perforuotas; - Su silikoniniais kilimėliais; - Dviejų aukštų; - Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): (530 x 250 x 150)±130 mm. |  |
|  | Optika, 1 vnt. | - Matymo kryptis 30°; - Skersmuo 4±0,5 mm; - Ilgis 18±1 cm; - Autoklavuojama; - Pateikiama komplekte kartu su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
|  | Mova, 1 vnt. | - Aukštos tėkmės mova; - Su greito užrakinimo mechanizmu; - Skersmuo 5,5±0,5 mm; - Ilgis 13±0,5 cm; - Rotuojama; - Su dviem kraneliais; - Suderinama su 0°, 30° ir 70° optikomis; - Autoklavuojama; - Komplekte pusiau aštrus obturatorius. |  |
|  | Peilis, 1 vnt. | - Kabliuko formos; - Tiesus; - Darbinis ilgis 12±0,5 cm. |  |
|  | Kandiklis, 1 vnt. | - Kiaurai kandantis; - Kandimo plotis 4,5±0,5 mm; - Žiaunos lenktos į viršų ir į kairę; - Mova tiesi; - Darbinis ilgis 12±0,5 cm. |  |
|  | Kandiklis, 1 vnt. | - Kiaurai kandantis; - Kandimo plotis 4,5±0,5 mm; - Žiaunos lenktos į viršų ir į dešinę; - Mova tiesi; - Darbinis ilgis 12±0,5 cm. |  |
|  | Kandiklis, 1 vnt. | - Ovalus; - Kiaurai kandantis; - Kandimo plotis 4,5±0,5 mm; - Tiesiomis žiaunomis; - Darbinis ilgis 12±0,5 cm. |  |
|  | Kandiklis, 1 vnt. | - Ovalus; - Kiaurai kandantis; - Kandimo plotis 4,5±0,5 mm; - Žiaunos lenktos į viršų; - Darbinis ilgis 12±0,5 cm. |  |
|  | Kaltas, 1 vnt. | - Mikrofrakcinis; - Lenktas 70°±15°; - Darbinis ilgis 12±0,5 cm. |  |
|  | Kiuretė, 1 vnt. | - Ovali; - Abi pusės pjaunančios; - Lenkta 25°±5° į viršų; - Darbinis ilgis 13±0,5 cm. |  |
|  | Šviesolaidis, 1 vnt. | - Fibrooptinis šviesolaidis; - Skersmuo 3,5±0,5 mm; - Ilgis 260±40 cm; - Su tiesia jungtimi. |  |
|  | Zondas, 1 vnt. | - Bukas; - Sugraduotas; - Skersmuo 1,5±0,3 mm; - Kabliuko ilgis 5±0,5 mm; - Darbinis ilgis 13±0,5 cm. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2 lentelė „Kokybės kriterijai“

| Kokybės kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Formulės rūšis | Lyginamasis svoris Y=30 | Tiekėjo siūlomo parametro reikšmė (įrašyti parametro vertę: yra / nėra ir nurodyti pridedamų katalogų, bukletų ir pan. puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Vaizdo apdorojimo įrenginys (techninės specifikacijos 3 punktas) suderinamas su 4K (3 840 x 2 160 taškų) raiškos 3D vaizdo endoskopais su ICG funkcija. | Statinis: (yra/nėra) | Y1 = 8 |  |
| T2 | Vaizdo apdorojimo įrenginyje (techninės specifikacijos 3 punktas) įdiegtas režimas vienu metu, vienas šalia kito (angl. side by side) monitoriuje vaizduojantis paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą. | Statinis: (yra/nėra) | Y2 = 6 |  |
| T3 | Vaizdo apdorojimo įrenginio (techninės specifikacijos 3 punktas) skaitmeninis vaizdo didinimas ≥ 3 kartai. | Statinis: (yra/nėra) | Y3 = 6 |  |
| T4 | Šviesos šaltinio lempos darbo resursas 30 000 valandų. | Statinis: (yra/nėra) | Y4 = 5 |  |
| T5 | Didžiausias šviesos šaltinio šviesos srautas 2 100 lm. | Statinis: (yra/nėra) | Y5 = 5 |  |

PASTABA.

Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes. 2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.

___________________