Savaeigio gulimo transportavimo vežimėlio techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Vežimėlis su motorizuota (elektrine arba lygiaverte) pavara paciento transportavimui gulimoje ir pusiau sėdimoje padėtyse. |  |
| 2. | Vežimėlio rėmas | - Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno, padengto polimeriniais arba epoksidiniais milteliniais (arba lygiaverčiais) dažais; - Su apsaugomis (bamperiais) visuose keturiuose vežimėlio kampuose; - Su ≥ 2 angomis infuziniam stovui; - Atsparus dezinfekcinėms valymo priemonėms; - Pagrindas (apatinė važiuoklės dalis ir elektrinė pavara) uždengtas plastikiniu (arba lygiaverčiu) dangčiu. |  |
| 3. | Važiuoklė | - Su ≥ 4 pagrindiniais, grindų dangos netepančiais, manevruojančiais ratukais. - Pagrindinių ratukų skersmuo ≥ 20 cm. - Pagrindiniai ratukai su centrine stabdžių sistema. - Su centriniu varančiuoju ratu didesniam mobilumui užtikrinti. - Varantysis ratas su elektromechaniniu stabdžiu, leidžiančiu sustoti ir vėl pajudėti važiuojant įkalne. |  |
| 4. | E-drive sistema ir jos valdymas | - Varantysis ratukas valdomas valdymo pultu; - Varantysis ratukas gali būti atjungtas/pakeltas (nenaudojant įrankių) ir vežimėlis gali būti naudojamas kaip standartinis transportavimo vežimėlis, esant gedimui ar išsikrovusiai baterijai; - Su saugos nuo operatoriaus prispaudimo sistema; - Avarinis vežimėlio stabdymo mygtukas. |  |
| 5. | Maksimali įkalnė, į kurią gali būti transportuojamas maksimalia gamintojo leistina apkrova apkrautas vežimėlis | Ne mažiau 6° |  |
| 6. | Maksimalus vežimėlio greitis | Ne mažiau 4,5 km/h |  |
| 7. | Vežimėlio elektrinės pavaros maitinimo šaltinis | - Baterija (-os), įkraunama (-os) iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo; - Įkraunama baterija ≥ 140 Wh talpos arba esant pilnai įkrautai baterijai (-oms), vežimėlis gali važiuoti ne mažiau kaip 10 val. arba gali nuvažiuoti ne mažiau kaip 5 km. |  |
| 8. | Vežimėlio gulimas pagrindas | - Gulimas pagrindas susideda iš ne mažiau kaip keturių dalių (sekcijų); - Pagamintas iš HPL plokštės arba lygiavertės medžiagos, laidus rentgeno spinduliams; - Atsparus dezinfekcinėms valymo priemonėms. |  |
| 9. | Gulimos dalies aukščio reguliavimas | - Aukščio reguliavimas hidraulinis (kojiniu valdymo pedalu) arba elektrinis; - Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose; - Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse kaip 63 cm - 85 cm ribose. |  |
| 10. | Galvos/nugaros dalies pakėlimo kampo reguliavimas | - Galvos-nugaros dalies pakėlimo kampas reguliuojamas dujinių spyruoklių pagalba arba svirtimi; - Galvos-nugaros dalies pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki 90°. |  |
| 11. | Šlaunų dalies pakėlimo kampo reguliavimas | - Šlaunų dalies pakėlimo kampas reguliuojamas dujinių spyruoklių pagalba arba svirtimis; - Šlaunų dalies pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki 15°. |  |
| 12. | Blauzdų dalies pakėlimo kampo reguliavimas | - Blauzdų dalies pakėlimo kampas reguliuojamas mechaniškai; - Blauzdų dalies pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki -18°. |  |
| 13. | Trendelenburgo / AntiTrendelenburgo pozicijos kampo reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo +12º iki -12º |  |
| 14. | Vežimėlio apsauginiai šoniniai rėmai | - Operatyviai nuleidžiami/pakeliami; - Patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje; - Pakeltų šoninių ranktūrių aukšti nuo gulimo paviršiaus ≥ 32 cm; - Nuleisti ranktūriai nusileidžia žemiau gulimojo paviršiaus; - Atsparūs dezinfekcinėms valymo priemonėms. |  |
| 15. | Vežimėlio rankenos | - Įrengtos tiek vežimėlio galvūgalyje, tiek kojūgalyje, tinkančios vežimėliui stumti/traukti; - Vežimėlio rankena (-os) naudojama (-os) elektrinės pavaros greičio reguliavimui. |  |
| 16. | Vežimėlio išoriniai matmenys | - Ilgis ne didesnis kaip 221 cm; - Plotis, kai šoniniai rėmai pakelti, ne didesnis kaip 94 cm. |  |
| 17. | Čiužinys | - Čiužinio ilgis ir plotis atitinka gulimosios vežimėlio dalies matmenis; - Čiužinio aukštis ne mažiau 8 cm. - Čiužinys aptrauktas drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia medžiaga. |  |
| 18. | Saugi, gamintojo numatyta maksimali eksploatacinė vežimėlio apkrova | ≥ 300 kg |  |
| 19. | Kartu su vežimėliu pateikiami priedai | - Infuzinis stovas; - Bėgeliai priedams tvirtinti (abiejuose vežimėlio šonuose) - Šlapimo maišelių kabliukai; - Deguonies baliono laikiklis. |  |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su preke būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 21. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 22. | Kartu su vežimėliu pateikiama dokumentacija | - Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |
| 23. | Vežimėlio pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir naudotojų apmokymas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo (jeigu reikia), po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir naudotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai teikiami su pasiūlymu: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodomas konkretus laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai. |