Pirkimo sąlygų 2 priedas

REANIMACIJOS SKYRIAUS MEDICINOS ĮRANGA (AUTOMATINIS KRŪTINĖS LĄSTOS PASPAUDIMŲ PRIETAISAS IR PACIENTO TEMPERATŪROS VALDYMO SISTEMA)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatoma įsigyti reanimacijos skyriaus medicinos įrangą: automatinį krūtinės ląstos paspaudimų prietaisą (toliau – prekės) – 2 vnt. ir paciento temperatūros valdymo sistemą (toliau – prekės) – 2 vnt.

2. Pirkimo objektas skaidomas į dvi pirkimo dalis.

3. Į kainą turi būti įtrauktos Prekių pristatymo, montavimo, įdiegimo ir personalo apmokymo (apmokymai lietuvių kalba) išlaidos.

4. Prekės privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikiami prekės atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai ir nuorodos į konkretų dokumento psl.):

Pirkimo I dalis

AUTOMATINIS KRŪTINĖS LĄSTOS PASPAUDIMŲ PRIETAISAS

Perkamas kiekis – 2 vnt.

1 Lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas: |  |  |
|  | Veikimo principas | Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (pakėlimas) |
|  | Dekompresijų atlikimo principas | Dekompresija atliekama efektyviu būdu po kiekvienos kompresijos, paliekant galimybę naudoti skirtingus techninius sprendimus. |
|  | Kompresijos/dekompresijos ciklas | 50% ± 5% |
|  | Kompresijų gylis diapazone | 50 mm ± 10 mm |
|  | Paspaudimų greičio nustatymo ribos | Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai – 100 ir 120 k/min, +/- 4 k/min |
|  | Pagrindiniai reguliuojami parametrai | 1. kompresijos su ventiliavimu 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai) režimas; 2. pastovios kompresijos režimas; 3. pauzės režimas |
|  | Ventiliavimo dažnio nustatymai | Garsiniai signalai kas 30 paspaudimų arba galimi individualūs garsinių signalų nustatymai“ |
|  | Paciento stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu | 1. Paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento 2. Paciento rankų fiksavimo diržai pritvirtinti prie aparato korpuso arba kita sistema, užtikrinanti saugų transportavimą |
|  | Apsaugos klasė | IP33, ne mažesnė |
|  | Duomenų perdavimas į kompiuterį | Bevieliu būdu |
|  | Akumuliatorių įkrovimas | Įmontuotas arba išorinis įkroviklis, užtikrinantis galimybę įkrauti iš 230V tinklo |
|  | Akumuliatorių savybės | Pakraunamas ličio jonų polimerų akumuliatorius. Galimybė greitai pakeisti akumuliatorių rankomis, nenaudojant įrankių. Akumuliatoriaus veikimo laikas - ne mažiau 30 min. |
|  | Akumuliatoriaus įsikrovimo lygio indikatorius aparate | Būtinas |
|  | Pasitikrinimo sistema | Automatinė patikra, kiekvieno įjungimo metu pateikianti informaciją esant gedimui |
|  | Garsinė aliarmo sistema | Informuoja apie ventiliavimą, gedimą, akumuliatoriaus išsikrovimą ir kai pacientas yra per mažas atlikti gaivinimą su aparatu |
|  | Svoris su baterija | Ne daugiau kaip 10 kg |
|  | Komplektuojami priedai | 1. Gaivinimo sistemos plastikinis nešiojimo krepšys – 1 vnt. 2. Akumuliatorius – 2 vnt. 3. Maitinimo šaltinis veikiantis nuo maitinimo tinklo ir stalinis (sieninis) įkroviklis |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtina. Su identifikavimo numeriu |

Pirkimo II dalis

PACIENTO TEMPERATŪROS VALDYMO SISTEMA

Perkamas kiekis – 2 vnt.

2 Lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Paciento temperatūros valdymo sistema: |  |  |
|  | Paskirtis | Tikslinės paciento kūno temperatūros palaikymui |
|  | Veikimo rėžimai | - Šildymo - Šaldymo |
|  | Konstrukcija | - Tvirtas metalinis arba lygiavertės medžiagos rėmas, ant kurio sumontuotas plastikinis arba lygiavertės medžiagos korpusas - Mobilus prietaisas ant keturių ratelių su stūmimo rankena priekyje - Su vandens rezervuaru viduje - Su jungtimis temperatūriniam davikliui bei vandens tiekimo žarnoms - Su specialiu laikikliu vandens žarnoms - Su valdymo ekranu priekinėje panelėje |
|  | Darbo ciklas | - Nepertraukiamas - Vandens cirkuliacijos greitis (tėkmė) ne mažiau kaip 2 l/min |
|  | Ekranas | - Ekranas (-ai), užtikrinantis aiškų ir patogų duomenų atvaizdavimą, lietimui jautrus arba su fiziniais valdymo mygtukais - Atvaizduojantis terapijos nustatymus ir eigą bei aliarmo pranešimus |
|  | Vandens rezervuaras | - Įmontuotas aparato viduje - Ne mažiau kaip 7 l talpos - Su UV dezinfekcijos sistema arba naudojamas sterilus vanduo su periodiniu keitimu. |
|  | Temperatūros terapijos programos pasirinktinai ne prasčiau kaip | - Rankinis temperatūros pasirinkimas - Greitas automatinis pasirinkimas - Automatinis kintamas gradientas |
|  | Paciento temperatūros palaikymo ribos ne siauresnės kaip | - Nuo 30ºC iki 40ºC - Keitimo žingsnis 0,1ºC |
|  | Cirkuliuojančio vandens temperatūros palaikymo ribos ne siauresnės kaip | - Nuo 4ºC iki 42ºC - Keitimo žingsnis 0,1ºC |
|  | Aliarmų sistema | 10.1. Optiniai ir akustiniai 10.2. Skirtinga spalvinė bei garsinė išraiška indikuojanti aliarmo svarbą |
|  | Temperatūros daviklis | 11.1. Skirtas paciento kūno temperatūrai matuoti (ezofaginis ar rektalinis) 11.2. Jungiamas į aparato korpuse esančią specialią jungtį 11.3. Ne trumpesnis kaip 3 m 11.4. Temperatūros matavimo žingsnis ne rečiau kaip kas 0,1ºC |
|  | Vandens tiekimo žarnos į apklotą | - 2 vienetai užtikrinančios vandens cirkuliaciją apklotuose - Daugkartinio naudojimo - Ne trumpesnės kaip 3 m |
|  | Rateliai | 13.1. 4 antistatiniai rateliai 13.2. Ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais 13.3. Diametras ≥ 100 mm |
|  | Pacientui skirti apklotai | - Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo pasirinktinai - Nelimpantys prie paciento odos - Be latekso 14.4. Skirtingo dydžio pasirinktinai suaugusiems vaikams ar kūdikiams |
|  | Komplektacija | 15.1. Visos pilnam veikimui reikalingos komplektuojamos dalys, įskaitant vandens tiekimo žarnas į apklotus, elektros jungties kabelį ir kitos būtinos dalys. 15.2. Papildomai komplektuojama daugkartinis po pacientu tiesiamas šildymo/šaldymo paklotas bei du rinkiniai vienkartinio naudojimo apklotų pacientui (Vienkartinį rinkinį sudaro galvos dangalas, kojų dalies apklotas ir liemens dalies apklotas) |
|  | Maitinimas iš elektros tinklo | Būtina, 220 V, 50 Hz |
|  | Turi atitikti medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėn. nuo perdavimo eksploatacijai |

Techninę specifikaciją parengė VšĮ Kėdainių ligoninės

administratorė viešiesiems pirkimams Zita Morkeliūnienė

Suderinta su reanimacijos skyriaus vedėja Renata Brusokiene