Pirkimo sąlygų 6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL REANIMACIJOS SKYRIAUS MEDICINOS ĮRANGOS

PIRKIMO I DALIS ,,AUTOMATINIS KRŪTINĖS LĄSTOS PASPAUDIMŲ PRIETAISAS“

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede http://ted.europa.eu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur | Mato vnt. kainos PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas | Vnt. | 2 |  |  |  |
| __________________________________________________________________ (Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  _____________________Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečių reikalaujamų parametrų atitiktį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas: |  |  |  |
|  | Veikimo principas | Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (pakėlimas) |  |
|  | Dekompresijų atlikimo principas | Dekompresija atliekama efektyviu būdu po kiekvienos kompresijos, paliekant galimybę naudoti skirtingus techninius sprendimus. |  |
|  | Kompresijos/dekompresijos ciklas | 50% ± 5% |  |
|  | Kompresijų gylis diapazone | 50 mm ± 10 mm |  |
|  | Paspaudimų greičio nustatymo ribos | Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai – 100 ir 120 k/min, +/- 4 k/min |  |
|  | Pagrindiniai reguliuojami parametrai | 1. kompresijos su ventiliavimu 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai) režimas; 2. pastovios kompresijos režimas; 3. pauzės režimas |  |
|  | Ventiliavimo dažnio nustatymai | Garsiniai signalai kas 30 paspaudimų arba galimi individualūs garsinių signalų nustatymai“ |  |
|  | Paciento stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu | 1. Paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento 2. Paciento rankų fiksavimo diržai pritvirtinti prie aparato korpuso arba kita sistema, užtikrinanti saugų transportavimą |  |
|  | Apsaugos klasė | IP33, ne mažesnė |  |
|  | Duomenų perdavimas į kompiuterį | Bevieliu būdu |  |
|  | Akumuliatorių įkrovimas | Įmontuotas arba išorinis įkroviklis, užtikrinantis galimybę įkrauti iš 230V tinklo |  |
|  | Akumuliatorių savybės | Pakraunamas ličio jonų polimerų akumuliatorius. Galimybė greitai pakeisti akumuliatorių rankomis, nenaudojant įrankių. Akumuliatoriaus veikimo laikas - ne mažiau 30 min. |  |
|  | Akumuliatoriaus įsikrovimo lygio indikatorius aparate | Būtinas |  |
|  | Pasitikrinimo sistema | Automatinė patikra, kiekvieno įjungimo metu pateikianti informaciją esant gedimui |  |
|  | Garsinė aliarmo sistema | Informuoja apie ventiliavimą, gedimą, akumuliatoriaus išsikrovimą ir kai pacientas yra per mažas atlikti gaivinimą su aparatu |  |
|  | Svoris su baterija | Ne daugiau kaip 10 kg |  |
|  | Komplektuojami priedai | 1. Gaivinimo sistemos plastikinis nešiojimo krepšys – 1 vnt. 2. Akumuliatorius – 2 vnt. 3. Maitinimo šaltinis veikiantis nuo maitinimo tinklo ir stalinis (sieninis) įkroviklis |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtina.Su identifikavimo numeriu |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 6 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |