Pirkimo sąlygų 6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL REANIMACIJOS SKYRIAUS MEDICINOS ĮRANGOS

PIRKIMO II DALIS ,,PACIENTO TEMPERATŪROS VALDYMO SISTEMA“

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede http://ted.europa.eu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur | Mato vnt. kainos PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Paciento temperatūros valdymo sistema | Vnt. | 2 |  |  |  |
| __________________________________________________________________ (Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  _____________________Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečių reikalaujamų parametrų atitiktį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Paciento temperatūros valdymo sistema: |  |  |  |
|  | Paskirtis | Tikslinės paciento kūno temperatūros palaikymui |  |
|  | Veikimo rėžimai | - Šildymo - Šaldymo |  |
|  | Konstrukcija | - Tvirtas metalinis arba lygiavertės medžiagos rėmas, ant kurio sumontuotas plastikinis arba lygiavertės medžiagos korpusas - Mobilus prietaisas ant keturių ratelių su stūmimo rankena priekyje - Su vandens rezervuaru viduje - Su jungtimis temperatūriniam davikliui bei vandens tiekimo žarnoms - Su specialiu laikikliu vandens žarnoms - Su valdymo ekranu priekinėje panelėje |  |
|  | Darbo ciklas | - Nepertraukiamas - Vandens cirkuliacijos greitis (tėkmė) ne mažiau kaip 2 l/min |  |
|  | Ekranas | - Ekranas (-ai), užtikrinantis aiškų ir patogų duomenų atvaizdavimą, lietimui jautrus arba su fiziniais valdymo mygtukais - Atvaizduojantis terapijos nustatymus ir eigą bei aliarmo pranešimus |  |
|  | Vandens rezervuaras | - Įmontuotas aparato viduje - Ne mažiau kaip 7 l talpos - Su UV dezinfekcijos sistema arba naudojamas sterilus vanduo su periodiniu keitimu. |  |
|  | Temperatūros terapijos programos pasirinktinai ne prasčiau kaip | - Rankinis temperatūros pasirinkimas - Greitas automatinis pasirinkimas - Automatinis kintamas gradientas |  |
|  | Paciento temperatūros palaikymo ribos ne siauresnės kaip | - Nuo 30ºC iki 40ºC - Keitimo žingsnis 0,1ºC |  |
|  | Cirkuliuojančio vandens temperatūros palaikymo ribos ne siauresnės kaip | - Nuo 4ºC iki 42ºC - Keitimo žingsnis 0,1ºC |  |
|  | Aliarmų sistema | 10.1. Optiniai ir akustiniai 10.2. Skirtinga spalvinė bei garsinė išraiška indikuojanti aliarmo svarbą |  |
|  | Temperatūros daviklis | 11.1. Skirtas paciento kūno temperatūrai matuoti (ezofaginis ar rektalinis) 11.2. Jungiamas į aparato korpuse esančią specialią jungtį 11.3. Ne trumpesnis kaip 3 m 11.4. Temperatūros matavimo žingsnis ne rečiau kaip kas 0,1ºC |  |
|  | Vandens tiekimo žarnos į apklotą | - 2 vienetai užtikrinančios vandens cirkuliaciją apklotuose - Daugkartinio naudojimo - Ne trumpesnės kaip 3 m |  |
|  | Rateliai | 13.1. 4 antistatiniai rateliai 13.2. Ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais 13.3. Diametras ≥ 100 mm |  |
|  | Pacientui skirti apklotai | - Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo pasirinktinai - Nelimpantys prie paciento odos - Be latekso 14.4. Skirtingo dydžio pasirinktinai suaugusiems vaikams ar kūdikiams |  |
|  | Komplektacija | 15.1. Visos pilnam veikimui reikalingos komplektuojamos dalys, įskaitant vandens tiekimo žarnas į apklotus, elektros jungties kabelį ir kitos būtinos dalys. 15.2. Papildomai komplektuojama daugkartinis po pacientu tiesiamas šildymo/šaldymo paklotas bei du rinkiniai vienkartinio naudojimo apklotų pacientui (Vienkartinį rinkinį sudaro galvos dangalas, kojų dalies apklotas ir liemens dalies apklotas) |  |
|  | Maitinimas iš elektros tinklo | Būtina, 220 V, 50 Hz |  |
|  | Turi atitikti medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėn. nuo perdavimo eksploatacijai |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 6 lentelė Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |