   TVIRTINU

   VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

                                                                                 sveikatos centro direktorė

                                                                                 Neringa Tarvydienė

                                                                                 2025 – 03 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo PU-....), FMR prietaisai. Operacinės ir oftalmologinė įranga.“

I Pirkimo dalis 

Aukšto intensyvumo lazeris. Techninė specifikacija

Aukšto intensyvumo lazeris (1 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametro reikšmė

(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)

	1. 
	Paskirtis:
	Skirta sąnario patempimams, raumenų pažeidimams, ūmaus nugaros skausmo reumatoidinių ligų ir sporto traumų gydymui.
	

	2. 
	Lazerio homogeniškos energijos paskirstymas (procedūros metu)
	1. Atliekama nereikalaujant operatoriaus;

2. Rankinis lazerio terapijos taikymas esant mažoms kūno vietoms, aplikatoriaus spinduliuotė reguliuojama ne mažiau nei 10-30 mm intervale.
	

	3. 
	Lazerio techninės charakteristikos:
	1. Galia - ≥25W;

2. Bangos ilgis Nd:YAG 1064 nm;

3. Ne mažiau du spinduliavimo režimai;

4. Pasikartojimo dažnio diapazonas: 1-20 kHz (ne siauresnis)

5. Valdymas naudojant jutiminį ekraną ≥7“ (coliai)
	

	4. 
	Reikalavimai palengvinantys procedūros eigą:
	1. Terminis vaizdo stebėjimas terapinėje vietoje;

2. Terminio poveikio toleravimo nustatymas;
	

	5. 
	Komplektacija:


	1. Apsauginiai akiniai – 2 vnt.

2. Vežimėlis su ratukais – 1 vnt.

3. Aplikatoriaus laikiklis/stovas – 1 vnt.

4. Pagrindinis aukštos galios  lazerio prietaisas – 1 vnt.


	

	6. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalba

2. Užpildytas prietaiso techninis pasas
3. Serviso dokumentacija anglų kalbomis;

	

	7. 
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	Būtina
	

	8. 
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	9. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	


* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

3.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.

	

	2.
	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.
	


