TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 03 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo PU-....), FMR prietaisai. Operacinės ir oftalmologinė įranga.“

III Pirkimo dalis

Operacinis stalas. Techninė specifikacija

Operacinis stalas (2 vnt. )

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Skirtas bendrajai chirurgijai |  |
| 2. | Mobilus operacinės stalas su integruotais ratukais stalo pagrinde | Būtina |  |
| 3. | Centrinė ratukų blokavimo sistema | Būtina |  |
| 4. | Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas | 1. Stalo aukštis, trendelenburgo, lateralinio pasvyrimo padėtys valdomos distanciniu valdymo pultu. 2. Galvos, nugaros, kojų padėtys valdomos mechaniškai arba dujinių spyruoklių pagalba. |  |
| 5. | Stalo paviršiaus konstrukcija | Modulinė atskirai reguliuojamų ≥4 sekcijų |  |
| 6. | Stalo sekcijos laidžios rentgeno spinduliams | Būtina |  |
| 7. | Nerūdijančio europinio tipo plieno tvirtinimo bėgeliai abiejose pusėse | Būtina |  |
| 8. | Stalo paviršius sudarytas iš sekcijų: | 1. Galvos atrama; 2. Nugaros-pagrindinė (čiužinys be atskyrimo su dubens sekcija; 3. Dubens sekcija; 4. 2-jų dalių (padalinta) kojų; |  |
| 9. | Bendras stalo ilgis | 2100 mm ± 100 mm |  |
| 10. | Bendras stalo plotis | 550 mm ± 50 mm |  |
| 11. | Didžiausias leidžiamas stalo keliamasis svoris | ≥ 250 kg |  |
| 12. | Trendelenburgo padėtis | ≥ ±26º |  |
| 13. | Lateralinis pasvyrimas | ≥ ±20° |  |
| 14. | Stalviršio aukščio reguliavimas (motorizuotas) | - Minimalus aukštis ≤ 690 mm - Maksimalus aukštis ≥ 920 - Diapazonas ≥ 350 mm |  |
| 15. | Kojinės sekcijos dalių reguliavimas | - Aukštyn – žemyn 25⁰ ± 5⁰/ 95⁰ ± 5⁰ - Į šonus 90 ±5⁰ |  |
| 16. | Nugaros sekcijos reguliavimas | Aukštyn – žemyn ≥ 80⁰ ± 5⁰/ ≥ 35⁰ ± 5⁰ |  |
| 17. | Galvos sekcijos reguliavimas | Aukštyn – žemyn ≥ 30⁰ ± 5⁰/ ≥ 40⁰ ± 5⁰ |  |
| 18. | Antistatinis ir nepralaidus skysčiams čiužinys | Būtina |  |
| 19. | Stalo konstrukciniai elementai pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Būtina |  |
| 20. | Atsparumo drėgmei klasė | ≥ IPX4 |  |
| 21. | Elektros tinklas | 230V, 50Hz |  |
| 22. | Akumuliatorius | Veikimo trukmė ≥ 60 min |  |
| 23. | Komplektacija | - Anestezinis lankas 1 vnt. - Valdymo pultas 1 vnt. - Rankos atrama 2 vnt. - Rankos fiksavimo diržas 2 vnt. - Infuzinis stovas 1 vnt. - Kūno fiksavimo diržas 2 vnt. - Kojų atramos 2 vnt. - Šoniniai laikikliai 2 vnt. |  |
| 24. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 25. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 26. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 27. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

3.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |