TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 03 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo PU-....), FMR prietaisai. Operacinės ir oftalmologinė įranga.“

V Pirkimo dalis

Autokeratorefraktometras. Techninė specifikacija

Autokeratorefraktometras (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Akių refrakcijos ydų nustatymui |  |
| 2. | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip -25D iki +22D |  |
| 3. | Matuojamos sferinės refrakcijos žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai |  |
| 4. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip iki ±10D |  |
| 5. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai |  |
| 6. | Matuojama ašis | Ne mažiau kaip 00 - 1800 |  |
| 7. | Matuojamos ašies žingsnis | 10/50 pasirinktinai |  |
| 8. | Matuojamas ragenos kreivumo spindulys | Ne mažiau 5mm ir ne daugiau 10mm |  |
| 9. | Matuojamas ragenos kreivumo spindulio žingsnis | Ne daugiau kaip 0,01mm |  |
| 10. | Matuojamas ragenos refrakcinės galios riba | Ne daugiau kaip 67,50D ir ne mažiau 33,75D |  |
| 11. | Matuojamas ragenos refrakcinės galios žingsnis | 0,12/0,25 D pasirinktinai |  |
| 12. | Minimalus matuojamo vyzdžio diametras | Ne daugiau kaip nuo 2.00mm |  |
| 13. | Atstumo tarp vyzdžių matavimas | Ne mažiau kaip iki 85mm |  |
| 14. | Atstumo tarp vyzdžių matavimo žingsnis | Ne daugiau kaip 1mm žingsnis |  |
| 15. | Galimybė matuoti ragenos diametrą | Būtinas |  |
| 16. | Lietimu valdomas (touch screen) LCD monitorius | Būtina |  |
| 17. | Lietimu valdomo LCD monitoriaus dydis | Ne mažiau 7” |  |
| 18. | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvyrimo ir pasukimo kampą vertikaliai ir horizontaliai | Būtina |  |
| 19. | Galimybė valdyti prietaisą, stovint pacientui už nugaros | Būtina |  |
| 20. | Reguliuojamas monitoriaus ryškumas | Ne mažiau 3 lygiai |  |
| 21. | Automatizuotas valdymas naudojant tik LCD ekraną | Būtinas |  |
| 22. | Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje, nespausdinant spausdintuvu | Būtina |  |
| 23. | Matavimas režimai | Automatinis (vieno mygtuko paspaudimu) ir rankinis-automatinis |  |
| 24. | Automatinis akies suradimas | Būtinas |  |
| 25. | Integruota rūko sistema | Būtina |  |
| 26. | Rūko sistemos pasirinkimas | Pastovus/pirmas tyrimas |  |
| 27. | Pasmakrio laikiklio aukščio reguliavimas - motorizuotas | Būtinas |  |
| 28. | Rezultatų spausdinimas | Integruoto spausdintuvo pagalba |  |
| 29. | Automatinis rezultatų spausdinimas atlikus tyrimą | Būtinas |  |
| 30. | Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą | Būtinas |  |
| 31. | Duomenų perdavimo būdai | USB; RS-232C; LAN |  |
| 32. | Svoris | Ne daugiau kaip 20kg |  |
| 33. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 34. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 35. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 36. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 37. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

3.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |