	[image: image1.jpg]1922






	kauno TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

	

	Viešoji įstaiga, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas.

Tel. (8 37)  32 41 40 / 30 00 00, faks. (8 37)  32 41 44, ktu.edu, el. p. ktu@ktu.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950581


1
2

	
	

	Pirkimo dalyviams

	2025-04-16 Nr. VP-25-220


	
	

	dėl viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų (pIRKIMO nR. 2045992)

	


Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo pirkimą „Įvairi laboratorinė šaldymo įranga“  (toliau – Konkursas arba Pirkimas). Pirkimo Nr. 2045992. Pirkimo objektas skaidomas į  2 pirkimo dalis. 

Informuojame, kad Perkančioji organizacija gavusi iš dalyvių klausimų pateikia tokius atsakymus:

1.Klausimas: 
 Norime pastebėti, jog techninėje specifikacijoje keli punktai prieštarauja vienas kitam:

Šaldytuvas  - reikalavimai kamerai Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); Naudingas tūris ne mažiau kaip 290 litrų.

Šaldytuvų modelių, turinčių ATEX atitikimą, vidinė dalis yra iš specialaus plastiko, taip pat visos lentynos yra tik stiklinės – vidus ir lentynos negali būti iš metalo, kadangi tai gali būti kibirkšties priežastis.

- Apšvietimas Integruotas apšvietimas atidarant dureles

ATEX atitikimą turintys modeliai yra be vidaus apšvietimo, kadangi vidaus apšvietimas gali būti kibirkšties priežastis.

Šaldiklis

- Tolygios temperatūros palaikymas kameros viduje Integruota ventiliacinė sistema/priverstinė oro cirkuliacija
Automatinio atitirpinimo funkcija Būtina

Šie abu reikalavimai šaldikliui sako, kad šaldiklis turi būti su NoFrost sistema, t. y. ne tik turi būti ventiliatoriaus šaldiklyje, bet dar ir šaldiklio garintuvas turi būti su šildymo elementu, kuris atliktų automatinio atitirpinimą – tai vėlgi gali būti kibirkšties priežastis. Todėl ATEX atitikimą turintys šaldikliai yra tik su statine šaldymo sistema, kur atitirpinimas daromas rankiniu būdu.

Atsakymas:  

Pastebime, kad Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nereikalauja ATEX sertifikato.

Kadangi šaldiklis ir šaldytuvas nebus naudojami  sprogioje aplinkoje, ATEX sertifikatas nėra būtinas. Atsižvelgiant į naudojimo pobūdį ir laikomų reagentų specifiką, Perkančiajai organizacijai pakanka, kad perkama įranga būtų kibirkščių nesukeliančios („spark-proof“) konstrukcijos – t. y. be vidinių komponentų, galinčių sukelti kibirkštį, ir atitiktų CE reikalavimus.

Viešojo pirkimo komisijos įgaliota 


       Aušra Pagodinienė

Aušra Pagodinienė, tel. 8 686 93618, el. p. ausra.pagodiniene@ktu.lt
[image: image1.jpg]