TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 03 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo PU-....), FMR prietaisai. Operacinės ir oftalmologinė įranga.“

VI Pirkimo dalis

Oftalmologinė darbo vieta. Techninė specifikacija

Oftalmologinė darbo vieta (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Oftalmologinė darbo vieta, susidedanti iš kėdės pacientui bei judančio stalviršio prietaisams pastatyti, skirta sukomplektuoti įvairius oftalmologinius prietaisus į vieną universalų diagnostinį įrenginį. |  |
| 2. | Kėdė pacientui | Elektriškai, t.y. mygtukais valdymo panelėje reguliuojamo aukščio, su fiksuota nugarine dalimi |  |
| 3. | Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas | ≥45-62 cm. |  |
| 4. | Kėdės atramos rankoms | Atlenkiamos |  |
| 5. | Kėdės judrumas apie vertikalią ašį | Pasukama į šoną iki ≥30°, |  |
| 6. | Maksimali leistina kėdės apkrova | ≥150 kg. |  |
| 7. | Maksimali leistina stalviršio apkrova | ≥40 kg. |  |
| 8. | Judantis stalviršis prietaisams pastatyti | Judantis ≥2 kryptimis: pasukamas apie vertikalią ašį iki ≥90°, bei perstumiamas ranka (slankiojantis į šonus), taip užtikrinant ≥2 stacionarių prietaisų panaudojimą. |  |
| 9. | Darbo vietos pritaikymo prie kabineto galimybės | Darbo vieta turi būti iš karto pritaikyta montavimui, kad stalviršis su įranga būtų gydytojui iš dešinės, arba iš kairės pusės (montavimo pusė pasirenkama instaliavimo metu). |  |
| 10. | Paciento saugos sistema | Būtina, stabdanti kėdės judėjimą paciento kojoms prisilietus prie stalviršio apačios. |  |
| 11. | Laidų instaliavimas | Laidai, skirti ant stalviršio instaliuojamiems prietaisams pajungti turi būti paslėpti po stalviršiu esančiuose kanaluose, kurie judant stalviršiui, užtikrintų tinkamą aplinką instaliuojamiems laidams ir paciento saugumui užtikrinti. |  |
| 12. | Kolona priedų tvirtinimui | Būtina, su apšvietimo lempa viršuje (kabineto apšvietimui), bei apšvietimo intensyvumo reguliavimu valdymo panelėje. |  |
| 13. | Valdymo panelės mygtukų apšvietimas | Mygtukai turi būti šviečiantys, kad būtų gerai matomi užtemdytoje aplinkoje |  |
| 14. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 15. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 16. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

3.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |