4 pirkimo dalis. Operacinis stalas urologijai -1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Tiekėjo pastabos techninių parametrų reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stalo konstrukcija | 1. Stalas mobilus, su ratukais, su centrine ratukų blokavimo sistema arba iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis, stabilizuojančiomis stalą naudojimo metu; |  |
|  |  | 2. Su elektrine – hidrauline (arba lygiaverte) sistema stalviršio aukščiui, lateralinio pasvirimo kampui, išilginio pasvirimo kampui (Trendelenburgo/ antiTrendelen-burgo padėtims) ir nugaros sekcijos posvyrio kampui reguliuoti; |  |
|  |  | 3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. |  |
| 2. | Operacinio stalo valdymas | 1. Laidiniu pultu arba belaidžiu nuotolinio valdymo pultu; |  |
|  |  | 2. Integruotu į stalą pultu pultu; |  |
|  |  | 3. Normalus ir reversinis stalviršio padėčių valdymas. |  |
| 3. | Stalviršis sudarytas iš sekcijų: | 1. Galvos; |  |
|  |  | 2. Nugaros-pagrindinė be atskyrimo – centrinė dubens su ginekologine išpjova; |  |
|  |  | 3. 2-jų dalių (padalinta) kojų; |  |
| 3.1. | Galvos-kojų krypčių keitimo galimybė | Montuojant modulines stalo dalis, galima pakeisti galvos-kojų kryptis (galvos pusės sekcijas sumontuoti kojų pusėje, o kojų sekciją – galvos pusėje). |  |
| 3.2. | Bėgeliai papildomų prietaisų tvirtinimui | Prie stalviršio kraštų (šonų) primontuoti europinio tipo bėgeliai papildomiems prietaisams tvirtinti. |  |
| 3.3. | Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |
| 3.4 | Gabaritiniai matmenys | 1.Ilgis ≥ 1960 mm 2.Plotis, įskaitant šoninius bėgelius, ≥ 590 mm. |  |
| 4. | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Čiužinio storis ≥ 60 mm |  |
|  |  | 2. Čiužinys nuimamas nenaudojant įrankių, tačiau darbinėje padėtyje stabiliai fiksuotas prie stalviršio. |  |
|  |  | 3. Antistatinis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, su antipragulinėmis savybėmis. |  |
|  |  | 4. Pralaidus rentgeno spinduliams. |  |
| 5. | Stalviršio padėties reguliavimas: |  |  |
| 5.1. | Trendelenburgo padėtis | ≥ 25° |  |
| 5.2. | Anti-trendelenburgo padėtis | ≥ 30° |  |
| 5.3. | Pavertimo į šonus (lateralines pozicijas) kampai | ≥ ± 20° |  |
| 5.4 | Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 620 mm iki 1050 mm |  |
| 5.5. | Nugarinės sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -40° iki +70° |  |
| 5.6. | Kojinės sekcijos dalių nuleidimo-pakėlimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -90° iki +10° |  |
| 5.7. | Galvinės dalies nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -25° iki +25° |  |
| 5.8. | Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas | ≥ 220° |  |
| 5.9. | Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas | 110°±10° |  |
| 5.10. | Motorizuotas stalviršio pozicijų keitimas | 1. Nulinės padėties nustatymas, |  |
|  |  | 2. Nugaros sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas, |  |
|  |  | 3. Pavertimo į šonus (lateralinio posvyrio) reguliavimas, |  |
|  |  | 4. Stalviršio aukščio reguliavimas, |  |
|  |  | 5. Trendelenburgo ir antiTrendelenburgo padėčių reguliavimas. |  |
| 6. | Stalo veikimo principai savarankiški, vienas kitą keičiantys | Ne mažiau kaip iš elektros tinklo ir pakraunamų elektrinių baterijų pagalba. |  |
| 7. | Didžiausias leistinas stalo keliamasis svoris | ≥ 450 kg |  |
| 8. | Didžiausia leistina darbinė stalo apkrova (normaliame ir reversiniame režimuose) | ≥ 325 kg |  |
| 9. | Priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo: |  |  |
| 9.1. | Lankas anesteziologo zonai atskirti-1 vnt. | 1. L formos |  |
| 9.2. | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai (2 vnt.) | 1. Atrama gali judėti horizontaliai ir vertikaliai, |  |
|  |  | 2. Su darbinio paviršiaus antistatiniu paminkštinimu; |  |
|  |  | 3. Su rankos fiksavimo diržu. |  |
| 9.3. | Atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui | 2 vnt. |  |
| 9.4. | Infuzijos stovas | 1 vnt. |  |
| 9.5. | Göpel“ ar lygiaverčio tipo kojų atramos su fiksatoriais prie bėgelio | 2 vnt. |  |
| 9.6 | Biologinio skysčio surinkimo kriauklė (įskaitant tvirtinimo priedus), įstatoma į dubens sekcijos bėgelius arba tvirtinama prie stalviršio bėgelių | 1 vnt. |  |
| 9.7. | Diržas liemens fiksavimui (2 dalių) | 1 vnt. |  |
| 9.8. | Diržas kojų tvirtinimui (kiekvienai kojai atskirai) | 2 vnt. |  |
| 9.9. | Galvos atrama, gelinė,suaugusiųjų dydžio, apsaugo galvą ir ausis | 1 vnt. |  |
| 9.10. | Kojų atrama/ paminkštinimas, paciento kulnams ilgai trunkančių procedūrų metu | 2 vnt. |  |
| 10. | Maitinimo šaltinis | 1. 230V±10%, 50Hz elektros tinklas; |  |
|  |  | 2. Integruotas įkraunamas akumuliatorius su personalui matomu įkrovos likučio indikatoriumi. Pilnai įkrauto akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau kaip 50 operacijų arba ne mažiau kaip 5 dienos. |  |
| 11. | Pateikti atstovavimo įgaliojimą ir serviso įgaliojimą patvirtintą gamintojo. | Būtina |  |
| 12. | Pateikti bent vieno inžinieriaus serviso sertifikatą | Būtina |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas/sumontavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai | Būtina |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama vartotojo instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 17. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. |  |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |