PROJEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą „(ES "Europos horizontas" )“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – 128 kanalų EEG sistemos techniniai reikalavimai (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – Saulėtekio al.7, Vilnius.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Periferinių fiziologinių signalų registravimo sistema | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 90 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti prekes. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras*** | Reikalaujama reikšmė parametrai nurodomi intervalais arba su prierašu “ne mažiau kaip” / “ne daugiau kaip”, nenaudojami konkretaus gaminio pavadinimai, jei nurodoma konkreti funkcija ar standartas, rašoma „arba lygiavertis“ | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Periferinių fiziologinių signalų registravimo sistema |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Elektroencefalografas (EEG) | Skirtas registruoti EEG signalus statiniu bei dinaminiu būdu |  |
| 2. | Stiprintuvai | ≥2 vnt. |  |
| 2.1 | Stiprintuvo minimali skaitmeninė rezoliucija | ≥24 bitai |  |
| 2.2 | Įėjimai | Visi su aktyviąja ekranizacija |  |
| 2.3 | Bendras referentinių kanalų skaičius | ≥128 |  |
| 2.4 | Bendras bipolinių kanalų skaičius | ≥48 |  |
| 2.5 | Maitinimas | Vidinis pakraunamas akumuliatorius, darbo laikas pakrovus ≥5 val. |  |
| 2.6 | Trigerinis įėjimo kanalas | ≥8 bitai |  |
| 2.7 | Diskretizavimo dažnis (vartotojo koreguojamas) | ≥16000 Hz |  |
| 2.8 | Įvesties signalo diapazonas keičiamas vartotojo | Diapazono ribos ≥(150 ÷ 1000) mVpp |  |
| 2.9 | Įėjimo impedansas | ≥1GΩ |  |
| 2.10 | Įėjimo triukšmų lygis | ≤1.0 μVRMS |  |
| 2.11 | Sinfazinio kanalo slopinimas (CMRR) | ≥100dB |  |
| 2.12 | Stiprintuvo ir kompiuterio sąsaja | USB |  |
| 2.13 | Kaskadinio stiprintuvų sujungimo funkcija | Būtina tam, kad esant būtinybei kiekvienas stiprintuvas veiktų kaip atskiras encefalografas |  |
| 3. | Kompiuteriai, atitinkantys sistemos reikalavimams | Didelio našumo nešiojami PC 2 vnt.; Planšetė 1 vnt. |  |
| 3.1 | Operacinė sistema | Windows |  |
| 4. | Kepurėlės |  |  |
| 4.1. | Standartinė gelinė kepurėlė Dydis M - 3 vnt. Laido ilgis ≥1,8 m | 128 kanalų detekcijai su aktyvios ekranizacijos laidų apsauga |  |
| 4.2 | Standartinė gelinė kepurėlė Dydis L - 2 vnt. Laido ilgis ≥1,8 m | 128 kanalų detekcijai su aktyvios ekranizacijos laidų apsauga |  |
| 4.3 | Standartinė gelinė kepurėlė Dydis S - 1 vnt. Laido ilgis ≥1,8 m | 64 kanalų detekcijai su aktyvios ekranizacijos laidų apsauga |  |
| 4.4 | Standartinė gelinė kepurėlė Dydis M - 3 vnt. Laido ilgis ≥1,8 m | 64 kanalų detekcijai su aktyvios ekranizacijos laidų apsauga |  |
| 4.5 | Standartinė gelinė kepurėlė Dydis L - 3 vnt. Laido ilgis ≥1,8 m | 64 kanalų detekcijai su aktyvios ekranizacijos laidų apsauga |  |
| 4.6 | Standartinė gelinė kepurėlė Dydis M - 2 vnt. Laido ilgis ≥1,8 m | 32 kanalų detekcijai su aktyvios ekranizacijos laidų apsauga |  |
| 4.7 | Standartinė gelinė kepurėlė Dydis L - 2 vnt. Laido ilgis ≥1,8 m | 32 kanalų detekcijai su aktyvios ekranizacijos laidų apsauga |  |
| 4.8 | Tinklo kepurėlė (greito uždėjimo iki 4 min.), silikoninio tinklo pagrindu Dydis S - 2 vnt. | 64 kanalų detekcija, kontaktas fiziologinio tirpalo pagrindu |  |
| 4.9 | Tinklo kepurėlė (greito uždėjimo iki 4 min.), silikoninio tinklo pagrindu Dydis M - 2 vnt. | 64 kanalų detekcija, kontaktas fiziologinio tirpalo pagrindu |  |
| 4.10 | Tinklo kepurėlė (greito uždėjimo iki 4 min.), silikoninio tinklo pagrindu Dydis L - 1 vnt. | 64 kanalų detekcija, kontaktas fiziologinio tirpalo pagrindu |  |
| 5. | Jutiklinis priedėlis- 2 vnt. | ≥4 papildomi aktyvūs bipoliniai kanalai ir ≥2 pasyvūs bipoliniai kanalai |  |
| 6. | Trigerinis adapteris stiprintuvui | 2 vnt. |  |
| 7. | Programinė įranga (3 licenzijos); Programinės įrangos funkcijos: |  |  |
| 7.1 | EEG užrašymo ir peržiūros programa | Būtina |  |
| 7.1.1 | Realaus laiko EEG užrašymas | Būtina |  |
| 7.1.2 | Impedanso matavimas | Būtina |  |
| 7.1.3 | Įvykių markeriavimas | Būtina |  |
| 7.1.4 | Internetinės peržiūros režimas | Būtina |  |
| 7.1.5 | Šifruoti tiriamojo metaduomenys | Būtina |  |
| 7.1.6 | Galimybė užrakinti išplėstinius programos nustatymus slaptažodžiu | Būtina |  |
| 7.1.7 | Galimybė eksportuoti anoniminius duomenis | Būtina |  |
| 7.1.8 | Kelių duomenų bazių valdymas iš vienos stoties | Būtina |  |
| 7.1.9 | Duomenų eksportavimas įvairiais įprastais duomenų formatais | Būtina |  |
| 7.1.10 | Įrašymo išsiuntimas ir dialogas su išplėstomis duomenų apdorojimo parinktimis | Būtina |  |
| 7.1.11 | Tiesioginė internetinė prieiga prie visų stiprintuvo funkcijų (EEG srautas, varžos matavimas) | Būtina |  |
| 7.1.12 | Duomenų peržiūra galima lygiagrečiai su duomenų gavimu | Būtina |  |
| 7.2 | Analizės programa | Aktyvuojama vartotojui pasirinktu metu. Galiojanti ≥ 90 dienų. |  |
| 7.2.1 | EEG peržiūra ir signalų apdorojimas | Būtina |  |
| 7.2.2 | Grafinio 2D vaizdavimo funkcija | Būtina |  |
| 7.2.3 | 3D topografinio vaizdavimo funkcija | Būtina |  |
| 7.2.4 | Spektrinės analizės funkcija | Būtina |  |
| 7.2.5 | Eksperimentų valdymo funkcija | Būtina |  |
| 7.2.6 | Galvos modeliavimas | Būtina |  |
| 7.2.7 | Magnetinio rezonanso atvaizdavimo funkcijos palaikymas | Būtina |  |
| 7.2.8 | Šaltinio rekonstrukcijos funkcija | Būtina |  |
| 7.2.9 | Priepuolių detekcijos funkcija | Būtina |  |
| 7.2.10 | Duomenų konvertavimo funkcija į “MATLAB” programą | Būtina |  |
| 7.2.11 | Artefaktų detekcija ir šalinimo funkcija | Būtina |  |
| 7.2.12 | Kanalų interpoliacijos funkcija | Būtina |  |
| 7.2.13 | Filtravimo funkcija | Būtina |  |
| 7.3 | Stiprintuvų tiesioginio ryšio individualaus įdiegimo programa | Moksliniam modeliavimui bei neurogrįžtamąjam ryšiui gauti |  |
| 8. | Darbinis priedų rinkinys (Gelis, EEG elektrodai, švirkštai, bukos adatos, lipdukai, valymo tamponai, laikikliai, priedai mobiliam sistemos praplėtimui – kuprinė ir kt.) | Gamintojo rekomenduojamas, skirtas darbui su siūlomos įrangos naudojimui stacionariai ir mobiliai. |  |
| 9. | Kėdė tiriamąjam: |  |  |
| 9.1 | Kėdė sudaryta iš trijų dalių, paminkštintų parolonu ir aptrauktų oda | Galvos/nugaros atlošas, sėdimoji ir blauzdų dalis |  |
| 9.2 | Dalių matmenys | Nugaros ≥ 78 cm Sėdimoji ≥ 50 cm Blauzdų ≥ 30 cm |  |
| 9.3 | Porankių ilgis | ≥50 cm, reguliuojami kartu su nugaros atrama |  |
| 9.4 | Valdymas | Mechaninis |  |
| 9.5 | Ratukai su stabdžiais | Ø125 mm su individualiais stabdžiais |  |
| 9.6 | Galimybė rinktis odos spalvą | iš spalvų paletės |  |
| 9.7 | Maksimali leidžiama kėdės apkrova | ≥140 kg |  |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.