Specialiųjų sąlygų 1 priedas/ Kvietimo 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-082-T-0047 „Įrangos, skirtos rekombinantinių antikūnų konstravimui ir jų taikymui audinių inžinerijai, įsigijimas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – gelių ir blotų dokumentavimo sistema (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – gyvybės mokslų centras, saulėtekio al. 7, 10257 Vilnius, Lietuva.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d./ d.d. / m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Gelių ir blotų vizualizavimo sistema | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 90 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras*** | Reikalaujama reikšmė parametrai nurodomi intervalais arba su prierašu “ne mažiau kaip” / “ne daugiau kaip”, nenaudojami konkretaus gaminio pavadinimai, jei nurodoma konkreti funkcija ar standartas, rašoma „arba lygiavertis“ | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gelių ir blotų vizualizavimo sistema |  |  |  |
| 1. | Sistemos paskirtis | Sistema skirta DNR/RNR/baltymų gelių ir chemiliuminescencinių Western blotų vaizdavimui ir dokumentavimui. |  |
| 2. | Vaizdo kameros tipas | CCD (angl. charge-coupled device) kamera šaldoma termoelektriniu būdu. |  |
| 3. | Vaizdo kameros skiriamoji geba | Ne mažiau nei 6 megapikselių |  |
| 4. | Pikselių dydis | Pikseliai ne didesni nei 4,54 x 4,54 µm. |  |
| 5. | Sistemos matmenys | Ne didesni nei 63 x 50 x 55 cm. |  |
| 6. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau 4 log. |  |
| 7. | Pilkumo lygiai | Ne mažiau nei 65535 skirtingų pilkumo lygių. |  |
| 8. | Sužadinimo šviesos šaltiniai | Trans-UV 302 nm. Trans-baltos šviesos šaltinis arba konversijos į trans-baltą šviesą įdėklas. Trans-mėlynos 450-490 nm šviesos šaltinis arba konversijos į trans-mėlyną šviesą ekranas. Epi-balta. |  |
| 9. | Šviesos filtrų keitimas | Automatinis. |  |
| 10. | Filtrai | 590/110 nm filtras baltymų ir DNR gelių ir blotų tyrimams atlikti. Chemiliuminescencinis filtras. |  |
| 11. | Maksimalus vaizdo dydis | Ne mažiau nei 21 cm x 16 cm. |  |
| 12. | UV transiliuminatorius | Dalinai išsitraukiantis iš instrumento, ant kurio, įjungus UV šviesą, galima stebėti norimą gelį ir išpjauti jo fragmentus. |  |
| 13. | Apsauginis UV skydas | Montuojamas ant transiliuminatoriaus, leidžiantis saugiai atlikti gelių išpjovimus įjungus UV šviesą. |  |
| 14. | Autofokusavimas | Sukalibruotas gamintojo, bet kokiam priartinimo nustatymui. |  |
| 15. | Autoekspozicija | Ne mažiau kaip dviejų režimų autoekspozicija (greitas ir optimalus rėžimai) |  |
| 16. | Nuotraukos plokštumo nustatymas | Dinaminis, iš anksto sukalibruotas ir optimizuotas kiekvienai suderinamai aplikacijai. |  |
| 17. | Kompiuteris | Įmontuotas į instrumentą. |  |
| 18. | Vidinio kompiuterio parametrai | Ne mažiau, kaip 4 GB RAM atminties, 120 GB standžiojo disko vietos ir 4 USB prievadų. |  |
| 19. | Ekranas | Liečiamas multi-touch ekranas arba lygiavertis įmontuotas į instrumentą. Ekrano rezoliucija ne mažesnė negu 1024 x 768 pikselių. Ekrano įstrižainė ne mažesnė negu 12 colių. |  |
| 20. | Prietaiso valdymas | Liečiamu ekranu bei yra galimybė prijungti klaviatūrą ir pelę. |  |
| 21. | Vaizdų eksportavimas | Ne mažiau, kaip 16 bitų TIFF ir JPEG formatu. |  |
| 22. | Ethernet jungtis | Instrumentas turi turėti Ethernet jungtį pajungimui į tinklą ir vaizdų perdavimui į bet kurį kompiuterį pajungtą tinkle. |  |
| 23. | Multipleksinė fluoroforų nuskaitymo blotuose funkcija | Turi turėti šią funkciją arba turi būti galimybė įdiegti miltipleksinę fluoroforų funkciją ateityje atsiradus poreikiui (iki 3 skirtingų fluoroforų detektavimas ir atvaizdavimas vieno skaitymo metu, ne mažesnis kaip RGB ir NIR fluorescencijos detektavimas). |  |
| 24. | Šviesos šaltinio konversijos įdėklų suderinamumas su dažais | Prietaiso įdėklai yra suderinami su nemažiau kaip šiais dažais: - UV įdėklas: Etidžio Bromidas, Flamingo, Ponceau S, GelGreen, SYBR® Gold, SYBR® Green, SYBR® Safe, SYPRO Ruby, SYPRO Ruby blot, Oriole, Starbright B520*, GelRed, Amido Black, Fluorescein, GelStar, Pro-Q Emerald 300. - Baltas įdėklas: Fluorescein, SYBR® Gold, GelGreen, SYBR® Green, GelStar, SYBR® Safe Mėlynas įdėklas: Coomassie Blue, Vario, Sidabro, Cinko dažai. |  |
| 25. | Šviesos šaltinio konversijos įdėklų atpažinimas | Prietaisas turi automatiškai atpažinti pakeičiamą įdėklą ir automatiškai pritaikyti vidinės programos vizualizavimo parametrus. |  |
| 26. | Apsauga nuo pasirinktų dažų ir įdėklo nesuderinamumo | Prietaisas turi turėti apsaugą, neleidžiančią atlikti nuotraukos, jeigu pasirinkti dažai ir įdėklai nėra suderinami. |  |
| 27. | Nedažytų gelių nuskaitymas ir analizavimas | Sistema privalo atlikti nedažytų gelių ir blotų analizę pagal „Stain-Free“ arba lygiavertę technologiją, kuri nereikalauja jokių gelių dažymų etapų. |  |
| 28. | Vaizdų analizės programa | Skirta gelių ir blotų vaizdų analizei. Būtinos funkcijos: - Automatinė gelio juostų ir ruožų detekcija; - Molekulinės masės nustatymo funkcija; - Baltymų pernešimo nuo gelių ant blotų membranos įvertinimas ir normalizavimas naudojant bendrą baltymų kiekį (pernešimo efektyvumo įvertinimui nereikia naudoti HKP baltymų). - Nuotraukų peržiūra 3D formatu. - Vaizdų rezultatai turi būti eksportuojami png, jpg, tiff formatais. Nuskaitytų DNR ar baltymų ruožų informacijos eksportavimas excel, pdf formatu. |  |
| 29. | Sistemos komplektacija | - Gelių ir blotų vizualizavimo prietaisas - UV apsauginis skydas - UV/“Stain Free“ įdėklas - Baltas įdėklas - Mėlynas įdėklas - Vaizdų analizės programa |  |
| 30. | Grantija* | - Garantija turi būti ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |

*** (Jei taikoma) Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.