PROJEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Gilaus užšaldymo šaldiklis (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al.7, Vilnius, Lietuva.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (kalendorinėmis dienomis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Gilaus užšaldymo šaldiklis | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 30 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultra žemos temperatūros kriogeninio šaldymo šaldiklis |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina pateikti: - internetinė nuoroda į prekės techninę specifikaciją prekės gamintojo interneto psl.; arba -siūlomos prekės gamintojo parengta prekės techninė dokumentacija, pateikiama atskiru dokumentu su pasiūlymu. |  |
| 2. | Šaldiklio tipas | Horizontalus. |  |
| 3. | Korpusas | - Šaldiklio korpusas pagamintas iš dažyto elektrogalvanizuoto plieno. - Korpuso konstrukcijoje naudojama aukštos kokybės vakuuminė termoizoliacinė medžiaga (VIP) kartu su poliuretanine termoizoliacija. |  |
| 4. | Durys | - Išorinės durys pagamintos iš dažyto elektrogalvanizuoto plieno. - Vidiniai kameros dangčiai (2 vnt.) iš standžios poliuretaninės termoizoliacinės medžiagos. - Išorinių durų užraktas. |  |
| 5. | Palaikoma temperatūra | Ne siauresniame intervale nei nuo -130°C iki -150°C ribose. |  |
| 6. | Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) | Ne didesni nei 1730 x 765 x 1010 mm. |  |
| 7. | Kamera | - Vidiniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) ne mažiau kaip 760 x 495 x 615 mm. - Pagaminta iš aliuminio. |  |
| 8. | Talpa | - Ne mažiau nei 230 litrų. - Inventorinė sistema talpinanti ne mažiau kaip 150 vnt. 2 colių aukščio kryo dėžučių. |  |
| 9. | Periferinių įrengimų prijungimo anga | Būtina bent viena kabelio priėjimo anga iš šaldiklio šono, diametras ne mažesnis kaip 40 mm. |  |
| 10. | Komplektacija* | Į standartinę šaldytuvo įrangą privalo būti įtrauktas LN2 (skysto azoto) rezervinio šaldymo pajungimo įrenginys (LN2 „back-up“) |  |
| 11. | Duomenų įvedimo ir registravimo galimybės | - LCD tipo ekranas ir plokščia klaviatūra duomenų įvedimui ir patvirtinimui. - Grafinis ir skaitmeninis vidinės temperatūros pavaizdavimas ekrane, su galimybe peržiūrėti paskutinių 24h duomenis. - Įvykių registravimas (temperatūros nuokrypiai, aliarmai, durų atidarymas). |  |
| 12. | Valdymas | Mikroprocesorinis |  |
| 13. | Autodiagnostikos funkcija | Vizualinis, garsinis ir distancinis aliarmas atsiradus vidiniams sistemos sutrikimams. |  |
| 14. | Duomenų kaupiklis | Iki 4 savaičių 12 minučių intervalais. Registruojami parametrai: Durų atidarymas (ilgesnis nei 2 minutės). Kompresorių jutikliai, filtro jutiklis, temperatūros jutiklis. |  |
| 15. | Šaldymo sistema | - Dviejų kompresorių, kaskadinio tipo šaldymo sistema. - Alyvos separatorius ir papildomas alyvos separatorius sujungti nuosekliai, kad stabilizuotų ir padidintų alyvos atskyrimo efektyvumą. - Naudojamas befreonis šaldymo mišinys. |  |
| 16. | Filtras | - Šaldiklio priekinėje dalyje. - Mikroprocesoriaus valdoma filtro užsiteršimo kontrolės funkcija. |  |
| 17. | Kompresoriaus apsauga nuo perkaitimo | Būtina, su pranešimu ekrane. |  |
| 18. | Aliarmai | Būtinos funkcijos: 1. Visų sutrikimų garsinis ir vizualinis aliarmas, ribotas distancinis aliarmas: 1.1. kai kameros temperatūra viršijama arba yra per žema įspėjimas rodomas ekrane, kartu su garsiniu signalu. Distancinis aliarmas įsijungia su 15 minučių uždelsimu; 1.2. Būtinas garsinis, vizualinis ir distancinis aliarmas sutrikus elektros energijos tiekimui; 1.3. Vizualinis (gali atsirasti LCD ekrane, arba kitoje priemonėje (pvz.: indikatorinė lemputė)) ir garsinis atidarytų durų aliarmas; 1.4. Vizualinis ir garsinis filtro užsiteršimo aliarmas; 1.5 Vidinės baterijos keitimo įspėjimas; 1.6. Išorinės temperatūros ribų pažeidimo aliarmas (nuo 0 C iki 35 C ribose) rodomas ekrane. 2. Specialus kontaktinis terminalas aliarmo signalo distanciniam perdavimui (DC30V, 2A, trijų kontaktų). |  |
| 19. | Baterija | Būtina integruota automatiškai pasikraunanti baterija palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai. |  |
| 20. | Ratukai | Būtina 6 ratukai ir 3 išlyginamos kojelės. |  |
| 21. | Maitinimo įtampa | 230 V, 50 Hz. |  |
| 22. | Triukšmingumas | Ne didesnis nei 51 dB. |  |
| 23. | Elektros suvartojimas | Ne daugiau nei 1600 W. |  |
| 24. | Garantija* | -visam siūlomam ultra žemos temperatūros kriogeninio šaldymo šaldikliui – 24 mėn.; -kompresoriams – 36 mėn. |  |
| 25. | CE ženklinimas | Būtina. |  |

*Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.