PROJEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą „(ES "Europos horizontas" )“ numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Periferinių fiziologinių signalų registravimo sistema (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – Saulėtekio al.7, Vilnius.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Periferinių fiziologinių signalų registravimo sistema | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 90 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti prekes. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras*** | Reikalaujama reikšmė parametrai nurodomi intervalais arba su prierašu “ne mažiau kaip” / “ne daugiau kaip”, nenaudojami konkretaus gaminio pavadinimai, jei nurodoma konkreti funkcija ar standartas, rašoma „arba lygiavertis“ | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Periferinių fiziologinių signalų registravimo sistema |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 2. | Programinė įranga | LabChart 7 / 8 ar lygiavertė, suderinama su perkama įranga |  |
| 3. | Duomenų perdavimo į kompiuterį standartas* | Ne mažiau kaip 1 vnt. USB 2.0 ar lygiavertis |  |
| 4. | Maitinimas iš išorinio elektros tinklo* | Būtina |  |
| 5. | Išorinių suderintų įrenginių maitinimas* | Būtina |  |
| 6. | Trigerio signalo įvestis* | Būtina |  |
| 7. | Analoginių įvesties kanalų sk. | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
| 8. | Integruoti diferenciniai įvesties kanalai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
| 9. | Įėjimo signalų įtampų diapazonas | Ne siauriau kaip nuo ±20 mV iki ±10 V |  |
| 10. | Duomenų skiriamoji geba (bitai) | Ne blogiau kaip 16 bit. |  |
| 11. | Minimalus signalų diskretizavimo dažnis | Nuo ne mažiau kaip 0,002 Hz |  |
| 12. | Maksimalus signalų diskretizavimo dažnis (kanalui) | Ne daugiau kaip iki 100 kHz |  |
| 13. | Įėjimo varža (MΩ) | >1 |  |
| 14. | Išėjimo stiprintuvas | Būtina |  |
| 16. | Išvesties kanalų sk. | Ne mažiau kaip 1 kanalas |  |
| 16. | Išvesties signalo skiriamoji geba | Ne blogiau kaip 16 bit. |  |
| 16. | Skaitmeniniai išvesties kanalai | Ne mažiau kaip 8 kanalai |  |
| 17. | Skaitmeniniai įvesties kanalai | Ne mažiau kaip 8 kanalai |  |
| 18. | Integruotas elektrinių biosignalų stiprintuvas | Būtina |  |
| 21. | Integruoto stiprintuvo kanalų sk. | Ne mažiau kaip 2 kanalai |  |
| 22. | Integruoto stiprintuvo stiprinimo diapazonas | Ne siauriau kaip nuo ±200 µV iki ±20 mV |  |
| 23. | Integruoto stimuliatoriaus srovės diapazonas | Ne siauriau kaip 0-20 mA |  |
| 24. | Stimuliatoriaus srovės impulso trukmė | Ne mažiau kaip nuo 50 iki 200 μs |  |
| 25. | Stimuliatoriaus srovės impulso dažnis* | Reguliuojamas programiškai |  |
| 26. | Sistemos vienetų skaičius | 2 vnt. |  |
| 27. | Komplektuojama su priedais: |  |  |
| 27.1 | Izoliuotas EKG kabelis, 5 kanalai, „snap“ tipo elektrodai. 2 vnt. * | Suderinamas su pagrindine sistema |  |
| 27.2 | Pulsometras, 2 vnt.* | Suderinamas su pagrindine sistema. |  |
| 27.3 | Elektrinio odos laidumo (GSR) registravimo sistema su plieniniais, be gelio naudojamais bipoliariniais elektrodais, 2 vnt. * | Suderinamas su pagrindine sistema ir su turima PowerLab sistema. |  |
| 27.4 | Žmogaus kvėpavimo registravimo diržas, 4 vnt. * | Skirtas mechaninių pilvo arba krūtinės ląstos judesių registravimui. Suderinamas su pagrindine sistema ir su turima PowerLab sistema. |  |
| 28. | Garantija įrangai ir priedams* | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |
| 29. | Aplinkosauginis reikalavimas, nustatytas vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu patvirtinto Tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu* | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų. |  |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

LR aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija). Žr.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr