# GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

# MEDICINOS ĮRANGOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Suinteresuotiems dalyviams 				2025-04-17

DĖL GAUTO PAKLAUSIMO

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioj organizacija) 2025 m. balandžio 9 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https://viesiejipirkimai.lt) paskelbė Medicinos įrangos atvirą konkursą (pirkimo numeris 2076706).

Medicinos įrangos viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija), 2025 m. balandžio 11 d. gavo Tiekėjo pranešimą „Medicinos įrangos pretenzija“ (toliau – pranešimas):

„Pirkimo daliai Nr. 6 “POMPA ŠVIRKŠTINĖ” galėtume pasiūlyti gaminto XXX švirkštinę pompą, tačiau susipažinęs su technine specifikacija pastebėjau, kad mūsų siūloma pompa neatitinka reikalavimo Nr. 6.3 “Infuzijos greičio nustatymo ribos ne mažiau kaip”. Reikalaujama parametro reikšmė yra “0,01 – 1200 ml/val.”. Mūsų siūlomos pompos greičio nustatymo diapazonas yra nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val.

Ar būtų galimybė pakoreguoti techninę specifikaciją, kad galėtume pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkantį prietaisą?“

Viešojo pirkimo komisija, susipažinusi su gauto pranešimo turiniu, pretenzijos požymių nenustatė, todėl šį pranešimą vertina, kaip paklausimą ir teikia atsakymą, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 9.2 punktu.

Pažymėtina, kad Perkančiosios organizacijos duomenimis įsigyjamos švirkštynės pompos bus naudojamos karo lauko ligoninėje bei mobiliuose paramos vienetuose, todėl Perkančiosios organizacijos tikslas įsigyti prietaisus su parametru platesnio diapazono ir turinčius didesnį tikslumą dozuojant. Šie medicinos prietaisai gali būti naudojami situacijose, kai yra riboti medikamentiniai ištekliai, ar esant kritinėms situacijoms, kai labai svarbu kuo tiksliau parinkti reikiamą medikamento dozę, ypač naudojant jautrius vaistus.

Atsižvelgiant į išdėstytą, Viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą nekeisti pirkimo sąlygose nustatytų techninių reikalavimų.

Viešojo pirkimo komisija