ATSAKYMAS DĖL RINKOS KONSULTACIJOS

Dėl 1.7. punkto pastabą priimame, bus koreguojama:

„Būtina komplektacijoje pateikti ne mažiau kaip 4 skirtingų formų aplikatorius, kūginis aplikatorius L ir M dydžių automatinės šalčio terapijos atlikimui.

Dėl siūlymo keisti  2.2. punktą „ ne mažiau 4 kanalai“ nesutinkame. Įstaigai kokybiškai teikti magnetoterapijos paslaugą pacientui pakanka 2 kanalų. 4 kanalų šiuo metu poreikio nėra.

Specifikacijos punktus 2.13 ir 2.14 koreguoti atsisakome, nes ne mažiau kaip 30 cm ir nemažiau kaip 70 cm solenoidų pakanka kokybiškam pacientų gydymui.

3.5. punktą atsisakome koreguoti, nes kokybiškam gydymui reikiamos aparato slėgio reguliavimo ribos turi būti  ne blogiau kaip 20-120 mmHZ.

2.7. atsisakome sumažinti iki 100 mTo koreguoti, nes kokybiškam gydymui reikiama aparato maksimali indukcija ne mažiau 125 mT.

2.8. atsisakome sumažinti iki 140 Hz, nes kokybiškam gydymui reikiamos aparato dažnio ribos ne blogiau 0-160 Hz.