DEFIBRILIATORIAUS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

| Eil. Nr. | Funkciniai - techniniai parametrai |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibriliatoriaus impulso forma |  | Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą |  |
| 2. | a) Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas; b) Energijos keitimo žingsnis |  | a) 2 – 360 J ne siauriau; b) ne daugiau 50 J intervale nuo 2 iki 360 J |  |
| 3. | Defibriliatoriaus darbo režimai |  | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas |  |
| 4. | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė |  | Iki 360 J ne daugiau nei 10 s |  |
| 5. | Automatinis defibriliavimo režimas |  | Garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas ne ilgiau 9 s |  |
| 6. | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrautų akumuliatorių esančių defibriliatoriuje naudojant 360 J energiją |  | Ne mažiau 400 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo |  |
| 7. | Metronomo funkcija skirta vaikų ir suagusių gaivinimui |  | Gaivinimo kompresijų dažnio nustatymui, pagal gaivinimo standartą AID ir rankiniame režimuose (30:2, 15 :2, 10:1). |  |
| 8. | Programuojama 3 defibriliacijų iškrovų seka |  | Būtina, eskaluojančios energijos pasirinkimui |  |
| 9. | Įranga defibriliatoriaus iškrovai patikrinti |  | Testinė įranga leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą |  |
|  | Transkutaninio stimuliatoriaus charakteristikos: |  |  |  |
| 10. | Stimuliacijos režimai |  | Sinchronizuotas ir nesichronnizuotas režimai. Galimybė atlikti stimuliaciją be EKG laido (atsijungus EKG laidui) |  |
| 11. | Stimuliacijos dažnių diapazonas |  | Ne siauresnis nei nuo 40 iki 170 imp./min |  |
| 12. | Stimuliacijos dedikuotas mygtukas |  | Atskiru įjungimo mygtuku įjungiamas stimuliatorius |  |
| 13. | Stimuliavimo srovė |  | Siauriausias diapazonas nuo 0 iki 200 mA, ne siauresnis |  |
| 14. | Refrakterinis periodas |  | Diapazonas nuo 200 iki 280 ms, ne siauresnis |  |
|  | Gyvybinių funkcijų monitoriaus charakteristikos: |  |  |  |
| 15. | Ekranas | Integruotas LCD skystųjų kristalų. Spalvotas su galimybe pakeisti į didelio kontrasto priklausomai nuo aplinkos apšvietimo. |  |  |
| 16. | Gyvybinių parametrų tendencijų („Trend“) monitoravimas ekrane | 1. Ne mažiau 8 val. trukmės. 2. SpO2. 3. Širdies susitraukimų dažnis. |  |  |
| 17. | Įstrižainė ir raiška | Ne mažiau 21 cm; 640x480 taškų |  |  |
| 18. | Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius | Ne mažiau 3 kreivių |  |  |
| 21. | EKG amplitudės dydžiai | Diapazonas ne siauresnis 0,25 – 4 cm/mV |  |  |
| 22. | ŠSD matavimų ribos ir impulsų aptikimas | 1. Ne siauresnis nei nuo 20 iki 280 k/min 2. Automatinis stimuliatoriaus impulsų aptikimas |  |  |
| 23. | Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas | VF/VT aliarmo nustatymas rankiniame režime |  |  |
| 24. | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau 6 valandų nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį arba išorinę atminties kortelę |  |  |
| 25. | Duomenų perdavimas | Bluetooth (tame tarpe 12 kanalų EKG) persiuntimui į kompiuterinę darbo stotį |  |  |
| 26. | Programinė įranga gaivinimo analizei ir efektyvumui įvertinti | Analizuojami parametrai: ventiliavimo efektyvumo analizė, krūtinės paspaudimų dažnis, dirbtinių įpūtimų dažnis |  |  |
|  | Spausdintuvo charakteristikos: |  |  |  |
| 27. | Spausdintuvas | Ne mažiau trijų kanalų terminis |  |  |
| 28. | Užrašymo greičiai | Ne mažiau dviejų EKG užrašymo greičių 25 mm/s ir 12.5 mm/s |  |  |
| 29. | Spausdinimo įjungimas | Iš defibriliatoriaus elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės. |  |  |
| 30. | Popieriaus plotis | Ne mažiau 100 mm ± 5 mm |  |  |
|  | SpO2 modulis: |  |  |  |
| 31. | Matavimo ribos | Ne siauresnės nuo 70 iki 100% |  |  |
| 32. | Duomenų indikacija | SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su kreive ekrane |  |  |
| 33. | ŠSD dažnio matavimo ribos ne siauresnės | Nuo 25 iki 240 k/min |  |  |
|  | Energijos šaltinis ir kiti: |  |  |  |
| 44. | Akumuliatoriai | 1. Vienu metu naudojami ne mažiau dviejų akumuliatorių. 2. Energijos lygio indikatorius ant akumuliatorių. 3. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus. 4. Garsinis signalas senkant akumuliatoriams. |  |  |
| 45. | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų 2 akumuliatorių instaliuotų aparate | Ne mažiau 6 val. nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo |  |  |
| 47. | Defibriliatoriaus priedų komplektacija | Du ličio jonų akumuliatoriai, SpO2 pirštinis daviklis, stimuliacijos kabelis, rentgenui pralaidūs elektrodai su paspaudimų registravimo funkcija 2 vnt., Kišenė priedams susidėti, |  |  |
|  | Defibriliatoriaus monitoravimo moduliai ir pajungimo laidai | Modulių daviklių ir laidų pajungimo išvedimai turi būti lengvai prieinami ir sumontuoti priekinės panelės priekyje. |  |  |
| 48. | Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis lauko sąlygomis | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis nuo minus 20°C iki plius 50°C, santykinės drėgmės ne siauresnis nuo 5 iki 95% |  |  |
| 49. | Atitikimui standartams, pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją | a) Vandens rezistentiškumo standartas – ne blogiau IPX4 ir papildomose; b) Atsparumas smūgiams EN 1789 – atlaiko kritimą ne mažiau iš 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; c) Vibracija MIL-STD-810E arba MIL-STD-810F arba MIL-STD-810G, antžeminis transportas 8 kategorija; d) CE atitikties deklaracija; e) Atsparumas kietoms detalėms - ne blogiau IP4X; |  |  |
| 50. | Garantinis laikotarpis | 24 mėnesiai |  |  |
| 51. | Techninė priežiūra ir aptarnavimas | Pateikti gamintojo išduotą sertifikatą apie bent vieno inžinieriaus apsimokymą atlikti techninę priežiūrą Lietuvoje |  |  |