# GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

# MEDICINOS ĮRANGOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Suinteresuotiems dalyviams				2025-04-18

DĖL GAUTOS PRETENZIJOS

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Perkančioji organizacija) 2025 m. balandžio 9 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https://viesiejipirkimai.lt) paskelbė Medicinos įrangos atvirą konkursą (pirkimo numeris 2076706) (toliau – Konkursas).

Medicinos įrangos viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 str. 1 d., 103 str. 3 d. ir konkurso sąlygų 16.5 p. įtvirtintomis nuostatomis, išnagrinėjo CVP IS priemonėmis 2025 m. balandžio 11 d. gautą Tiekėjo pretenziją (toliau – Pretenzija) ir priėmė sprendimą pretenziją atmesti kaip nepagrįstą.

- Tiekėjo Pretenzijoje pateikti prašymai ir nurodyti argumentai:

1. Iš pareikštos Pretenzijos matyti, kad Tiekėjas ginčija pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 8 pirkimo dalies „Aparatas ultragarsinės diagnostikos, nešiojamas“ (toliau – 8 pirkimo dalis) nustatytus techninius reikalavimus.

2. Tiekėjas Pretenzijoje prašo:

2.1. patikslinti 8 pirkimo dalies Techninės specifikacijos 8.5.1 punkto reikalavimą: Linijinio keitiklio parametrą keisti iš ,,Linijinis keitiklis 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 7,5 iki 10 MHz‘‘ į ,,Linijinis keitiklis 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 7,5 iki 9 MHz.‘‘.

2.2. patikslinti 8 pirkimo dalies Techninės specifikacijos 8.5.3 punkto reikalavimą: Linijinio keitiklio parametrą keisti iš ,,Linijinis keitiklis 3. Elementų skaičius ne mažiau 192‘‘ į ,,Linijinis keitiklis 3. Elementų skaičius ne mažiau 128‘‘.

3. Dėl Pretenzijoje pateiktų prašymų Tiekėjas nurodo sekančius argumentus:

3.1. Dėl 2.1 papunktyje pateikto prašymo Tiekėjas nurodo, kad „1.<...> Tokia aukšta viršutinė dažnių riba naudojant nešiojamą sistemą praktikoje nėra naudojamos ir gali pabloginti echoskopuojamo vaizdo kokybę, nes echoskopijos metu sistema dažniausiai naudoja tik vidurinę dažnio ribą arbą vieną iš jų. <...> prašomas parametras dirbtinai riboja konkurenciją. “

3.2. Dėl 2.2 papunktyje pateikto prašymo Tiekėjas nurodo, kad šis reikalavimas „<...> yra perteklinis ir dirbtinai riboja konkurenciją. Nešiojamo ultragarso linijiniam keitikliui pakankamas elementų skaičius yra 128.“

II. Viešųjų pirkimų komisijos vertinimas

- Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi Tiekėjo pateiktą Pretenziją, konstatuoja:

4.1. Dėl Tiekėjo 2.1 punkte pateikto prašymo 8 pirkimo daliai ir jį pagrindžiančių argumentų.

Tiekėjas nepagrįstai nurodo, kad aukšta viršutinių dažnių riba gali pabloginti echoskopuojamo vaizdo kokybę.

Pažymėtina, kad perkančioji organizacija siekia įsigyti ultragarsinį aparatą su keliais keitikliais, iš kurių vienas linijinis, yra skirtas paviršinių audinių, raumenų, kraujagyslių ir organų tyrimams atlikti. Naudojant platesnio dažnio diapazono linijinis ultragarso keitiklis leidžia gauti detalesnius vaizdus, kurie yra svarbūs paviršinių audinių, smulkių struktūrų, kraujagyslių ištyrimui karinių sužeidimų atveju. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į užduotis, kurioms bus reikalingas ultragarsinės diagnostikos aparatas, nešiojamas, platesnis darbinis dažnių diapazonas yra būtinas, kad įrangos naudotojas galėtų tinkamai vykdyti jam skirtas užduotis, todėl šis reikalavimas negali būti keičiamas.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Tiekėjo 2.1 punkte pateiktas prašymas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

4.2. Dėl Tiekėjo 2.2 papunktyje pateikto prašymo 8 pirkimo daliai ir jį pagrindžiančių argumentų.

Tiekėjas nepagrįstai nurodo, kad ultragarso linijiniam keitikliui pakankamas elementų skaičius yra 128.

Pažymėtina, kad minimalus reikalaujamas elementų kiekis svarbus, nes nuo to priklauso pateikiamo vaizdo rezoliucija. Daugiau elementų leidžia ultragarsiniam davikliui užfiksuoti detalesnes vaizdo sritis, be to įtakojama signalo kokybė. Daugiau elementų generuoja stipresnį ir aiškesnį signalą, o tai padeda tiksliau nustatyti objektų vietą ir jų savybes, taip sumažinant klaidas, kas ypač svarbu teikiant pirmąją pagalbą įvairių sužeidimų atvejais, kai reikalingas didelis tikslumas.

Atkreipiame dėmesį, kad šie ultragarso aparatai išskirtinai bus naudojami tik mobiliuose vienetuose kaip pagrindiniai, t. y. neturint didesnių su platesnėmis galimybėmis prietaisų, todėl jų kokybė, universalumas, vaizdo raiška ir kiti reikalavimai turi didelę reikšmę mažinant klaidų tikimybę bei užtikrinti karių saugumą.

Taip pat paminėtina, kad prieš pradedant vykdyti pirkimo procedūras Perkančioji organizacija atliko rinkos analizę, kurios metu buvo nustatyta, kad rinkoje yra daugiau nei vienas gamintojas galintis pasiūlyti prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nustatytus parametrus, pavyzdžiui: Alpinion medical systems, GE HealthCare, Philips.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Tiekėjo 2.2 punkte pateiktas prašymas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

III. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas

Perkančioji organizacija, atstovaujama viešojo pirkimo komisijos, atsižvelgdama į nurodytus argumentus ir vadovaudamasi VPĮ 103 str. 3 d., priėmė sprendimą:

- Atmesti pretenziją dėl 8 pirkimo dalies kaip nepagristą.

- Apie priimtą sprendimą CVP IS priemonėmis pranešti Pretenziją pateikusiam Tiekėjui ir informuoti suinteresuotus dalyvius.

Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus Tiekėjo Pretenziją, gali būti skundžiamas teismui VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

Viešojo pirkimo komisija