Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Tiekėjo pastabos/ komentarai | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, gamintojas, kilmės šalis |  | įrašyti |  |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Nekontaktinis optinis biometras akies optinės sistemos įvertinimui |  |  |
| 2. | Ašinio akies ilgio matavimo ribos | Ne siauresnės 15-36 mm, matavimo žingsnis ne didesnis 0,01 mm |  |  |
| 3. | Ragenos kreivumo matavimo ribos | Ne siauresnės 5-12 mm |  |  |
| 4. | Vyzdžio diametro matavimo ribos | Ne siauresnės 1-10 mm |  |  |
| 5. | Automatinis matavimo paleidimas | Būtina | Reikalavimas riboja konkurenciją – prašome jį panaikinti | Perkančioji organizacija nustatė techninių reikalavimų visumą, atsižvelgdama į savo poreikius ir VPĮ reikalavimus. Ruošiant techninę specifikaciją, buvo atliktas rinkos tyrimas, užtikrinantis, kad nekontaktinio biometro matavimo techniniai parametrai atitiktų bent trijų skirtingų gamintojų siūlomas technologijas visa apimtimi. Automatinio matavimo paleidimo parametras buvo nustatytas įvertinus gamintojų siūlomų sprendimų charakteristikas, jų pritaikomumą matavimo procesui ir perkančiosios organizacijos poreikius. Aparatas bus naudojamas darbui su vaikais, todėl itin svarbu užtikrinti greitą matavimą, siekiant sumažinti procedūrų sukeliamą stresą ir diskomfortą. Automatinis matavimas leidžia operatyviai ir tiksliai atlikti tyrimus, net jei pacientas yra neramus ar negali ilgai išlaikyti dėmesio, kas ypač svarbu dirbant su mažamečiais pacientais ar vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių. |
| 6. | Ekranas | Liečiamas, ne mažiau 5.7-colių |  |  |
| 7. | Spausdintuvas | Integruotas arba galimybė prijungti išorinį USB spausdintuvą |  |  |
| 8. | Išorinis arba integruotas kompiuteris suderinamas su ne blogiau nei Windows 10, su programine įranga pacientų duomenų bazės išsaugojimui ir miopijos progresavimo funkcija. | Būtina | Reikalavimas neaiškus, dviprasmis, prašome pakeisti į: Išorinis arba integruotas kompiuteris su programine įranga pacientų duomenų bazės išsaugojimui ir miopijos progresavimo įvertinimui. | Perkančioji organizacija tikslina techninės specifikacijos 8 punktą ir jį išdėsto taip: Išorinis arba integruotas kompiuteris suderinamas su programine įranga (ne blogiau nei Windows 10 arba lygiaverte operacine sistema) pacientų duomenų bazės išsaugojimui ir miopijos progresavimo funkcija. |
| 9. | Elektrinis maitinimas | Iš ~220 V 10%, 50Hz elektros tinklo |  |  |
| 10. | Prietaiso išorinės jungtys | Ne mažiau kaip po vieną USB ir LAN jungtį |  |  |
| 11. | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas | Būtina |  |  |
| 12. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 13. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |  |