Atviro konkurso sąlygų 3 priedas

AUTOMATINĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ SISTEMOS (2 VNT.) IR PUSAUTOMAČIO ANALIZATORIAUS (1 VNT.)TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai arba reikalavimai | Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas | Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje ir vertimuose į lietuvių kalbą. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas | Būtina. |  |  |
| 2. | Sistemos pagaminimo data | Pateikiama sistema turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau nei 2024 m. |  |  |
| 3. | Sistemos paskirtis ir sudėtis | Sistemos paskirtis - užtikrinti pilnai automatizuotą šlapimo analizės procesą. Automatizuotą šlapimo tyrimo sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip: 1. automatinio šlapimo cheminės analizės analizatoriaus modulis (2 vienodi vienetai); 2. automatinio šlapimo nuosėdų analizės modulis/-iai (2 vienodi vienetai); 3. sistemos ir duomenų valdymo kompiuterinė programa, kartu su visa technine įranga - būtina sistemos veikimui užtikrinti (kompiuteris ir pan.). |  |  |
| 4. | Sistemos veikimas | Sistemos automatinio šlapimo cheminės analizės analizatoriaus modulis ir automatinio šlapimo nuosėdų analizės modulio/-ių dalys privalo būti fiziškai tarpusavyje apjungtos, užtikrinant mėginių ištyrimą be darbuotojo įsikišimo ir rankinio mėginio pernešimo. Turi būti vidinis ir išorinis brūkšninio kodo skaitytuvai. |  |  |
| 5. | Mėginių kiekis analizatoriuje ir mėginių paruošimas | Sistema turi turėti galimybę priimti ne mažiau kaip 30 mėginių vienu metu cheminės analizės ištyrimui. |  |  |
| 6. | Sistemos sunaudojamas (įsiurbiamas) ėminio tūris pilnam tyrimui atlikti | Pilnam šlapimo tyrimui atlikti (cheminė ir nuosėdų analizė) bendras mėginio tūris neturi viršyti daugiau nei 3 ml šlapimo ėminio. |  |  |
| 7. | Mėginio tūris | Mėginio tūris pakankamas pilnam (įskaitant cheminę ir nuosėdų analizę) šlapimo tyrimui atlikti - ne daugiau nei 4 ml. |  |  |
| 8. | Šlapimo cheminės analizės tyrimų atlikimo greitis | Šlapimo cheminės analizės modulio našumas yra ne mažiau kaip 180 tyrimų per valandą. |  |  |
| 9. | Šlapimo nuosėdų analizės tyrimų atlikimo greitis | Šlapimo nuosėdų analizės modulio/modulių našumas ne mažiau kaip 40 tyrimų per valandą. |  |  |
| 10. | Sistemos ir duomenų valdymo kompiuterinė programa | Sistema turi turėti galimybę automatiškai atrinkti mėginius automatiniam šlapimo nuosėdų ištyrimui pagal vartotojo pasirinktas ir programiškai nustatytas ribines šlapimo cheminės analizės rezultatų reikšmes. |  |  |
| 11. | Šlapimo cheminė analizė | Matuojama ne mažiau nei šie parametrai (tarptautinis trumpinys), mato vienetai: - Santykinis tankis (SG), skaičius; - pH, skaičius; - Leukocitai (WBC), balai ir/arba skaičius/µl; - Eritrocitai (RBC), balai ir/arba skaičius/µl (arba kraujas (BLD), balai ir/arba mg/l); - Baltymas (PRO), balai ir/arba g/l; - Gliukozė (GLU), balai ir/arba mmol/l; - Nitritai (NIT), rasta arba mg/dL/nerasta - Ketonai (KET), balai ir/arba mmol/l; - Bilirubinas (BIL), balai ir/arba µmol/l; - Urobilinogenas (URO), balai ir/arba µmol/l. - Askorbo rūgštis (Vitaminas C), mmol/l arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties. - Mikroalbuminas (MALB), µmol/l ir/arba mg/dL, ir/arba mg/L, ir/arba g/L - Kreatinimas (Cr), µmol/l ir/arba mg/dL, ir/arba mg/L, ir/arba g/L Automatinis mikroalbumino-kreatinino santykio (A:C) skaičiavimas |  |  |
| 12. | Šlapimo nuosėdų analizė | Mikroskopijos programinė įranga turi automatiškai klasifikuoti šias šlapime esančias daleles: Eritrocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, plokštaus epitelio ląstelės, inkstinio epitelio ląstelės, pereinamojo epitelio ląstelės, hialininiai cilindrai, kiti cilindai, bakterijos, gleivės, spermatozoidai, kristalai, mielės arba į mieles panašios ląstelės. Pateikiamas atsakymas: skaičius/µl. Sistema taip pat turi turėti galimybę identifikuoti šlapimo takų infekciją (UTI), bei pateikti informacinį pranešimą/indikaciją jei tokios infekcijos aptiktos. |  |  |
| 13. | Automatinė šlapimo tyrimų sistema pateikia pakitusių (dismorfinių) eritrocitų dalį procentais ir eritrocitų skaičių mikrolitre (RBC/µl) arba pateikia informaciją apie eritrocitų morfologiją (izomorfiniai, dismorfiniai arba mišrūs) vėliavėle | Būtina |  |  |
| 14. | Duomenų apdorojimo programoje pateikiamas atskiras kiekvieno šlapimo forminio elemento kadruotas vaizdas atskiroje gardelėje, peržiūrimas kompiuterio ekrane (jei taikomas mikroskopijos metodas) | Vartotojas turi galimybę perklasifikuoti nediferencijuotas / netinkamai diferencijuotas daleles. |  |  |
| 15. | Kokybės kontrolė | Turi būti galimybė atlikti 2-jų lygių vidinę kokybės kontrolę tiek šlapimo nuosėdų, tiek cheminės analizės tyrimams, naudojant orginalias, gamintojo validuotas medžiagas, dirbant 6 dienas per savaitę su abiem sistemom. Pusautomačiui analizatoriui kontroliniai matavimai netaikomi. |  |  |
| 16. | Saugomi duomenys | Turi būti saugojama ne mažiau kaip 10000 rezultatų |  |  |
| 17. | Kokybės kontrolės atvaizdavimas | Kokybės kontrolės duomenys tiek šlapimo nuosėdų, tiek cheminės analizės tyrimams atvaizduojami grafiškai (L-J) |  |  |
| 18. | Analizatoriaus priežiūra ir valdymas | Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliu atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad serviso paslaugas teiktų ne mažiau kaip 2 gamintojo instruktuoti darbuotojai. |  |  |
| 19. | Įranga turi jungtis į įstaigoje įdiegtą LIS - Med‘IS sistemą dvikrypte jungtimi. | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos. Įstaigos informacinę sistemą aptarnaujanti įmonė: UAB „Skaitmeninės lankos“, tel.: 8 698 18145 el. p:egidijus.dyra@gmail.com. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. |  |  |
| 20. | Pusiau automatinio analizatoriaus pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas | Būtina. |  |  |
| 21. | Pusiau automatinė šlapimo cheminė analizė | Matuojama ne mažiau nei 13 parametrų (tarptautinis trumpinys): - Santykinis tankis (SG), - pH, - Leukocitai (WBC), - Eritrocitai (RBC), (arba kraujas (BLD), - Baltymas (PRO), - Gliukozė (GLU), - Nitritai (NIT), - Ketonai (KET), - Bilirubinas (BIL), - Urobilinogenas (URO), - Askorbo rūgštis (Vitaminas C), arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties. - Mikroalbuminas (MALB), - Kreatinimas (Cr), Automatinis mikroalbumino-kreatinino santykio (A:C) skaičiavimas |  |  |
| 22. | Integruotas panaudotų juostelių atliekų konteineris | Būtina |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Siūloma automatizuota šlapimo tyrimų sistema (toliau – įranga ir/ar prietaisas ir/ar analizatorius ir/ar sistema) turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/78/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.

2. Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai naudotis įranga, atitinkančia šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol pagal pirkimo sutartį bus perkami iš tiekėjo reagentai, medžiagos, papildomos priemonės, kontrolinės medžiagos, kalibravimo medžiagos (toliau – prekės) reikalingos nurodytam konkurso sąlygų 2 priede maksimaliam tyrimų skaičiui atlikti.

3. Tiekėjas privalo supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangos techninius pasus. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po įrangos pristatymo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodama įranga ir išduoti apmokymo pažymėjimus.

5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, kuriuose tiekėjas privalo tiksliai pažymėti atitikimo vietą (-as) gamintojo dokumentacijoje (nepateikus šios informacijos arba pateikus klaidinančią informaciją, pasiūlymas gali būti atmestas):

5.1. gamintojo katalogus, bukletus, techninius aprašus ar kitus dokumentus, originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje specifikacijoje. Jeigu gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti dokumentai, įrodantys prietaiso atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, bus pateikti anglų kalba, tai jų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas.

6. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įranga bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresais V. Sirokomlės g. 8, Vilnius 11200, Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius 02169, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo.

Kartu su įranga pristatoma: nepertraukiamo maitinimo šaltinis (-iai), spausdintuvas, reikalinga programinė įranga ir kt. Jeigu įranga valdoma išorinio kompiuterio pagalba, pristatomas (komplektuojamas) su kompiuteriu.

Priemonės tyrimų protokolų spausdinimui (jeigu tai nėra nurodyta atskiroje pirkimo dalyje) ar kitos kanceliarinės prekės (pvz. kasetės į spausdintuvus) nėra vertinamos, kaip priemonės būtinos kokybiškam tyrimų atlikimui, jas tiekėjai privalės tiekti nemokamai.

7. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.

8. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos įrangos techninę priežiūrą gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą, įskaitant reikalingas detales bei medžiagas, visą panaudos sutarties galiojimo terminą.

9. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įrangos techninės priežiūros, techninės būklės tikrinimas ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal įrangos gamintojo (-jų) parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas adresais V. Sirokomlės g. 8, Vilnius 11200, Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius 02169.

10. Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose ( V. Sirokomlės g. 8, Vilnius 11200, Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius 02169) ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga pristatomas perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.

11. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.

12. Aplinkosauginiai reikalavimai:

12.1. Būtinas automatizuotos sistemos naudojimas visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: automatizuota sistema turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją.

12.2. Būtini elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo mokymai: Tiekėjas privalo parengti mokymus perkančiosios organizacijos darbuotojams, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti aprašą apie ketinamus rengti mokymus arba kitus lygiaverčius įrodymus.

____________________________________________	______________________	___________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(Parašas)			(Vardas ir pavardė)