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TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS  PROJEKTAS
GINEKOLOGINĖ KĖDĖ
1. Tiekėjo patvirtinimai: 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS; 

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose
2. Bendrieji reikalavimai: 

2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios gamintojo techninės dokumentacijos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 
2.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
2.3. Įranga turi būti pažymėta atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.  
2.4. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba, valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai.

2.5. Siūloma įranga turi būti nauja (Įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
2.6.  Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.7  Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. 
2.8.  Prekei turi būti suteikiama ne mažiau nei 24 mėn. garantija.
3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:
	Eil. Nr.
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.
	Siūlomos įrangos parametrai, kodai

	
	Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas:
	
	

	1.
	Trijų dalių ginekologinė kėdė su elektriniu aukščio reguliavimu.
	
	

	2.
	Kėdės rėmo konstrukcija su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms padengimu.
	
	

	3.
	Ginekologinė kėdė mobili, su ≥ 4 ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais, arba su pakeliamų ratukų fiksavimo sistema.
	
	

	4.
	Kėdės išmatavimai:

4.1.  Gulimojo paviršiaus (ištiestos kėdės) ilgis ≥ 1650 mm
4.2. Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 550 mm
4.3. Aukščio reguliavimo ribos ≤ 600 mm iki ≥ 850 mm.
	
	

	5.
	Kėdės sėdimosios dalies aukščio ir galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo elektrinis valdymas rankiniu pulteliu arba kojiniu valdymo pultu.
	
	

	6.
	Kojų sekcija turi būti nuimama ir  reguliuojama mechaniškai arba elektros varikliu. Kojų dalies pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki 0°.
	
	

	7.
	Kojų atramos:

7.1. Goepel tipo – 2 vnt,  

7.2. Paminkštintos;

7.3. Reguliuojamo aukščio;
7.4. Reguliuojamo pasvirimo kampo ir pasukamos į šonus;
7.5. Pateikiamos kartu su tvirtinimo mechanizmais .
	
	

	8.
	Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0° iki +40°
	
	

	9.
	Trendelenburgo  padėtis: ne mažiau kaip -10°
	
	

	10.
	Slankus, nuimamas padėklas:

10.1 Skirtas skysčiams surinkti;
10.2. Integruotas po kėde;
10.3. Ištraukiamas ir įdėdamas po kėdės sėdimąja dalimi;
10.4. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
	
	

	11.
	Kėdės galvūgalyje popieriaus rulono laikiklis.
	
	

	12.
	Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: 

12.1.  kaklo pagalvėlė – 1 vnt;

12.2.  šoniniai bėgeliai priedų tvirtinimui – 2 vnt; 

12.3. Šoniniai ranktūriai (kiekis 1 komplektas):
12.3.1. Tvirtinami iš abiejų kėdės pusių;
12.3.2. Reguliuojami (pakeliami/nuleidžiami arba sukiojami į šonus) arba nuimami/uždedami;
12.3.3. Paminkštinti. 

12.3.4. Pateikiami kartu su tvirtinimo mechanizmais.
	
	

	13.
	Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova ≥ 180 kg
	
	

	14.
	Maitinimas: 220V 50 Hz +/- 10 %
	
	

	15.
	Gulimos dalies paminkštinimo storis ≥ 50 mm
	
	

	16.
	Kėdės danga besiūlė, atspari valymui dezinfekcinėmis medžiagomis bei tinkama naudojimui gydymo įstaigose. Dangos spalva (iš gamintojo siūlomos paletės).
	
	


Pasiūlymo kaina:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas 
	Mato vnt.
	Mato vnt. kiekis
	Prekės fiksuota kaina už mato vnt., EUR be PVM
	Viso kiekio kaina, EUR be PVM

	1.
	Ginekologinė kėdė
	vnt.
	1
	
	

	Iš viso, EUR be PVM:
	

	PVM tarifas* (%):
	
	PVM suma, EUR:
	

	Bendra kaina, EUR su PVM:
	


