Priedas Nr.1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Eil.Nr.; Parametras; Parametro reikšmė; Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės); Prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma). Deguonies srauto reguliatorius-drėkintuvas. Deguonies srauto reguliatoriaus-drėkintuvo paskirtis; Skirtas tolygiam deguonies reguliavimui, indikavimui (su srauto matuokliu) ir drėkinimui.. Deguonies srauto reguliavimo ribos; 0 iki 15 l/min ribose. Galimi reguliatoriai kitokiems deguonies srautams: 30 l/min. Darbinis deguonies slėgis; 3,5-4,5 +/- 0,5 bar ribose. Deguonies srauto reguliavimo ypatumai; - Reguliatorius kompensuoja mažus slėgio pokyčius Speciali skalės gradacija, leidžianti tiksliau nustatyti deguonies srautą ne siauresnėse kaip 0 – 5 l/min ribose su gradacija kas 0.5 l/min.. Reguliavimo tikslumas; Ne daugiau kaip 10% nuo nustatytos skalėje reikšmės. Maksimalus deguonies srautas už dozavimo skalės ribų; Ne mažiau kaip 40 l/min. Vidinis filtras; Būtinas, sulaikomos kietos dalelės. Reguliatoriaus intentifikacija; Kiekvienas reguliatorius pažymėtas serijiniu numeriu.. Drėkintuvo indas; - Plastikinis 250 - 300 cm3 talpos, skaidrus - Autoklavuojamas prie 134C Nedūžtantis, standžia jungtimi prijungiamas prie deguonies srauto reguliatoriaus.. Drėkintuvo srauto reguliatoriaus konstrukcija; Reguliatoriaus medžiagos maksimaliai atsparios korozijai – plastikas, bronza. Srauto matuoklio konstrukcija; - Skalė ir skalės gaubtas yra pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko Srauto matuoklis apsaugotas nuo ardymo. Deguonies reguliatoriaus-drėkintuvo jungimas į centralizuotą tiekimo sistemą; Reguliatorius-drėkintuvas jungiamas tiesiai į sistemos greito sujungimo DIN standarto deguonies lizdą..

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Mato vnt. kiekis |  | Prekės fiksuota kaina už mato vnt., EUR be PVM | Viso kiekio kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deguonies srauto reguliatorius-drėkintuvas | Vnt. | 220 |  |  |  |
| Iš viso, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas* (%): |  |  |  | PVM suma, EUR: |  |  |
| Bendra kaina, EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Garantinis terminas: |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.