Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. V-1304

2 priedas

VPP-1743, TSD-362

HEMODIALIZĖS APARATO (HEMODIALIZĖS APARATO SU HEMODIAFILTRACIJOS

PROCEDŪRŲ TAIKYMO GALIMYBĖMIS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(kiekis – 5 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparato paskirtis (hemodializės (HD) procedūros atlikimo galimybė nurodytais metodais): | 1. HD dviejų adatų; 2. HD vienos adatos; 3. Hemodiafiltracija (HDF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („on-line“). |
| 2. | Dializuojančio ir pakaitinio tirpalo tiekimas: |  |
| 2.1. | Dializuojantis tirpalas | Bikarbonatinis |
| 2.2. | Druskų koncentrato skiedimas | Pastovus santykis |
| 2.3. | Sausos sodos panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinį tirpalą | Ruošiant bikarbonatinį tirpalą galima naudoti sodą |
| 2.4. | Dializuojančio tirpalo paruošimui naudojamų filtrų skaičius | Ne mažiau kaip 2 |
| 2.5. | Dializuojančio tirpalo temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 34,5 iki 39 °C |
| 2.6. | Laidumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 13,3 iki 15 mS/cm |
| 2.7. | Dializuojančio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 300 iki 700 ml/min |
| 2.8. | Bikarbonatinio dializuojančio tirpalo Na kiekio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 130 iki 150 mmol/l |
| 2.9. | HC03 reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 24 iki 38 mmol/1 |
| 2.10. | Transmembraninio slėgio monitoravimo (stebėjimo) ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -30 iki +300 mmHg |
| 2.11. | Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 iki 3 l/val. |
| 2.12. | Ultrafiltracijos paklaida | Ultrafiltracijos greičio paklaida ne didesnė kaip ±50 ml/val. arba ultrafiltracijos kiekio (tūrio) paklaida ne didesnė kaip ±3 % nuo šalinamo skysčio tūrio. |
| 2.13. | Pakaitinio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1,8 iki 18 l/val. |
| 2.14. | Na, HC03 ir ultrafiltracijos profiliavimas | Aparatas turi Na, HC03 ir ultrafiltracijos profiliavimo funkcijas |
| 3. | Kraujo ratas: |  |
| 3.1. | Kraujo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 50 iki 500 ml/min |
| 3.2. | Arterinio kraujo spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo –300 iki +150 mmHg |
| 3.3. | Veninio spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo +20 iki +380 mmHg |
| 3.4. | Kraujo patekimo į dializatą kontrolė | Aparatas turi kraujo patekimo į dializatą kontrolės funkciją |
| 3.5. | Kraujo nutekėjimo detektoriaus jautrumas | ≤ 0,5 ml/min kraujo praradimo į dializatą, kai dializuojančio skysčio tėkmės greitis yra 300 – 700 ml/min. arba ≤ 0,35 ml/min kraujo, esant 32 % HCT |
| 4. | Heparino pompa: |  |
| 4.1. | Heparino pompos sukuriamo srauto nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,5 iki 9 ml/val. |
| 4.2. | Heparino dozavimo paklaidos (ne didesnės už nurodytas) | 1. 0,1 ml/val. kai heparino pompos sukuriamas srautas ≤ 1 ml/val.; 2. ±10% , kai heparino pompos sukuriamas srautas > 1 ml/val. |
| 4.3. | Vienkartinės heparino dozės (boliuso) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 iki 5 ml |
| 5. | Monitorius. | Su spalvotu skystųjų kristalų ekranu arba lygiaverčiu |
| 6. | Monitoriaus ekrane pateikiami parametrai: | - Transmembraninis slėgis; - Dializuojančio tirpalo laidumas; - Kraujo tėkmės greitis; - Dializei numatytas laikas; - Praėjęs dializės laikas; - Pasirinkto pašalinti iš paciento organizmo skysčio kiekis (planuojama ultrafiltracija); - Pašalinto iš paciento organizmo skysčio kiekis; - Arterinis spaudimas; - Veninis spaudimas; - Dializuojančio tirpalo temperatūra. |
| 7. | Dezinfekcija: | - Cheminė dezinfekcija; - Temperatūrinė dezinfekcija; - Skalavimas. |
| 8. | Kiti matavimo kanalai ir pagalbinės funkcijos: | - Integruotas kraujo spaudimo matuoklis; - Hemodializės kokybės stebėjimas procedūros metu; - Kraujo pompų darbingumo užtikrinimas ≥ 10 min., nutrūkus elektros tiekimui iš elektros tinklo. |
| 9. | Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |

Taikomi privalomi minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai medicininei elektros ir elektroninei įrangai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus): | 1.tiekėjas turi pateikti informaciją apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas; 2.tiekėjas sistemingai turi rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: | 1.pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetamų kiekį; 2. pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: eksploatavimo vadovas arba kiti lygiaverčiai įrodymai |
| 3. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: aprašas apie ketinamus rengti mokymus arba kiti lygiaverčiai įrodymai |
| 4. | Tiekėjas turi įsipareigoti parengti mokymus, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.). |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 5. | Įranga turi būti montuojama taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas: tiekėjas turi pateikti naudotojo poreikių vertinimą, pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. Jei taikoma, tiekėjas, atlikdamas techninę įrangos priežiūrą, pakartotinai turi tikslinti ir pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 6. | Tiekėjas turi įsipareigoti 5 metus nuo gaminio pristatymo, per 6 mėnesius nuo to laiko, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) kandidatinį sąrašą, informuoti pirkimo vykdytoją apie visuose pagal šią sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad pirkimo vykdytojas galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad gaminio naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai veikti. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 7. | Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

____________________________