Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MOBILIAJAI AMBULATORIJAI SKIRTO AUTOMOBILIO SU MEDICININE ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 VNT.)

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojo siūlomos mobilios ambulatorijos ir medicinos įrangos sertifikatai, bandymo protokolai, techniniai aprašymai/bukletai ar kita techninė dokumentacija. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kuri patvirtina techninės specifikacijos atitinkamą parametrą, o techninės specifikacijos lentelės skiltyje „Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą“ turi būti nurodytas pasiūlymo puslapis, kuriame yra atžyma.

Siūlomi automobiliai, pritaikyti mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, visiškai atitinka funkcinius ir įrengimo reikalavimus, išdėstytus techninės specifikacijos lentelėje žemiau:

| Eilės Nr. | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai* (užpildo tiekėjas nurodydamas siūlomus parametrus) | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendra informacija: |  |  |
|  | Bazinio automobilio markė ir modelis. |  |  |
|  | Bazinio automobilio ir įrengimų gamintojai bei automobilio perdirbėjas privalo turėti techninio aptarnavimo autorizuota centrą Lietuvoje arba turėti sutartį su aptarnavimo centru Lietuvoje. Tiekėjas turi užtikrinti autorizuotą automobilio ir medicinos įrangos techninį aptarnavimą ne toliau kaip 100 km nuo perkančiosios organizacijos buveinės, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti tiekėjas. |  |  |
|  | Automobilio gamintojas (perdirbėjas). |  |  |
|  | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, neregistruotas iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos, pagaminimo metai 2024 arba vėlesni. |  |  |
|  | Garantija 2 metai be ridos apribojimo. Aukštos įtampos baterijai garantija ne mažiau kaip 5 metai arba 150.000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis. |  |  |
|  | Pristatymas – per 12 mėnesių po sutarties pasirašymo. |  |  |
|  | Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti civilinės atsakomybės draudimu vienam mėnesiui skaičiuojant nuo prekės pristatymo dienos. |  |  |
|  | Siūlomo automobilio techninė dokumentacija, kuri turi būti pateikta konkursui su pasiūlymu: |  |  |
|  | Turi būti pateikiami siūlomo automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis. Brėžiniuose turi būti pateiktas įrengimo išdėstymas, visos įrangos ir med. priemonių išdėstymas, sėdynės. |  |  |
|  | Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, tiekėjas privalo savo sąskaita pateikti siūlomos medicininės įrangos pavyzdį ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų tinkamumui įvertinti. |  |  |
|  | Kėbulas: |  |  |
|  | M1 arba N1 klasė. Viso keturios sėdimos vietos su vairuotoju. |  |  |
|  | Balta arba geltona kėbulo spalva. |  |  |
|  | Kairė ir dešinė sienos pilnai įstiklintos. |  |  |
|  | Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų turi būti įrengtas automatinis elektrinis laiptelis. Laiptelis turi automatiškai atsidaryti, atidarant dešinės pusės salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. Darbinė temperatūra: nuo -300C iki +600C. Laiptelio ilgis ne mažiau kaip 600 mm. |  |  |
|  | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu be langų. |  |  |
|  | Patogi vairuotojo sėdynė: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje. |  |  |
|  | Šalia vairuotojo patogi viena sėdima vieta: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje. Sėdynė pasukama 180 laipsnių kampu. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos. |  |  |
|  | Masė: |  |  |
|  | Bendra automobilio masė – ne daugiau kaip 3500 kg. |  |  |
|  | Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |  |  |
|  | Automobilio ilgis ne daugiau 7500 mm. |  |  |
|  | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2100 mm. |  |  |
|  | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 3000 mm. |  |  |
|  | Paciento skyriaus vidiniai matmenys: |  |  |
|  | Paciento skyriaus ilgis iki pertvaros 1100 mm aukštyje – ne mažiau 3600 mm. |  |  |
|  | Paciento skyriaus plotis – ne mažiau 1700 mm. |  |  |
|  | Paciento skyriaus aukštis – ne mažiau 1800 mm. |  |  |
|  | Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis 1500 mm. |  |  |
|  | Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. |  |  |
|  | Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 700 mm. |  |  |
|  | Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. |  |  |
|  | Paciento skyriaus grindų lygis nuo žemės ne daugiau 600 mm. |  |  |
|  | Variklis ir eksploatacinės savybės: |  |  |
|  | Elektrinis variklis ne mažiau 100 kW. |  |  |
|  | Aukštos įtampos baterija ne mažiau 85 kWh. |  |  |
|  | Krovimas iš kintamos srovės tinklo AC ne mažiau 20 kW galingumo. |  |  |
|  | Krovimas iš nuolatinės srovės tinklo DC ne mažiau 120 kW galingumo. |  |  |
|  | Maksimalus greitis ne mažiau 120 km/h. |  |  |
|  | Prošvaisa nuo žemės ne mažiau 185 mm. |  |  |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijai: |  |  |
|  | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, transporto priemonė turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 10.1.1. atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones; 10.1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 10.1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones: 10.1.2.1. transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; 10.1.2.2. realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007. |  |  |
|  | Transmisija ir pakaba: |  |  |
|  | Automatinė pavarų dėžė |  |  |
|  | Ratų formulė 4x2 |  |  |
|  | Gale ir priekyje viengubi ratai ne mažiau kaip R 16. |  |  |
|  | Papildomas padangų komplektas su ratlankiais (4 vnt.) kitam sezonui nei yra sumontuotos ant siūlomo automobilio t. y. jei ant automobilio sumontuotos padangos skirtos vasaros sezonui, tai papildomas padangų komplektas turi būti skirtas žiemos sezonui ir atvirkščiai. |  |  |
|  | Saugumas: |  |  |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema. |  |  |
|  | Elektroninė stabilizavimo sistema. |  |  |
|  | Ratų antiprabuksavimo sistema. |  |  |
|  | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. |  |  |
|  | Gamyklinė medijos sistema: Ne mažiau kaip 7” spalvotas jutiklinis ekranas FM radijas USB jungtis Belaidis telefeno įkroviklis |  |  |
|  | Galinio vaizdo kamera. |  |  |
|  | Priešrūkiniai žibintai. |  |  |
|  | Vairo stiprintuvas. |  |  |
|  | Oro kondicionierius vairuotojo zonai. |  |  |
|  | Aktyvi avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija |  |  |
|  | Sistema, perspėjanti viršyjus leistiną greitį, kelio ženklus atpažįstantisistema ir išmanus greičio pritaikymo asistentas |  |  |
|  | Kritulių jutiklis |  |  |
|  | Eismo juostosišlaikymo asistentas |  |  |
|  | LED dienos žibintai |  |  |
|  | Automatinės ilgosios šviesos |  |  |
|  | Įranga: |  |  |
|  | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. |  |  |
|  | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |  |  |
|  | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti vidinis galinio vaizdo veidrodėlis. |  |  |
|  | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |  |  |
|  | Apšvietimo lemputė su ne trumpesne nei 300-400 mm lanksčia jungtimi, montuojama mediko/paramediko vietoje šalia vairuotojo. |  |  |
|  | Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti. |  |  |
|  | Atsarginis ratas. |  |  |
|  | Purvasaugiai priekyje ir gale. |  |  |
|  | Metalinė variklio karterio apsauga. |  |  |
|  | Galinė ir priekinė parkavimo sistema. |  |  |
|  | Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |  |  |
|  | Automatinė klimato kontrolė. Distancinis valdymo pultas. Šaldymo galingumas ne mažiau 3000W, šildymo galingumas ne mažiau 3000W. |  |  |
|  | Automobilyje yra įrengtas elektrinis, skirtas transporto priemonėms, 230V įtampos šildytuvas, kurio galia ne mažiau 2.0 kW. |  |  |
|  | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau 500m3/val. |  |  |
|  | Šaldytuvas, ne mažiau 35 litrų. Skaitmeninis temperatūros displėjus. Temperatūros režimas +10oC iki minus 15oC. Efektyvumo klasė ne blogiau A++. Svoris ne daugiau 17 kg. |  |  |
|  | Autonominis programuojamas, valdomas nuotoliniu būdu dyzelinis šildytuvas išpučiantis karštą orą į paciento ir/ar vairuotojo skyrių, šildymo galia ne mažiau 4.0 kW, atskiras degalų bakas ne mažiau 10 littrų, pildomas iš išorės. |  |  |
|  | Elektrinė instaliacija: |  |  |
|  | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Ne mažiau kaip penki 12 V lizdai. |  |  |
|  | 230V instaliacija, t.y. automobilio viduje yra ne mažiau kaip aštuoni 230V kištukiniai lizdai. |  |  |
|  | Off-grid hibridinis inverteris, ne blogesnių parametrų: Išėjimo galia, ne mažiau 5000W, taisyklingo sinuso 230V 50Hz; Ličio baterijų krovimas, krovimo įtampa iki 59V; Ličio baterijų krovimas nuo išorinės 230V įtampos ne mažiau 60A; Svoris ne daugiau 15 kg; Matmenys ne didesni kaip 600x400x150 mm; Valdymo monitorius; Komunikacija CAN ir RS485; Ryšys Wifi / GPRS. Ličio LiFePO4 baterijų blokas, turi turėti ne prastesnius parametrus: talpa ne mažiau 200 Ah, nominali įtampa 49-51 V ribose, iškrovimo srovė ne mažiau kaip 100 A, ne mažiau kaip 12 mėnesių gali būti saugomas -10_+350C tempertūroje, iškrovimas gali būti -20_+650C tempertūroje. Tūrinis energijos tankis ne mažiau kaip 120 Wh/l. Išmatavimai ne didesni kaip 500x650x250 mm. Svoris ne daugiau kaip 90 kg. Ne mažiau kaip 80% talpos likutis po 6000 iškrovimo ciklų prie 1C iškrovimo dydžio. |  |  |
|  | Paciento skyriuje valdymo pultas. Turi šias funkcijas: - paciento skyriaus apšvietimo valdymas – dvi padėtys: normalus ir mažai intensyvus. - naktinio apšvietimo valdymas; - perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės. - klimato valdymas; - paciento skyriaus temperatūros indikacija; - ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; |  |  |
|  | Prie darbo kėdės domofono įranga su montoriumi. Įėjimo skambutis su video kamera prie slankiojančių durų. |  |  |
|  | Šviesos įranga: |  |  |
|  | Šeši LED lauko perimetro šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai ne blogesni negu: Šviesos srautas: ne mažiau 1700 lm. Galia ne daugiau kaip 14W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -400C iki + 600C. Ilgis: nuo 200 iki 250 mm. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau 45 mm. Aptaki forma – neturi būti atsikišusių kampų, suapvalinti galai. Atitinka ECER10. Atsparumas aplinkai ne blogiau kaip IPX7. Aliuminio liejinio korpusas. |  |  |
|  | Užuolaidėles žaliuzi tipo ant visų langų iš vidaus. |  |  |
|  | Langai medicininiame skyriuje užtamsinti nuo 25 % šviesos laidumo. |  |  |
|  | Apipavidalinimas su užrašais pagal suderinimą, šviesą atspindintis. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 3 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo. |  |  |
|  | Medicininio skyriaus apšvietimas: |  |  |
|  | Į medicininio skyriaus lubas per visą ilgį integruotos LED skyriaus apšvietimo lempos. Ne mažiau 6 LED. Bendras srautas ne mažiau 6000 lm |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 taškiniai LED žibintai virš paciento galvūgalio. Bendras srautas ne mažiau 400 lm |  |  |
|  | Medicininio skyriaus įrengimas: |  |  |
|  | Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. Izoliuotos ne mažiau kaip 20 mm izoliacine medžiaga, kurios šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0.04 W/mK. |  |  |
|  | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus ne plonesnio nei 3 mm termoplastiko ABS ar aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai. Spalva derinama užsakymo metu. |  |  |
|  | Karšto ir šalto vandens sistema, du ne mažiau 70 litrų geriamojo ir nutekamojo vandens talpos. Kriauklė iš nerūdijančio plieno, čiaupas. |  |  |
|  | Kairėje sienos sustiprintos aliuminio bėgeliais, ant kurių montuojasi ne mažiau kaip dvi plokštės pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti įrengta kėbulo šilumos ir garso izoliacija. Storis ne mažiau kaip20 mm . Šilumos laidumo koeficientas ne daugiau 0.038 Atitinka EN 14303 standartą. |  |  |
|  | Vairuotojo darbo vieta nuo medicininio skyriaus atskirta stumdoma pertvara. Pertvara turi būti apsaugota nuo savaiminio atsidarymo. |  |  |
|  | Paciento skyriuje turi būti ne mažiau kaip dvi M1 klasės sėdynės, kurių viena turi būti įrengta priekyje (už vairuotojo). Prie paciento gulto sėdynė turi būti pasukama tiek važiavimo kryptimi, tiek į gulto pusę. |  |  |
|  | Visose sėdynėse turi būti integruoti tritaškiai saugos diržai. Sėdynės turi būti apsiūtos aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparia trinčiai, drėgmei, cheminėms medžiagoms. |  |  |
|  | Paciento skyrius padalinamas į priekinį ir galinis: priekinis skirtas medicinos procedūrų atlikimui, galinis – medicinos įrangos tvirtinimui, gabenimui ir darbui. Galiniame skyriuje padėti medicininiai prietaisai yra lengvai pasiekiami iš priekinio skyriaus neišlipant iš automobilio. |  |  |
|  | Galiniame skyriuje darbo kėdė ant ratukų. |  |  |
|  | Kairėje sienoje viršuje, prie lubų turi būti įrengtos ne mažiau kaip penkios spintelės su permatomomis durelėmis. Spintelių viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas. Spintelės atsidaro/užsidaro jas paspaudus. Spintelėse neturi būti atsikišusių rankenėlių. |  |  |
|  | Pagrindinis darbo stalas priekiniame skyriuje su keturiais fiksuojamais stalčiais. Dvi spintelės - darbastaliai galiniame skyriuje. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti spintelės, lentynos, numatytos tvirtinimo, fiksavimo vietos šiai įrangai: - medikamentams; - medicinos krepšiui; - kardiografui; - tvarsliavai; - slaugos priemonėms; - asmens apsaugos priemonėms; - šlapimo analizatoriui - CRB analizatoriui - automatiniam hematologiniam analizatoriui - elektroninėms kūdikių svarstyklėms su ūgio matuokliu: - medicininei kušetei - suaugusiųjų elektroninėms svarstyklėms - ūgio matuokliui |  |  |
|  | Automobilyje turi būti rakinama spintelė medikamentams. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti pasilaikymo rankenos, turėklų prie sėdynių, galinių ir dešinės pusės durų. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip keturi kabliukai rūbams pasikabinti. |  |  |
|  | Lašinės sistemos laikikliai lubose, ne mažiau trijų kabliukų ties kušetės viduriu. |  |  |
|  | Dvi spintelės - darbastaliai galiniame skyriuje. |  |  |
|  | Galiniame skyriuje ne mažiau kaip trys rakinami stalčiai Viršuje ne mažiau kaip keturios rakinamos spintelės. |  |  |
|  | Visų spintelių, baldų medžiaga – Turi būti atspari dezinfekcijai. |  |  |
|  | Automobilio galinių ir šoninių durų įlipimo laiptelių LED apšvietimas automatiškai įsijungia atidarius duris. |  |  |
|  | Automobilyje privalo būti papildomos fiksavimo vietos visai pasiūlyme išvardintai įrangai ir priemonėms. |  |  |
|  | Dešiniame šone, virš kušetės signalinės spalvos pasilaikymo turėklas. |  |  |
|  | Kita įranga: |  |  |
|  | Du 2 kg milteliniai gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje. |  |  |
|  | Plaktukas avariniam langų išdaužymui bei peilis diržų perpjovimui vairuotojo skyriuje. |  |  |
|  | Įspėjamasis trikampis (žibintas) – 2 vnt. ir transporto priemonės pirmosios medicinos pagalbos rinkinys (vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais). |  |  |
|  | Darbo įranga: |  |  |
|  | 5G maršrutizatorius ( ne prastesnių parametrų kaip): G tinklo standartas: 5G NR, 3GPP Rel 15 5G NR SA ir NSA 3X variantas Tinklo greitis: 5G: DL: 3,8 Gbit / s ir 1 Gbit / s, 4G: LTE „Cat 22“ (DL: 2,4 Gbit / s ir UL: 316 Mbit / s) Tinklo dažniai: 5G: 41/77/78/79, 4G: B1, B3, B7, B20, B28, B40 „Wi-Fi“: Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) 2x2 MIMO Wi-Fi LAN jungtys - 2 x Gb LAN prievadai Įkroviklio tipas - USB C 3.1 | . |  |
|  | Kompiuteris (ne prastesnių parametrų kaip) Aprašymas Microsoft Surface Pro Copilot+ PC - 11th Edition - AI Ready - 13" - Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-64-100 - 16 GB RAM - 256 GB SSD Tipas - planšetinis kompiuteris be klaviatūros Komplektuojamas su nuimama klaviatūra ir įvesties elektroniniu pieštuku, beviele pele Operacinė Sistema - Win 11 Home Procesorius - Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 up to 3.6 GHz / 42 MB Cache Atmintis - ne msžiu 16 GB LPDDR5X Talpa - ne mažiau kaip 256 GB SSD Ekranas - 13" touchscreen 2880 x 1920 @ 120 Hz - 267 ppi Grafika - Qualcomm Adreno Kamera - Būtina Tinklo kūrimas - NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 Baterija - Up to 14 hours Sauga -Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton Matmenys ne didesni kaip: (WxDxH) 28.7 cm x 20.9 cm x 0.93 cm Svoris ne daugiau kaip 1000 gr. Aplinkosauginiai reikalavimai - Būtina Garantija ne trumpiau kaip12 mėn. |  |  |
|  | Spausdintuvas (ne prastesnių parametrų) Nespalvinis lazerinis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys (Spausdinimo greitis - ne mažiau 30 psl./min. (ppm)) • Spausdinimo greitis (A4, nespalvotai) vienpusis ne mažiau 30 psl./min. (ppm) • Elektrografinis, lazerinis arba lygiavertis spausdinimo būdas taip • Funkcijos nespalvotas spausdinimas ir kopijavimas, spalvotas skenavimas • Palaikomas lapų formatas skenavimui, spausdinimui, kopijavimui A4 (210 x 297 mm) • Automatinis dvipusis lapų spausdinimas taip • Automatinis dokumentų tiektuvas (ADF) taip • Automatinio dokumentų tiektuvo talpa ne mažiau kaip 50 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²) • Optinė skenavimo raiška ne mažiau kaip 600x600 dpi • Skenavimo greitis (A4, spalvotai, ne mažiau 200 dpi) vienpusis ne mažiau 20 psl./min. (ppm) arba ne mažiau 20 vaizdų/min. (ipm) • Skenavimo bylų formatai TIFF, JPEG, PDF • Skenavimas į USB laikmeną, asm. kompiuterį, el. paštą • Dvipusis lapų spausdinimas taip • Optinė spausdinimo raiška ne mažiau kaip 600x600 dpi • Suderinamumas su spausdinimo kalbomis PCL6, PostScript3 arba lygiavertės • Rankinio popieriaus padavimo lentyna ne mažiau kaip 10 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²) • Popieriaus dėtuvės (-ių) talpa ne mažiau kaip 250 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²) • Operatyvinės atminties dydis ne mažiau kaip 256 MB • Duomenų perdavimo sąsajos (standartinės) ne mažiau 1 vnt. USB tipo išorinės jungties; ne mažiau kaip 1 vnt. RJ-45 (Ethernet) tipo 10/100/1000 Mbps jungties • Integruota WLAN tinklo plokštė IEEE 802.11n arba naujesnio standarto • Įrangos gamintojo deklaruojamos elektros sąnaudos kWh per savaitę pagal TEC (angl. Typical Electricity Consumption) (prie 230 V įtampos) ne daugiau nei 2 kWh • Energijos taupymo funkcijos Turi būti automatiniai pristabdytos veiksenos (angl. sleep) ir(arba) išjungties (angl. off) režimai • Suderinamumas su operacinėmis sistemomis Windows 10, Windows 11, macOS • Pateikiama (-os) to paties įrenginio gamintojo juodos spalvos dažomųjų miltelių kasetė (-ės), kurios (-ių) bendras resursas ne mažiau kaip 1 000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19752 arba lygiavertį standartą taip • Įrenginys paženklintas CE ženklu taip • Įrenginys pateikiamas su tvarkyklėmis duomenų laikmenoje arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš oficialaus gamintojo puslapio internete taip • Kokybės garantijos terminas įrenginiui ne mažiau nei 2 metai. Garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms įrenginio dalims. taip |  |  |
|  | Neįgaliųjų įranga: |  |  |
|  | Užvažiavimo takelis, kuriuo neįgalieji vežimėliuose saugiai įvažiuoja/išvažiuoja iš automobilio. Takelio pavažos yra pagamintos iš lengvo metalo lydinio profilių, neslidžių esant sniegui, vandeniui ir purvui. Nenaudojamus takelius bus galima sulankstyti ir pritvirtinti automobilio salone. |  |  |
|  | Markizė prie slankiojančių durų: |  |  |
|  | Markizė prie slankiojančių durų. Ne mažesnių išmatavimų kaip 3750x2500 mm. Medžiaga atspari UV spinduliams. Susideda į išorinę kasetę virš slankiojančių durų. Automatinis elektrinis – rankinis valdymas. Variklis su avarinio atidarymo galimybe, nuotolinio valdymo pulteliu. |  |  |
|  | Markizės palapinė – prieangis. Išskleidžiama iš neperšlampamo audinio palapinė tvirtinama ant markizės, suformuojama apsaugą nuo vėjo, lietaus ir saulės. Išmatavimai ne mažesni kaip: ilgis 3750 mm, plotis 2500 mm, aukštis 2500 mm. |  |  |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI  MEDICINOS ĮRANGAI

Tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai įgaliojimo atstovauti medicinos įrangos gamintojui (jei pats nėra gamintojas) dokumentų kopiją, patvirtinančią, kad tiekėjas turi teisę atlikti siūlomos medicininės įrangos autorizuotą garantinį aptarnavimą Lietuvoje.  Jeigu nurodytos funkcijos pavestos kitam ūkio subjektui – pateikiama sutarties kopija, patvirtinanti tokį susitarimą. Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, tiekėjas privalo savo sąskaita pateikti siūlomos medicininės įrangos pavyzdį ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų tinkamumui įvertinti.

Pusiau automatinis  šlapimo analizatorius:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nustatomi parametrai | gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, kraujas, pH, baltymas, urobilinogenas, nitritai, leukocitai, albuminas, kreatininas, A:C (albumino: kreatinino santykis), HCG |  |
|  | Galimi naudojamų juostelių tipai | 10 parametrų juostelės nustatančios: gliukozę, bilirubiną, ketonus, santykinį tankį, eritrocitus, pH, baltymą, urobilinogeną, bakterijas, leukocitus 9 parametrų juostelės nustatančios: albuminą, A:C (albumino:kreatinino) santykį, eritrocitus, kreatininą, gliukozę, ketonus, leukocitus, bakterijas,pH, baltymą, P:C (baltymo:kreatinino) santykį. Kasetės: HCG nustatymui |  |
|  | Darbinės aplinkos sąlygos (gali būti ir geresnės) | temperatūra:18-30 ˚C santykinė drėgmė: 20-80% |  |
|  | Portabilumas | Galima atlikti ne mažiau kaip 200 matavimų nenaudojant elektros iš išorinio tinklo. |  |
|  | Ekranas | Liečiamas ekranas |  |
|  | Spausdintuvas | Vidinis terminis |  |
|  | Jungtys | LIS komunikacija, RS 232, USB, bevielis interneto ryšys arba lygiavertės. |  |
|  | Matavimo metodas | Atspindžio spektrofotometras arba lygiavertis |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 950 pacientų rezultatų |  |
|  | Kalibracija | Automatinė kalibracija prieš kiekvieno tyrimo atlikimą. |  |
|  | Juostelių apsauga nuo drėgmės | Automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų |  |
|  | Juostelių jautrumas askorbino rūgščiai (vitaminui C) | Juostelės nejautrios askorbino rūgšties kiekiui aptinkamam šlapime iki 25 mg/dl. |  |
|  | Juostelių atpažinimas | Automatinis naudojamo juostelių tipo atpažinimas |  |
|  | Rezultatų patarėjas | Automatinė rezultatų interpretavimo patarėjo funkcija |  |
|  | Programinė įranga | Būtina galimybė atnaujinti programinę įrangą |  |
|  | Brūkšninis kodas | Pajungiamas pasirinktinai |  |
|  | Kokybės kontrolė | Teigiamos ir neigiamos kontrolinės juostelės iš kurių ruošiamas kontrolės tirpalas, arba skysta kontrolė ne mažiau 2 lygių |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė 12 mėnesių gamyklinė garantija. |  |
|  | Analizatoriaus CE dokumentas | Pateikite analizatoriaus CE dokumentą |  |

Elektrokardiografas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3-jų kanalų skaitmeninis elektrokardiografas | būtina |  |
| 2. | Įrašymo tvarka | 12 standartinių derivacijų, Cabrera |  |
| 3. | Įėjimo varža | >10 MΏ |  |
| 4. | Nuotėkio srovė į pacientą | <10 μA |  |
| 5. | Poliarizacijos srovės įtampa | daugiau nei +/- 500 mV |  |
| 6. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso | Iki 5000 V, 400J |  |
| 7. | Dažnių diapazonas ne blogiau | 0,05-150 Hz [3 dB-+0,5 dB] |  |
| 8. | Sinfazinių trukdžių malšinimas | >100 dB |  |
| 9. | Skaitmeniniai filtrai | AC:-30 dB, 60, 50 Hz Drift:- 3 dB, 0,5 Hz Muscle :- 3 dB, 35,25 Hz |  |
| 10. | Darbo režimai | Auto, Pre Check Mode, Manual, Long Term Mode |  |
| 11. | Integruotas spausdintuvas | Spaudinimo formatai: 3kanx4 eil., 3kanx4 eil. +ritmas, Aritmijos monitoravimo ataskaita, Spausdintuvas: terminis 8 taškai/mm Jautrumas 2.5, 5, 10 arba 20 mm/mV, Auto pasirinktis Greitis 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Popieriaus dydis: rulonėlis: 80mm x 30 m |  |
| 12. | Išorinis rašalinis spausdintuvas | Per USB sąsaja, galimybė |  |
| 13. | Atmintis | Vidinė atmintis: ne mažiau 200 ramybės EKG |  |
| 14. | Reikalavimai programinei įrangai | - Standartinės programos naujagimiams, vaikams ir suaugusiems (0-11 metų amžiaus, 12-18 metų amžiaus, daugiau nei 19 metų amžiaus ) - EKG charakteristikų matavimas, rezultatų analizė, rekomendacijos |  |
| 15. | Kompaktiškas, lengvas | iki 1,5kg |  |
| 16. | Autonominio maitinimo šaltinis | Būtina, 12 VDC, Nikelio-metalo hidrido akumuliatorius |  |
| 17. | Ekranas | LCD jutiklinis ne mažiau 14 cm su foniniu apšvietimu -monochrominis 320x240 taškų |  |
| 18. | Komplektacija | EKG aparatas – 1 vnt. Paciento kabelis- 1 vnt Krūtininiai elektrodai- 6 vnt. Galūnių elektrodai – 4 vnt. EKG gelis – 1 vnt. Maitinimo laidas – 1 vnt. Popierius – 10 vnt. Transportavimo krepšys – 1 vnt. |  |
| 19. | CE deklaracija | Būtina |  |

Hematologinis analizatorius:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė | Reikalavimų atitikimas su nuoroda į katalogą Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hematologinis kraujo analizatorius, veikiantis sausos chemijos reagentų principu, pusiau-automatinis | - Būtina |  |
|  | Komplekte turi būti: analizatorius, speciali centrifuga, spausdintuvas, stovas kapiliarams ir mėgintuvėliams, speciali pipetė veniniam kraujui imti | - Būtina |  |
|  | Tiriami parametrai: Hematokritas (Hct), Hemoglobinas (Hgb), Leukocitai (Wbc), Trombocitai (PLT), Granuliocitai (absoliutus skaičius), Granuliocitai (procentinė išraiška), Limfocitai/Monocitai (absoliutus skaičius), Limfocitai/Monocitai (procentinė išraiška), vidutinė korpuskulinė hemoglobino koncentracija (MCHC) | - Būtina |  |
|  | Leukocitų formulės diferencija į granuliocitus ir agranuliocitus | - Būtina |  |
|  | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują | - Būtina |  |
|  | Nereikalingos bandinio praskiedimo procedūros | - Būtina |  |
|  | Reikalingas mėginio kiekis tyrimo atlikimui ne daugiau 70µl | - Būtina |  |
|  | Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto su paciento krauju | - Būtina |  |
|  | Nereikalingi reagentai aparato dezinfekcijai ir praplovimui | - Būtina |  |
|  | Tyrimo rezultatų pateikimo laikas nuo aparato įjungimo 5-10 min. | - Būtina |  |
|  | Aparato kalibravimas - automatinis. | - Būtina |  |
|  | Rezultatai pateikiami SI sistemoje. | - Būtina |  |
|  | Dėl analizatoriaus paprastumo, juo gali dirbti specialaus laboratorinio pasiruošimo neturintis personalas | - Būtina |  |
|  | Galimybė prijungti prie kompiuterio | - Būtina |  |
|  | Maitinimas nuo AC adapterio 100-240V, 50-60Hz | - Būtina |  |
|  | Analizatoriaus svoris ne daugiau 10 kg | - Būtina |  |
|  | Turi būti pateikta prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija, gamintojo įgaliojimas ir serviso aptarnavimo sertifikatas | - Būtina |  |
|  | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | - Būtina |  |
|  | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių | - Būtina |  |

Elektroninės kūdikių svarstyklės su ūgio matuokliu:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svarstyklių konstrukcinis išpildymas: | Nešiojamos ( su rankena), lengvai valomos bei dezinfekuojamos su specialia kūdikiu judėsiu slopinimo sistema. Apdaila atspari smūgiams ir įbrėžimams. Integruotas LCD displėjus Svarstyklių svoris - iki 3,5 kg ± 2% |  |
| 2. | Svarstyklių tikslumo klasė | III ( vidutinio tikslumo) |  |
| 3. | Matuojamas svoris | ne mažiau kaip iki 20kg |  |
| 4. | Matavimo diskretiškumas | Ne blogiau 5 g < 10 kg > 10 g |  |
| 5. | Intergruotas ūgio matuoklis | - Būtina - Matavimo ribos iki 80cm - Gradavimas 1 mm |  |
| 6. | Funkcijos | - automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; - automatinis išjungimas; - TARE ( nustatomas papildomas atmestinis svoris); - HOLD ( svorio vertės išsaugojimas); - Damping (judėsiu slopinimo sistema) |  |
| 7. | Maitinimas | 1. Elementai – būtina 2. El. tinklas - būtina |  |
| 8. | Komplektacija | -Transportavimo krepšys -Ūgio matuoklis -Adapteris darbui nuo el. tinklo |  |
| 9. | Svarstyklių ženklinimas | 1.Turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymuNr.V-126 reikalavimus 2.Būtins prietaiso žymėjimas CE ženklu pagal Medicinos prietaisų direktvos MDD 93/42 EEB reikalavimus. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato kopiją. |  |
| 10. | Pirminė metrologinė patikra | Būtina |  |
| 11. | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Medicininė kušetė automobiliui:

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalinis karkasas su tvirtinimu automobilyje, gruntuotas ir padengtas milteliniais dažais | Būtina |  |
| 2. | Gulima dalis susideda iš trijų dalių | Būtina |  |
| 3. | Galvūgalis kilnojasi aukštyn | Ne mažiau 50 laipsnių |  |
| 4. | Kojūgalis kilnojasi aukštyn | Ne mažiau 30 laipsnių |  |
| 5. | Kėlimo mechanizmai, galvūgalį ir kojūgalį, fiksuoja keliose padėtyse | Būtina |  |
| 6. | Gulima dalis aptraukta medicinine oda atsparia dezinfekcinėms priemonėms, šalčiui | Būtina |  |
| 7. | Gulimos dalies pagrindas susideda iš faneros atsparios drėgmei, sutankinto porolono ir medicininės odos. | Fanera storis nemažiau 18mm Sutankintas porolonas storis ne mažiau 50 mm |  |
| 8. | Išmatavimai, mm | 2000x600 ±10 |  |

Suaugusiųjų  elektroninės  svarstyklės:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svarstyklių konstrukcinis išpildymas: | -Elektroninės platformos tipo svarstyklės; -Su rankena transportavimui. -Ne mažiau kaip dviejų metrų ilgio laidas jungia LCD ekraną su svėrimo platforma. |  |
| 2. | Platformos išmatavimai | Ne mažiau 355 x 320 mm |  |
| 3. | Svarstyklių tikslumo klasė | III ( vidutinio tikslumo) |  |
| 4. | Matuojamas svoris | ne mažiau kaip iki 200kg |  |
| 5. | Matavimo diskretiškumas | 100<150kg>200 kg |  |
| 6. | Funkcijos | a) automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; b) automatinis išjungimas; c) TARE ( nustatomas papildomas atmestinis svoris); d) HOLD ( svorio vertės išsaugojimas); f) BMI ( kūno masės indeksas); |  |
| 7. | Maitinimas | 1.Elementai 2.Nuo el.tinklo |  |
| 8. | Svarstyklių ženklinimas | 1.Turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr.V-126 išleisto „ Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento“ reikalavimus 2.Būtinas prietaiso žymėjimas CE ženkllu pagal Medicinos prietaisų direktyvos MDD 93/42 EEBreikalavimus. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato kopiją. |  |
| 9. | Komplektacija | -Transportavimo krepšys |  |
| 10. | Pirminė metrologinė patikra | Būtina |  |
| 11. | Garantija | 24 mėnesiai |  |
| 12. | CE deklaracija | Būtina |  |

Ūgio matuoklė:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcinis išpildymas | -Tvirtinama prie sienos, ruletės tipo. Ruletė turi sieną saugantį diską. -Ruletė metalinė, su aiškiai įžiūrima skale -Ūgis matomas ekranėlyje - Ūgis matuojamas matavimo slankiklio pagalba, kuris nuleidžiamas iš viršaus (kol atsiremia į matuojamojo galvą); |  |
| 2 | Ūgio matavimo ribos | Ne blogiau 0 – 220 cm |  |
| 3 | Gradacija | Ne blogiau 1 mm |  |
| 4 | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 5 | Garantija | Ne mažiau 12 mėn |  |

Stetoskopas:

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stetoskopas skirtas AKS matavimui |  |  |
| 2 | Chromuota dviguba galvutė (varpelis ir plokščia membrana) |  |  |
| 3 | Be latekso |  |  |
| 4 | Vienguba žarnelė |  |  |
| 5 | 2 metų garantija |  |  |

Pirštinis pulsoksimetras:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nurodomas prekės pavadinimas, tipas/modelis ir gamintojas |  |  |
| 1. | Integruotas daviklis suaugusiems ir vaikams |  |  |
| 2. | SpO2 ir pulso matavimas |  |  |
| 3. | 3-jų spalvų perfuzijos indikatorius |  |  |
| 4. | Sudėtyje nėra švino ir latekso |  |  |
| 5. | Dydis – ne mažesnis kaip 55 mm  32 mm  32 mm |  |  |
| 7. | Garantija – ne mažiau kaip 4 metai |  |  |
| 8. | Įsotinimo deguonimi matavimo riba – 0 - 100 SpO2 |  |  |
| 9. | Pulso matavimo siauriausias diapazonas: 18-320 k/min. |  |  |
| 10. | Įsotinimo deguonimi matavimo paklaida - 70-100 SpO2  2 skaitmenys |  |  |
| 11. | Žemos perfuzijos įsotinimo deguonimi matavimo paklaida - 70 -100 SpO2  2 skaitmenys |  |  |
| 12. | Įsotinimo deguonimi matavimo paklaida judant - 70-100 SpO2  3 skaitmenys |  |  |
| 13. | Nurodomas pulso dažnumo diapazono tikslumas - 20-250 k/min.  3 skaitmenys |  |  |
| 14. | Nurodomas pulso dažnumo diapazono tikslumas esant žemai perfuzijai - 40-240 k/min  2 skaitmenys |  |  |
| 15. | Nurodomas pulso dažnumo diapazono tikslumas judėjimo sąlygų metu – 40-240 k/min  3 skaitmenys |  |  |
| 16. | Temperatūra: |  |  |
| 17. | Darbo: siauriausias diapazonas nuo -5° iki +40°C |  |  |
| 18. | Sandėliavimas/transportavimas: siauriausias diapazonas nuo -40° iki +60°C |  |  |
| 19. | Baterijų naudojimo laikas: ne mažiau kaip 5500 vienkartinių matavimų, arba 36 val. nepertraukiamo darbo, naudojant dvi naujas šarmines AAA baterijas. |  |  |
| 20. | Saugumo laipsnis: ne žemesnis kaip BF tipo |  |  |
| 21. | Gaubto atsparumo laipsnis ne mažiau IP32 |  |  |

Mechaninis kraujospūdžio matavimo prietaisas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechaninis. Su manometro skale. Manometras įmontuotas į kriaušės ir vožtuvo korpusą |  |  |
| 2. | Matavimo ribos 20-300 mmHg |  |  |
| 3. | Matavimo diskretiškumas ne didesnis kaip 2 mm Hg |  |  |
| 4. | Kriaušė tvirtinama prie manometro korpuso |  |  |
| 5. | Manometro korpuso skersmuo 50 mm ± 2 mm |  |  |
| 6. | Manometrai atitinka AAMI standartų atsparumo smūgiams reikalavimams - gali atlaikyti kritimą iš 76 cm aukščio ir nereikalauja pakartotino kalibravimo. Prašome pridėti įrodantį patvirtinimą. |  |  |
| 7. | Skalė juodos arba baltos spalvos |  |  |
| 8. | Oro išleidimo vožtuvas atsukamas |  |  |
| 9. | Manžetė vienos dalies su lipdukais suaugusiam (be guminio įdėklo viduje), lengvai valoma ir dezinfekuojama, padengta antibakterine danga, be latekso |  |  |
| 10. | Galimybė lengvai prijungti įvairių dydžių manžetes su greito atjungimo/prijungimo sistema |  |  |
| 11. | Galimybė naudoti įvairaus dydžio manžetes |  |  |
| 12. | Garantija manometro kalibravimui – min. 5 metai |  |  |
| 13. | CE atitikties sertifikatas arba lygiavertis (pateikti tai įrodantį dokumentą). |  |  |